Zadanie nr  1

Załącznik nr 6.1do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia

Kardiomonitor  do rozbudowy centrali monitorującej typu IntelliVue  M 3150– szt. 2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Ekran kolorowy typ TFT, przekątna ekranu minimum 10”, rozdzielczość minimum 800X600 |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i klawisze szybkiego dostępu |  |
| 3. | Monitor modułowy, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, automatyczna konfiguracja monitora. |  |
| 4. | Oddzielany moduł lub część kardiomonitora umożliwiający monitorowanie w trakcie transportu minimum EKG, ciśnienie nieinwazyjne, SpO2, temperatura i ciśnienie inwazyjne. Waga max. 2 kg, własny ekran min. 3”, alarmy. Czas pracy na baterii minimum 2 godziny – 2 szt. |  |
| 5. | Ilość wyświetlonych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych parametrów – min.4. W przypadku monitorowania 12 odprowadzeń EKG wszystkie 12 |  |
| 6. | Ilość wyświetlanych jednocześnie na ekranie danych numerycznych- wszystkie monitorowane parametry |  |
| 7. | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu, umożliwiających dowolne wyświetlanie wybranych przez operatora parametrów numerycznych, trendów, krzywych dynamicznych |  |
| 8. | Trendy minimum 48 – godzinne (tabelaryczne i graficzne) z wysoką rozdzielczością (co najmniej 15 sek.) z analizą w postaci histogramów |  |
| 9. | Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych i histogramy. |  |
| 10. | Oprogramowanie i dokumentacja w użytkownika w języku polskim; |  |
| 11. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) Alarmy o różnych poziomach ważności, min. 3 kategorie rozróżnialne za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu |  |
| 12. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu |  |
| 13. | Kable, czujnik, akcesoria i moduły pomiarowe potrzebne do monitorowania niemowląt. |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe 230V; |  |
| 15. | Pomiar EKG w 2 monitorach, zakres pomiarowy rytmu serca minimum 20-300 ud/minutę z dokładnością 1 % |  |
| 16. | Pomiar i wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG jednocześnie, programowane przez użytkownika |  |
| 17. | Odpowiednie kable EKG umożliwiającą monitorowanie 1, 2 lub 3 odprowadzeń jednocześnie – 1 szt. do każdego kardiomonitora |  |
| 18. | Analiza odcinka ST i QT we wszystkich odprowadzeniach (12-tu) z prezentacją graficzną zmian w postaci wykresów kołowych. Zakres pomiaru minimum -1,5mV/+1,5mV. Ciągły pomiar QT, QTc i zmian QT. |  |
| 19 | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST i QT w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu |  |
| 20 | Wieloodprowadzeniowa (z możliwością wyboru odprowadzenia) analiza arytmii z alarmami (dokonywania w monitorze przyłóżkowym lub w centrali dostępna w obydwu urządzeniach ) – klasyfikacja minimum 18 rodzajów arytmii – wymienić |  |
| 21 | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
| 22 | Pomiar respiracji w 2 monitorach metodą impedancji. |  |
| 23 | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu |  |
| 24 | Minimalny zakres 5-170 odd/min Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-2 oddechy na minutę |  |
| 25 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 monitorach, zakres pomiarowy min. –30 – 340 mmHg. Min. jeden tor pomiarowy na kardiomonitor. Możliwość rozbudowy o kolejne tory pomiarowe. |  |
| 26 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w 2 monitorach |  |
| 27 | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-100 minut. Możliwość zaprogramowania pomiarów w różnych odstępach czasowych (np. 4 pomiary co 15 minut i kolejne 4 co 30 minut) |  |
| 28 | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru |  |
| 29 | W komplecie do każdego monitora przewód i mankiet do pomiaru niemowląt. |  |
| 30 | Pomiar saturacji i pletyzmografii w 2 monitorach |  |
| 31 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  |
| 32 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe – opisać |  |
| 33 | W komplecie do każdego monitora wielorazowy, elastyczny czujniki– 1 szt. |  |
| 34 | Pomiar temperatury w 2 monitorach - jeden kanał pomiarowy na kardiomonitor. |  |
| 35 | Zakres pomiarowy min. 0-45 st. C |  |
| 36 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą typu IntelliVue. |  |
| 37 | Upgrade centrali M3150 posiadanej przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć do posiadanej przez Zamawiającego centrali Intellivue M3150 dwóch kolejnych monitorów. Obecnie Zamawiający posiada 6 stanowisk monitorowania. Po podłączeniu dodatkowych 2 kardiomonitorów centrala musi umożliwiać jednoczesne monitorowanie i podgląd do 8 pacjentów. Wymagana jest możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska |  |
| 38 | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim; |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  2

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Kardiomonitor  kompaktowy transportowo naścienny - szt. 2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły zabudowane wewnątrz kardiomonitora. Wbudowana rączka do przenoszenia. |  |
| 2. | Ekran min. 12” o rozdzielczości 800x600. Obsługa za pomocą pokrętła z przyciskami funkcyjnymi. |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ładowania baterii poniżej 7 godzin. Stale widoczny wskaźnik poziomu naładowania baterii. Temperatura pracy kardiomonitora w zakresie 5~40°C. Min. IPX1. Waga poniżej 4 kg. |  |
| 4. | Prezentacja danych: - wyświetlanie min. 4 krzywych z funkcją kaskady dla krzywej EKG - pamięć min. 400 wyników pomiarów NIBP - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych z ostatnich min. 90 godzin. |  |
| 5. | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet. |  |
| 6. | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 5 poziomów głośności alarmów. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie 2-30 minut lub na stałe. Granice alarmów widoczne na ekranie głównym. |  |
| 7. | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 5 elektrodowy z możliwością wypięcia pojedynczych odprowadzeń). Analiza arytmii – klasyfikacja min. 13 rodzajów zaburzeń. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 6-150 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund. |  |
| 8. | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 0-250 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji. Jeden czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec wraz z kablem połączeniowym. |  |
| 9. | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. 1-480 minut. Możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. Zintegrowana z monitorem osłona suwakowa chroniąca przed dostawaniem się kurzu. Min. 1 mankiet w rozmiarze średnim na każdy monitor oraz wąż łączący. |  |
| 10. | Temperatura Monitorowanie temperatury w min. 2 kanałach w zakresie min. 0-50˚C. Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min. 1 czujnik na każdy monitor). |  |
| 11. | Pozostałe parametry: Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru 50mm. |  |
| 12. | Urządzenie klasy I, BF oraz CF. |  |
| 13. | Łączność – USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, port VGA, port Ethernet. |  |
| 14. | Komunikacja z aparatem w języku polskim. |  |
| 15. | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |
| 16. | Na wyposażeniu uchwyt ścienny z koszem na akcesoria z możliwością łatwego wypinania kardiomonitora bez użycia narzędzi |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  3

Załącznik nr 6.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Pulsoksymetr  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zakres pomiaru: SpO2 1 -100% Tętna 0 i 20 -250 uderzeń na minutę |  |
| 2 | Dokładność : SpO2 - Dorośli 70 – 100% - Noworodki 70 - :100% |  |
| 3 | Częstość tętna : 20 -250 uderzeń na minutę + 3 uderzenia na minutę |  |
| 4 | Możliwość zasilania sieciowego, oraz wyposażony w akumulator ołowiowo – kwasowy przeznaczony do pracy bez zasilania sieciowego na czas pracy ciągłej do 5 do 10 godz. |  |
| 5 | Waga:– 2,5 – 3,5 kg |  |
| 6 | Wymiary: 85 x 260 x 170 mm ( ±10% ) |  |
| 7 | Zgodność z normami: IEC 601 – 1 ( Klasa 1, Typ BF ) CSA 601 – 1 UL 2601-1 IPX 1 |  |
| 8 | Wyposażenie: Czujnik saturacji: - wielorazowy na palec dla dorosłych – 1 szt. - wielorazowy na palec dla noworodka/dziecka - 1 szt. - jednorazowy dla dorosłych – 1 opak. ( min. 20 szt.) - jednorazowy dla noworodka/dziecka - 1 opak. ( min. 20 szt.) |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  4

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  ssak elektryczny przenośny (transportowy)  - szt. 1

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |
| 2 | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CE |  |
| 3 | Podciśnienie max. Nie mniejszej niż. 75 kPa |  |
| 4 | Wydajność ssania 18I/min |  |
| 5 | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia |  |
| 6 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy |  |
| 7 | Przystosowany do pracy ciągłej |  |
| 8 | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji |  |
| 9 | Cicha praca |  |
| 10 | Lekki ( do 3,5 kg ), mały ( max40x20x30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie |  |
| 11 | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki |  |
| 12 | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglany |  |
| 13 | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym min. 5 szt. |  |
| 14 | Dren silikonowy autoklawowany do połączenia pacjenta z ssakiem za pomocą łącznika do cewników – min. 2 m. |  |
| 15 | Uchwyt na dren |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr 5

##### Załącznik nr 6.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ-  47/ 2014

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Przedmiot oferty : Pompa infuzyjna  dwustrzykawkowa – 5 szt.

Nazwa i typ urządzenia : ………………………………………………………(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji –. …………………………......(wypełnić)

Producent: ………………………………………………………………………(wypełnić)

Kraj pochodzenia : ……………………………………………………………..(wypełnić)

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Szybkość dozowania: 1 ÷ 500 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 250 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 150 ml/h dla strzykawki 10 ml nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 ÷ 99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100-500 ml/h |  |
| 2 | Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 600 ml/h dla strzykawki 10 ml nastawiana co 1 ml |  |
| 3 | Objętość dozowania dawki uderzeniowej 0,1ml do pojemności wybranej strzykawki, programowane, co 0,1ml |  |
| 4 | Dawka podtrzymująca KVO 0 ÷ 5 ml/h, programowana, co 0,1ml/h |  |
| 5 | Dokładność dozowania: ± 2% (wg wymagań normy PN-EN 60601-2-24) |  |
| 6 | Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml, programowana, co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1000 ml |  |
| 7 | Czas infuzji: maks. 99 godz. 59 min. |  |
| 8 | Ciśnienie okluzji: - minimum: 0,04 MPa ±0,01 (300 mm Hg ± 75) - niskie: 0,06 MPa ±0,02 (450 mm Hg ±150) - średnie: 0,09 MPa ±0,02 (675 mm Hg ±150) -wysokie: 0,12 MPa ±0,03 (900 mm Hg ±225) |  |
| 9 | Typy strzykawek: 10, 20, 30, 50/60 ml (firm wyszczególnionych w Instrukcji Użytkowania) |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 10 | Zasilanie: 230VAC ± 10%, 50 Hz lub 11÷15 V DC |  |
| 11 | Bezpiecznik: 2 x 160 mA / 250 V (zwłoczny typu T) |  |
| 12 | Akumulator: Ni/Cd |  |
| 13 | Czas pracy: 4 h przy prędkości 100 ml/h 24 h przy prędkości 5 ml/h |  |
| 14 | Czas ładowania: 24 h |  |
| 15 | Klasa ochronności: I, typ BF, IP31 |  |
| 16 | Wymagania bezpieczeństwa EN 60601-1 EN 60601-1-2 (EMC) EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC |  |
| 17 | Ciężar pompy: 4,7 kg |  |
| 18 | Wymiary gabarytowe (s x g x w): 320 x 250 x 140 mm |  |
| 19 | Warunki pracy urządzenia - temperatura otoczenia od + 5oC do + 40oC wilgotność względna 20% ÷ 90% |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |
| 20 | likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) |  |
| 21 | automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |
| 22 | informacja o poziomie naładowania akumulatora |  |
| 23 | biblioteka leków |  |
| 24 | wskaźnik ciśnienia infuzji |  |
| 25 | programowanie nazwy oddziału |  |
| 26 | blokada zmiany parametrów hasłem |  |
| 27 | funkcja wypełniania drenu |  |
| 28 | funkcja STAND-BY |  |
| 28 | testy użytkownika |  |
| 30 | Regulacja głośności alarmu: poziomy głośności, - ton narastający, - przerywany - lub ciągły |  |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu.  Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Podpis

Osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

…………………………………….

(pieczątka imienna i podpis)

Zadanie nr  6

Załącznik nr  6.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –   rejestratory EKG i ciśnienia w systemie Holter kompatybilne z posiadanym systemem    CARDIOSCAN   -  zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
|  | Parametry rejestratora DMS300-3A (złącze HDMI wspólne dla kabla pacjenta i do PC) kompatybilny z posiadanym system CARDOISCAN |  |
| 6.1 | Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy | Szt. – 2 |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 5 dni |  |
| 2 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora |  |
| 3 | Detekcja impulsów stymulatora |  |
| 4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz |  |
| 5 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod |  |
| 6 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego |  |
| 7 | Ekranowane kabla pacjenta |  |
| 8 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ |  |
| 9 | CMRR >60dB |  |
| 10 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u |  |
| 11 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA |  |
| 12 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta |  |
| 13 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim posiadanym przez Zamawiającego |  |
| 6.2.1 | Rejestrator ciśnieniowy metodą Holtera typu Oscar 2 | Szt. 1 |
| 1 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną |  |
| 2 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania |  |
| 3 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania |  |
| 4 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów |  |
| 5 | Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg |  |
| 6 | Dokładność: ± 3mmHg |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm |  |
| 8 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem |  |
| 9 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta |  |
| 10 | Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem |  |
| 11 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony dzień/noc |  |
| 12 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu |  |
| 13 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA |  |
| 14 | Możliwość zastosowania akumulatorów |  |
| 15 | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) |  |
| 6.2.2 | Oprogramowanie | Szt.1 |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 2 | Komunikacja z rejestratorem poprzez interface podłączany w komputerze do portu USB typ A |  |
| 3 | Wbudowana baza danych pacjentów |  |
| 4 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie |  |
| 5 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy |  |
| 6 | Informacja o błędnym pomiarze |  |
| 7 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy |  |
| 8 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) |  |
| 9 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta |  |
| 10 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania |  |
| 11 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH |  |
| 12 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania |  |
| 13 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych |  |
| 14 | Możliwość edycji danych pacjenta |  |
| 15 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu |  |
| 16 | Prezentacja wyników statystycznych badania: - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - częstość rytmu - MAP - PP - ładunek BP - DIP podczas snu z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania |  |
| 17 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 |  |
| 18 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu. Możliwość porównania z innym badaniem tego samego pacjenta |  |
| 19 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA |  |
| 20 | Możliwość konfiguracji raportu |  |
| 21 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF |  |
| 22 | Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu |  |
| 23 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail |  |
| 24 | Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów |  |
| 25 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem |  |
| 26 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania |  |
| 27 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem |  |
| 28 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności |  |
| 6.3 | Modernizacja posiadanego przez placówkę systemu holterowskiego CardioScan do systemu 12 kanałowego | Szt. 1 |
|  | Dodatkowe możliwości systemu holterowskiego po modernizacji: |  |
| 1 | Ocena zapisów 12 kanałowych EKG |  |
| 2 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń, wyszukiwania pobudzeń podobnych, łączenia szablonów pobudzeń w ramach tych samych grup templetów |  |
| 3 | Rozszerzenie możliwości analizy odcinka ST o: - ocenę przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentację wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych |  |
| 4 | Rozszerzenie możliwości analizy odstępu QT o: - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych z możliwością wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy |  |
| 5 | Analiza zmienności załamka T |  |
| 6 | Analiza bezdechu sennego |  |
| 7 | Analiza późnych potencjałów |  |
| 8 | Współpraca z rejestratorami 3 lub 12 kanałowymi |  |
| 6.4 | Rejestrator holterowski do wielogodzinnej rejestracji 3 lub 12 kanałów EKG | Szt. 1 |
| 1 | Rejestracja 3 kanałów z 4 elektrod EKG i 12 kanałów z 10 elektrod |  |
| 2 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 12-kanałowego EKG do 4 dni |  |
| 3 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora |  |
| 4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz |  |
| 5 | Detekcja impulsów stymulatora |  |
| 6 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego |  |
| 7 | Ekranowane kable pacjenta |  |
| 8 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ |  |
| 9 | CMRR >60dB |  |
| 10 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u |  |
| 11 | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB |  |
| 12 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta |  |
| 13 | Zasilanie z 1 baterii AAA |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  7

Załącznik nr 6.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Głowica do aparatu ultrasonograficznego typu Vivid 7 produkcji GE   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Głowica producencka (GE) |  |
| 2 | Głowica sektorowa phased array neonatologiczna 10S |  |
| 3 | Zakres częstotliwości pracy 4÷11 MHz |  |
| 4 | Szerokość czoła głowicy 14x10mm |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  8

Załącznik nr 6.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Inkubator noworodkowy otwarty  – szt. 1

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Moc oświetlenia do 20W |  |
| 2. | Kontrola temperatury ciała noworodka – czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34.5 – 37.50C – co 0.10C |  |
| 3. | Zakres wyświetlany – od 4,00C do 500C z jednostką 0,10C |  |
| 4. | Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka |  |
| 5. | Praca w trybie SERVO |  |
| 6. | Posiadający tryb nagrzewania wstępnego |  |
| 7. | Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od włączenia. Z możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie |  |
| 8. | Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur |  |
| 9. | Wymiary leża noworodkowego: min. 75cm x 65cm |  |
| 10. | Wymiary materaca: min. 72cm x 62cm |  |
| 11. | Inkubator fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 |  |
| 12. | Moc oświetlenia do 20W |  |
| 13. | Kontrola temperatury ciała noworodka – czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34.5 – 37.50C – co 0.10C |  |
| 14. | Zakres obrotu głowicy promiennika: od -1300 do +1300 w stosunku do położenia środkowego |  |
| 15. | Pozycja Trendelenburga max. -10 st. do +10 st. płynnie regulowana |  |
| 16. | Kółka samonastawne, wszystkie zaopatrzone w hamulce |  |
| 17. | Cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe „śluzy” do mocowania drenów oddechowych |  |
| 18. | Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) |  |
| 19. | Alarmy: • za wysokiej/za niskiej temperatury ciała noworodka • odłączenia czujnika temperatury • awarii zasilania • uszkodzenia czujnika temperatury |  |
| 20. | Osłonki jednorazowego użytku do czujnika temperatury 1op/ 10szt. |  |
| 21. | Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku - 1 szt. |  |
| 22. | Ssak próżniowy |  |
| 23. | Półka pod kardiomonitor |  |
| 24. | Mocowanie do pomp infuzyjnych, z możliwością zamocowania z boku inkubatora |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  9

ZAŁĄCZNIK NR 6.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Elektrokardiograf – aparat do EKG        1- szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Aparat 3, 6 i 12 kanałowy |  |
| 2 | Praca w trybie Auto i Manual |  |
| 3 | Analiza i interpretacja |  |
| 4 | Detekcja stymulatora serca |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna |  |
| 6 | Wyświetlacz graficzny prezentujący przebieg 3, 6 lub 12 kanałów EKG |  |
| 7 | Szerokość papieru 210 mm (składanka lub rolka) |  |
| 8 | Zasilanie: 90-240 V, 50-60 Hz |  |
| 9 | Akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu |  |
| 10 | Głowica liniowa termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego |  |
| 11 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych |  |
| 12 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 13 | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s |  |
| 14 | Wymiary (D x S x W): 370 x 372 x 95 mm |  |
| 15 | Waga 4,3 kg |  |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |
| 16 | Kabel EKG |  |
| 17 | Elektrody przyssawkowe EPP v. 001 |  |
| 18 | Elektrody kończynowe klipsowe dziecięce i dla dorosłych EKKv.001 |  |
| 19 | Żel EKG |  |
| 20 | Papier do EKG |  |
| 21 | Kabel zasilający |  |
| 22 | Wózek do aparatu 6 4 4 WA4 v 002 |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr   10

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia –  Echokardiograf  aparat USG  - 1 szt.   +  głowice – szt. 3

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |
| 1 | Posiadanie autoryzacji producenta na terenie Polski, zapewniające autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem |  |
| 2 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 650 000 |  |
| 3 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1600x1200 px |  |
| 4 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu |  |
| 5 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (+/- 180°), góra-dół (15 cm), pochył przód-tył (+/-45°) |  |
| 6 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |
| 7 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  |
| 8 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót min. +/- 180° |  |
| 9 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund |  |
| 10 | Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 190 dB |  |
| 11 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 1TB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG |  |
| 12 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 18.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) |  |
| 14 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm |  |
| 15 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |
| 16 | Możliwość zainstalowania zasilania bateryjnego pozwalającego na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania. |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
| 17 | Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 19 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  |
| 20 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2700 Hz |  |
| 21 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych |  |
| 22 | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. |  |
| 23 | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
| 24 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm |  |
| 25 | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 19m/s. (przy zerowym kącie bramki) |  |
| 26 | Oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie |  |
| 27 | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  |
| 28 | Doppler Tkankowy Kolorowy Spektralny oraz kolorowy, |  |
| 29 | Anatomiczny M-mode |  |
| 30 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  |
| 31 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo |  |
| 32 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych pediatrycznych, kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD), ginekologiczno-położniczych, echokardiograficznych płodu, radiologicznych (m.in. jama brzuszna, narządy powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowe, radiologiczne pediatryczne, urologiczne |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |
| 33 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x |  |
| 34 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
| 35 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
| 36 | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  |
| 37 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |
| 38 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  |
| 39 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  |
| 40 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  |
| 41 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  |
| 42 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  |
| 43 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  |
| 44 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| 45 | Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie |  |
| 46 | Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa |  |
| 47 | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° |  |
| 48 | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  |
| 49 | Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu |  |
| 50 | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne |  |
| 51 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej |  |
| 52 | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 250 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 500 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 3.0 – 11.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 160°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne |  |
| 55 | Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na głowicach liniowych i endowaginalnej oraz elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 35 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6MHz; min. 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET/CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) |  |
| 61 | Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 70°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne |  |
| 62 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
| 63 | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 512; długość głowicy (FOV) 38 mm ( +/- 1 mm ) |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości |  |
| 65 | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz); liczba elementów akustycznych min. 250 Kąt widzenia min. 100° Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
| 66 | Głowica endokawitarna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 11.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145°, ilość elementów akustycznych min. 250 |  |
|  | POZOSTAŁE PARAMETRY |  |
| 67 | Współpraca aparatu z posiadaną przez szpital głowicą przezprzełykową matrycową x7-2t bez konieczności dokupywania jakichkolwiek dodatkowych modułów lub opcji |  |
| 68 | Zasilanie 230V +/- 10 % |  |
| 69 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne oraz osób dorosłych, naczyniowe |  |
| 70 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr   11

Załącznik nr 6.11do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia - kardiostymulator przezprzełykowy i przezskórny

– 1 szt.

urządzenie przeznaczone do diagnostyki i terapii serca z wykorzystaniem nieinwazyjnej stymulacji elektrycznej prowadzonej drogą przezprzełykową lub przez skórną.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1 | Zintegrowane moduły funkcyjne: |  |
| 1.1 | kardiostymulator nieinwazyjny przezprzełykowy i przezskórny |  |
| 1.2 | przezprzełykowy kardiograf impedancyjny |  |
| 1.3 | tor akwizycji 12 odprowadzeń EKG powierzchniowego oraz przebiegów EKG i ICG z elektrody przełykowej |  |
| 1.4 | 10-godzinna pamięć typu FLASH dla wszystkich 14 rejestrowanych przebiegów |  |
| 1.5 | kolorowy monitor z folią dotykową i cyfrowy zadajnik obrotowy, umożliwiający sterowanie urządzeniem i ciągłą prezentację 3 wybranych z 14 rejestrowanych przebiegów |  |
| 1.6 | moduł zasilania z wewnętrzną baterią Li-Ion, zapewniającą 2 godziny pracy bez dostępu do sieci zasilającej 90-241 V ~ |  |
| 1.7 | moduł komunikacji z komputerem personalnym wykorzystujący łącze USB |  |
| 2 | możliwości funkcjonalne: |  |
| 2.1 | realizacja wszystkich znanych nieinwazyjnych funkcji stymulacyjnych stosowanych w pracowni elektrofizjologii nieinwazyjnej dla ustalania podłoża zaburzeń rytmu serca |  |
| 2.2 | wykonywanie wieńcowych testów stymulacyjnych w trakcie badań przesiewowych populacji zagrożonej (mężczyźni powyżej 40 roku życi), jak również przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu u pacjenta z bólem w klatce piersiowej |  |
| 2.3 | umiarawianie częstoskurczów nadkomorowych i trzepotania przedsionków serca w izbach przyjęć, pracowniach diagnostycznych oraz na oddziałach i w klinikach kardiologicznych |  |
| 2.4 | możliwość prowadzenia badania w każdych warunkach (np. przy łóżku pacjenta), dzięki integracji w jednym urządzeniu: kardiostymulatora nieinwazyjnego przezprzełykowego i przezskórnego, kardiografu impedancyjnego, toru akwizycji i nieulotnej pamięci przebiegów (EKG, ICG) oraz monitora wielofunkcyjnego |  |
| 2.5 | ocena zmian pojemności wyrzutowej serca metodą kardiografii impedancyjnej, w trakcie stymulacyjnego testu rezerwy wieńcowej lub stymulowanego stymulacją częstoskurczu |  |
| 2.6 | współpraca z komputerem personalnym poprzez łączę USB, prezentacja na monitorze komputera rejestrowanych przebiegów i drukowanie zaznaczonych fragmentów (on-line), gromadzenie w komputerowej bazie danych całych badań lub wybranych fragmentów, przeglądanie, analiza i drukowanie wyników (off-line) |  |
| 2.7 | współprac z dowolnym z elektrokardiografem analogowym lub cyfrowym i zapewnienie czytelnych zapisów w czasie prowadzonej stymulacji |  |
| 2.8 | wysoka jakość rejestrowanych i udostępnianych przebiegów (EKG, ICG), poprzez eliminację artefaktów od impulsów kardiostymulatora z użyciem nowych, innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych |  |
| 2.9 | łatwość i intuicyjność obsługi, minimalizacja potrzeby ingerencji lekarza w nastawy w trakcie prowadzonego badania |  |
| 3 | Podstawowe dane techniczne |  |
| 3.1 | Masa aparatu z modułem wejściowym: ≤6 kg |  |
| 3.2 | Wymiary konsoli aparatu: 350 x 200 x 120 mm |  |
| 3.3 | Wymiary modułu wejściowego: 166 x 90 x 46 mm |  |
| 3.4 | Napięcie zasilania: 90 - 240 V, 50 Hz, ≤ 40VA |  |
| 3.5 | Warunki bezpieczeństwa: I klasa ochronności, z częścią aplikacyjną typu CF |  |
| 4 | Wyposażenie |  |
| 4.1 | Elektroda przełykowa stymulacyjna jednorazowego użytku pediatryczna cienka z 5 biegunami, przekrój 5x7mm - szt. 5 |  |
| 4.2 | Elektroda jednorazowego użytku do kardiostymulacji zewnętrznej - kpl.3 |  |
| 4.3 | Moduł EKG zewnętrzny do podłączania elektrod z wyposażeniem – 1kpl |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)