Zadanie nr  1

Załącznik nr 6.1 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 67/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Myjnia dezynfektor  - 1 szt.      dla Oddziału Pediatrycznego

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych ładowanych od frontu. |  |
| 2. | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionymi na frontowej ścianie urządzenia. |  |
| 3. | Dezynfekcja termiczna zgodna z normą EN ISO 15883-3 |  |
| 4. | Wytwornica pary z elementami grzejnymi znajdującymi się wewnątrz zbiornika na wodę gwarantująca jego termiczną dezynfekcję podczas każdego cyklu pracy. |  |
| 5. | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu. |  |
| 6. | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka lub minimum 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych . |  |
| 7. | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. |  |
| 8. | System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna |  |
| 9 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |  |
| 10 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych |  |
| 11 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji. |  |
| 12 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim |  |
| 13 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |  |
| 14 | Program dla mniej lub bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe |  |
| 15 | Maksymalne wymiary: - szerokość: 500 mm - głębokość: 450 mm - wysokość : 1730 mm |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w opcję schładzania i suszenia, tzn. po zakończeniu cyklu mycia, dezynfekcji i suszenia naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883 -1. |  |
| 17 | Zużycie wody na cykl : program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów |  |
| 18 | Maksymalny poziom wytwarzania hałasu 50 dB |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia w ”stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii |  |
| 20 | Zasilanie 3 - fazowe sieci elektroenergetycznej 3N PE 400 V 50 Hz. |  |
| 21 | Połączenie odpływu ścienne ø100 |  |
| 22 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 |  |
| 23 | Pakiet startowy dla urządzenia: 5 szt. basenów szpitalnych plastikowych 5 szt. kaczek szpitalnych plastikowych 1 poj. 5l środek odkamieniająco-nabłyszczający |  |
| 24 | Zużycie środka nabłyszczająco- odkamieniającego rekomendowanego do myjni nie więcej niż 5 ml na cykl. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 67/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Myjnia dezynfektor  - 1 szt. dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 |  |
| 2. | Wymiary: Wysokość: 1630 mm ( +/- 5% ) Szerokość 545 mm ( +/- 5% ) Głębokość 475 mm ( +/- 5% ) |  |
| 3. | Pojemność na jeden cykl - 2” Kaczki” i jeden basen lub 3 kaczki. |  |
| 4. | Izolacja termiczna myjni ( 15 mm ) |  |
| 5. | Drzwi otwierane uchylnie w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości (82-mm+/- 5%). Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą pedału nożnego, zamykanie ręczne. |  |
| 6. | System 14 dysz ( w tym min. 9 obrotowych ) |  |
| 7. | Elementy grzejne poza komorą myjni - moc elementów grzejnych - 4,5 kW |  |
| 8. | Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie |  |
| 9 | Trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania ( za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych )- program krótki, standardowy, intensywny |  |
| 10 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. |  |
| 11 | Nastawialna temperatura dezynfekcji - standard pracy przy 93ºC |  |
| 12 | Sterowanie mikroprocesorowe - automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |
| 13 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed zalaniem |  |
| 15 | Możliwość zawieszenia urządzenia na ścianie bez ponoszenia dodatkowych kosztów |  |
| 16 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w j. polskim Wyświetlane informacje: -typ programu -wartość A0 -temperatura w komorze -aktualna faza cyklu |  |
| 17 | Wizualna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach |  |
| 18 | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna o mocy 730 W |  |
| 19 | Samodezynfekcja urządzenia |  |
| 20 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 21 | Poziom emitowania hałasu - 51 dB |  |
| 22 | Odpływ Ø110 mm |  |
| 23 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia 5,05 kW |  |
| 24 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  3

Załącznik nr 6.3 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 67/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:    Myjnia dezynfektor  - 1 szt. dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji termicznej basenów i kaczek |  |
| 2. | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-3 |  |
| 3. | Drzwi otwierane automatycznie, za pomocą pedału nożnego, przesuwane w pionie, wykonane z hartowanego szkła. System bezpieczeństwa drzwi, umożliwiający ich otwarcie w trakcie procesu mycia i dezynfekcji . |  |
| 4. | Komora wykonana z wysokiej klasy stali kwasoodpornej, pojemność komory minimum 1 basen z pokrywą i 2 kaczki na cykl. |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w wyświetlacze LCD |  |
| 7. | Komunikaty w j. polskim |  |
| 8. | Wyświetlane informacje min.: - informacje o wybranym programie - fazie cyklu - bledach i awariach - wartości A0 |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w obrotowy uchwyt/kosz eliminujący możliwość wylania się nieczystości |  |
| 10 | Obrócenie uchwytu z wsadem odbywa się w momencie gdy drzwi są w pełni zamknięte |  |
| 11 | Uchwyt/ kosz uniwersalny- umożliwiający załadunek m. In basenów, kaczek, butli do ssaków, misek |  |
| 12 | Optyczne i akustyczne informacje o awariach |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w dwie pompy dozujące detergent |  |
| 14 | Szafka umieszczona w dolnej części urządzenia umożliwiająca przechowywanie środków w ilości min. 2 szt. kanistrów po 5 l |  |
| 15 | Wymiary urządzenia: Wysokość - 1750 mm Szerokość - 600 mm Głębokość - 610 mm |  |
| 16 | Myjnia zasilana elektrycznie 400V, 50 Hz o mocy 6,9 kW |  |
| 17 | Moc pompy wody min. 900 W |  |
| 18 | Moc elementów grzejnych min. 6 kW |  |
| 19 | Poziom emitowanego hałasu nie przekraczający 51 dB |  |
| 20 | Możliwość pracy przy zasileniu wyłącznie w wodę zimną |  |
| 21 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczonym kodem. |  |
| 22 | Autodezynfekcja termiczna urządzenia. |  |
| 23 | Myjnia wyposażona w system dysz stałych i obrotowych, zapewniający dokładne mycie zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych powierzchni mytych przedmiotów |  |
| 24 | Myjnia realizująca dezynfekcję termiczną w temperaturze 93º c. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)