Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5/2015				 		                                                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1- Inkubator do opieki intensywnej  - 8 szt.

Rok produkcji:        sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem . | TAK |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | TAK |  |
| 3 | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | TAK |  |
| 4 | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. (min. 2) | TAK |  |
| 5 | Dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD | TAK |  |
| 6 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania ( sevo) | TAK |  |
| 2. | Kopuła inkubatora |  |  |
| 1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona za pomocą mechanizmu elektrycznego. | TAK |  |
| 3 | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | TAK |  |
| 4 | Zespół grzewczy do trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą | TAK |  |
| 5 | Elektrostatyczny system filtrujący powietrze. | TAK |  |
| 6 | Szuflada do wprowadzania kasety RTG bez konieczności przemieszczania noworodka oraz bez konieczności otwierania ścianki bocznej. | TAK |  |
| 7 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą | TAK |  |
| 8 | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora 44 dB ( ±3 dB) | TAK |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |  |
| 1 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania ( servo) | TAK |  |
| 2 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |  |
| 1 | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury (servo) | TAK |  |
| 5. | Tlenoterapia | TAK |  |
| .1 | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo ) pod kopułą. | TAK |  |
| 6. | Monitorowanie |  |  |
| .1 | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | TAK |  |
| .2 | Inkubator rozbudowany o Pulsoksymetr z opcją dla noworodka. | TAK |  |
| 7. | Alarmy |  |  |
| .1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno - optyczne | TAK |  |
| 8. | Testy i pozostałe parametry |  |  |
| .1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | TAK |  |
| 9. | Eksploatacja |  |  |
| .1 | Ścianki boczne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| .2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy można w łatwy sposób ( bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10 | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 6 szt./ inkubator | TAK |  |
| 2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji (wielorazowy) co najmniej 1 szt. / inkubator | TAK |  |
| 3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego (wielorazowy) co najmniej 1 szt. / inkubator | TAK |  |
| 4 | Czujnik SpO2 (dla noworodka) (wielorazowy ) – 1 szt. / inkubator | TAK |  |
| .5 | Czujnik SpO2 ( jednorazowy)– 10 szt. / inkubator | TAK |  |
| .6 | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych dopasowany do instalacji szpitalnej | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| .8 | Pokrowiec bawełniany na kopułę inkubatora zapewniający widoczność noworodka co najmniej z jednej strony - 1 szt. / inkubator | TAK |  |
| 9 | Rogal do ułożenia noworodka – 3 szt. (S, M, L) / inkubator | TAK |  |
| 10 | Przylepce odblaskowe na czujnik temperatury – 20 szt. / inkubator | TAK |  |
| 11 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i CPR | TAK |  |
| 12 | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora | TAK |  |
| 13 | Szuflada ( pojemnik ) na akcesoria przechowywane przy inkubatorze. | TAK |  |
| 14 | Urządzenie do resuscytacji z regulowanym ciśnieniem szczytowym i regulacją stężenia tlenu oraz CPAP na masce resuscytacyjnej np. typu neopaff - zastawka akumulatora tlenu, - akumulator tlenu, - w maseczki resuscytacyjne wykonane z silikonu po 1 szt. Dla każdego rozmiaru ( 1, 0, 2 ) wielorazowe 3 szt. Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne. | TAK |  |
| 11 | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 11.1 | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| .1 | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2 | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| .3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5 | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6 | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7 | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10 | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 12 | Instruktaż |  |  |
| 1 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 2 | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
| 3 | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 13 | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 9 | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 10. | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 11. | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 12. | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5/2015				 		                                                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2- Inkubator zwykły    4 szt.

Rok produkcji:   sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Parametry |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do opieki nad noworodkiem. | TAK |  |
| 2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na stabilnej podstawie jezdnej. Minimum 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 3. | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora. | TAK |  |
| 5. | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
| 6. | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | TAK |  |
| 7. | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie.. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. | TAK |  |
| 8. | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę | TAK |  |
| 9. | Regulacja pochylenia materacyka | TAK |  |
| 10 | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | TAK |  |
| 11. | Podstawa materacyka zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. | TAK |  |
| 12. | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie. | TAK |  |
| 13. | Prowadnice do wprowadzania kasety RTG bez konieczności przemieszczania dziecka. | TAK |  |
| 14. | Konstrukcja kopuły dwuścienna. | TAK |  |
| 15. | Uszczelnione otwory ( przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki. | TAK |  |
| 16. | System cyrkulacji powietrza pod kopula tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ściany bocznej. | TAK |  |
| 17. | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta. | TAK |  |
| 18. | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |
| 19. | Zakres regulacji nawilżania w zakresie (30÷90)% co 1%. Regulacja nawilżania co 0,1% | TAK |  |
| 20. | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. | TAK |  |
| 21. | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje, wielorazowy pojemnik wody sterylnej. | TAK |  |
| 22. | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo). | TAK |  |
| 23. | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka. | TAK |  |
| 24. | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule. | TAK |  |
| 25. | Panele sterujące z dużym wyświetlaczem (ekranem) do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 26. | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |
| 27. | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). | TAK |  |
| 28. | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza. | TAK |  |
| 29. | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci. | TAK |  |
| 30. | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka. | TAK |  |
| 31. | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora. | TAK |  |
| 32. | Czujniki jednorazowe do pomiary temperatury – 10 szt./inkubator. Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 2 szt./inkubator. Nakładki odblaskowe na czujnik temperatury – 50 szt./inkubator. Osłony na inkubator z możliwością podglądu pacjenta- 1 szt./inkubator | TAK |  |
| 33 | Dodatkowe wyposażenie: - półka pod monitor pacjenta lub pulsoksymetr mocowana do szyn bocznych inkubatora, półka boczna pod system do fototerapii mocowana do szyn bocznych inkubatora, koszyczek na drobne akcesoria (okablowanie z monitora ) mocowany do szyn bocznych inkubatora. | TAK |  |
| 34. | System/pałąki stabilizujące dreny, cewniki obwody wewnątrz inkubatora (komplet) | TAK |  |
| 35. | Lampa do badań montowana do inkubatora. | TAK |  |
| 2. | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Instruktaż |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 4. | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
|  | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5/2015				 		                                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3-   Stanowisko do resuscytacji noworodka - 4 szt.

Rok produkcji:   sprzęt   fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Stanowisko do resuscytacji stacjonarne o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |
| 2 | Kółka wykonane z materiału przewodzącego ładunki statyczne | TAK |  |
| 3 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni | TAK |  |
| 4 | Płynna elektryczna regulacja wysokości stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
| 2. | Budowa |  |  |
| 1 | Promiennik nagrzewający odchylony w celu wykonania zdjęć Rtg. | TAK |  |
| 2 | Regulacja temperatury nastawiana ręcznie (mocy grzania). | TAK |  |
| 3 | Wstępne podgrzewanie pełną mocą włącza się automatycznie po włączeniu stanowiska do resuscytacji do sieci. | TAK |  |
| 4 | Wyłączenie wstępnego podgrzewania po uzyskaniu ustawionej temperatury. | TAK |  |
| 5 | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku. | TAK |  |
| 6 | Rozdzielczość regulacji 0,1˚C | TAK |  |
| 7 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny bezstresowo | TAK |  |
| 8 | Ścianki boczne leża: Wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV Odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych Odchylane o kąt 180 ˚ Szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi Każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek | TAK |  |
| 9 | Lampy oświetlające z płynną regulacją natężenia. | TAK |  |
| 10 | Szuflady na dodatkowe akcesoria | TAK |  |
| 11 | Szyna medyczna do mocowania dodatkowego osprzętu min. 2 szt. | TAK |  |
| 12 | zintegrowana pod leżem pacjenta waga elektroniczna, z zakresem pomiaru min. 300 g - 7000g z prezentacją graficzną procedury oraz wyniku pomiaru na wspólnym wyświetlaczu panelu sterującego | TAK |  |
| 3. | Monitorowanie | TAK |  |
| 1 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w ˚C | TAK |  |
| 2 | Równoczesne wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej ( zmierzonej) | TAK |  |
| 3 | Informacje o wykorzystaniu mocy grzałki w % | TAK |  |
| 4 | Wbudowane w panel główny gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. W komplecie: min. 1 szt. czujnik wielorazowy na stopę,/ na każde stanowisko do resuscytacji min. 5 szt. czujników jednopacjentowych / na każde stanowisko do resuscytacji | TAK |  |
| .5 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w stanowisko do resuscytacji umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK |  |
| 4 | Alarmy | TAK |  |
| 1 | Przekroczenie nastawionej temperatury pracy (przegrzanie) | TAK |  |
| 2 | Spadek temperatury (niedogrzanie) | TAK |  |
| 3 | Zanik napięcia zasilającego | TAK |  |
| 4 | Alarmy techniczne – awaria grzałki, uszkodzenie czujnika temp. | TAK |  |
| 5 | Komunikaty w języku polskim o aktywnych alarmach | TAK |  |
| 6 | Po wyłączeniu aparat przeprowadza automatycznie test poprawnego działania | TAK |  |
| 7 | Pamięć nastawionych parametrów | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie podstawowe | TAK |  |
| 1 | Zegar Apgar zintegrowany ze stanowiskiem do resuscytacji , sygnały dźwiękowe w regulowanych odstępach czasu. | TAK |  |
| 2 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego min. 10 szt. do każdego stanowiska do resuscytacji | TAK |  |
| 3 | Czujnik do kontroli temperatury | TAK |  |
| 4 | Ssak inżektorowy z regulacją siły ssania, wskaźnikiem poziomu próżni, naczyniem zabezpieczającym. Kompletny z butelką na wydzielinę. | TAK |  |
| 5 | Mikser tlen/powietrze do tlenoterapii | TAK |  |
| 6 | Urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym min. od 7 do 60 cmH2O i PEEP min. do 8 cmH2O. Umożliwia ręczne taktowanie częstości oddechowej. Posiada wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych. Urządzenie zamocowane na prowadnicach pionowych z lewej lub prawej strony kolumny inkubatora w sposób rozłączny lub urządzenie wbudowane w kolumnę stanowiska do resuscytacji . | TAK |  |
| 7 | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybiczych | TAK |  |
| 8 | Podstawa materacyka zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. | TAK |  |
| 9 | Pokrowce bawełniane na materacyk po 5 sztuk na 1 stanowisko do resuscytacji | TAK |  |
| 10 | Rogal do ułożenia noworodka po 1 szt. z każdego rozmiaru (S, M, L)/ na każde stanowisko do resuscytacji | TAK |  |
| II. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| II.I | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| II.II | Instruktaż |  |  |
| 12. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 13. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
| 14. | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 15. | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| II.III | INNE |  |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, , - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 17. | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 18. | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 19. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 20. | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 21. | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 22. | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 23. | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 25. | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 26. | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 27. | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5/2015				 		                                                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4    Kardiomonitor zwykły  - 19 szt.

Rok produkcji : sprzęt   fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | Parametry ogólne | TAK |  |
| 1. | Monitor stacjonarny o budowie modułowej. Monitor przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: wcześniaków ,noworodków . Monitor przeznaczony dla noworodków i wcześniaków o konstrukcji modułowej umożliwiający pomiar EKG dynamiczny, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, saturacji ( SpO²) respiracji, temperatury, kapnografii | TAK |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie odnawiane Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Ekran LCD TFT o przekątnej min.12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie oraz 4 pól numerycznych, ekran wbudowany w monitor, kolorowy o szerokim kącie widoczności. | TAK |  |
| 4. | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 5. | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia minitrendów odpowiadających wyświetlanym krzywym | TAK |  |
| 6. | Wbudowana rączka do przenoszenia oraz możliwość montażu do uchwytu ściennego / szyny. | TAK |  |
| 7. | Klawisze sprzętowe przypisane do konfiguracji mierzonych parametrów, klawisz ustawień alarmów, klawisz ustawień monitora, klawisz wyciszenia alarmu oraz klawisz ekranu głównego. | TAK |  |
| 8. | Cyfrowa obróbka sygnału zabezpieczająca odczyt w warunkach słabej perfuzji. | TAK |  |
| 9. | Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania. | TAK |  |
| 10. | Czas pracy z zasilania akumulatorowego min. 2,5 godz. | TAK |  |
| 11. | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
| 12. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. Kabel zasilania sieciowego | TAK |  |
| 13. | Praca w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| II. | Alarmy | TAK |  |
| 1. | Wskaźnik alarmu umieszczony centralnie na górze obudowy urządzenia | TAK |  |
| 2. | Klasyfikacja alarmów w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem i tonem | TAK |  |
| 3. | Dostępność min. czterech opcji schematów alarmowych, pozwalających na łatwiejsze rozróżnienie alarmów monitora od alarmów innych urządzeń znajdujących się na Sali) | TAK |  |
| 4. | Możliwość chwilowego wyciszenia alarmów, oraz wyciszenia alarmów na stałe | TAK |  |
| 5. | Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyczyszczenia wszystkich lub tylko najstarszych komunikatów alarmowych podtrzymywanych na ekranie | TAK |  |
| 7. | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych na podstawie stanu pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 9. | Możliwość zapisu konfiguracji urządzenia na centrali pielęgniarskiej z możliwością jej odczytu, pobrania i zainstalowania przez inne urządzenia pracujące w sieci. | TAK |  |
| 10. | Pomiar temperatury | TAK |  |
| III. | Pomiar EKG | TAK |  |
| 1. | Pomiar EKG dynamiczny | TAK |  |
| 2 | Możliwość monitorowania odprowadzeń | TAK |  |
| 3. | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – wykrywanie zaburzeń rytmu. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |
| 4. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyświetlenia zapisu EKG na tle siatki | TAK |  |
| 6. | W zestawie kabel EKG, 3-elektrodowy (2 szt.) | TAK |  |
| 7. | Elektrody – 9 szt. | TAK |  |
| IV. | Pomiar respiracji | TAK |  |
| 1. | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 4-120 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
| V. | Pomiar saturacji ( w technologii Masimo ) | TAK |  |
| 1 | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% | TAK |  |
| 2 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 | TAK |  |
| 3 | Pomiar pulsu w zakresie 30-250 bpm | TAK |  |
| 4 | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | TAK |  |
| 5 | W komplecie kabel główny i wielorazowy czujnik na palec dla noworodka pow. 1000g wykonany z silikonu 1 szt. (pozwalający na dezynfekcję po zanurzeniu w płynie oraz całkowite wywinięcie na zewnętrzną stronę w celu dokładnego oczyszczenia) | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie : - jednopacjentowe czujniki SpO2 ( 40 szt. )do każdego monitora. - czujnik/sensor jednopacjentowy sterylny bezklejowy, hypoalergiczny dla wcześniaków i noworodków o wadze poniżej 1500g - 1 opakowanie ( 24 szt.) - czujnik/sensor jednopacjentowy sterylny klejowy, hypoalergiczny dla noworodków o wadze poniżej 3 000 g - 4 opakowania ( po 24 szt.) | TAK |  |
| 7 | Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe. | TAK |  |
| VI. | Pomiar NIBP | TAK |  |
| 1. | Nieinwazyjny pomiar n NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa (oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa, w zakresie min. 10-290 mmHg. | TAK |  |
| 2. | Pomiar ręczny i automatyczny. | TAK |  |
| 3. | Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1 - 120 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. | TAK |  |
| 5. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . | TAK |  |
| 6. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowe jednopacjentowe mankiety dla noworodka i wcześniaka Trzy rozmiary mankietów – po 10 szt. każdego rozmiaru na jeden aparat | TAK |  |
| VII. | Trendy | TAK |  |
| 1. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów | TAK |  |
| 2. | Możliwość wyświetlanie minitrendów | TAK |  |
| VIII. | Pomiar gazów anestetycznych |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru gazów anestetycznych. | TAK |  |
| VIII. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| VIII.I | Minimalne warunki gwarancji |  |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| VIII.II | Instruktaż |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
|  | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| VI.III | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
|  | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
|  | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |

Znak sprawy: Szp/FZ/MD-5/2015				 		                                                                                               Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5    Kardiomonitor noworodkowy  - 13  szt.

Rok produkcji : sprzęt   fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2015

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość graniczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Monitor transportowo stacjonarny o budowie modułowej. Monitor przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: wcześniaków, noworodków. Monitor przeznaczony dla noworodków i wcześniaków o konstrukcji modułowej umożliwiający pomiar EKG dynamiczny, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, saturacji ( SpO²) respiracji, temperatury, kapnografii . | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie odnawiane Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - wielorazowy czujnik saturacji typu Y ( dla pacjenta pow. 1000g.) z kablem połączeniowym/przedłużającym – 1 szt. na kardiomonitor - zestaw 3 rozmiarów mankietów dla noworodków – nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 1 komplet na kardiomonitor, oraz jednopacjentowe po 10 szt. z każdego rozmiaru - przewód/przewody do łączenia mankietów z monitorem– 1 szt. na kardiomonitor - komplet kabli EKG 3-odpr– 2 zestawy na kardiomonitor oraz min. 100 szt. elektrod jednopacjentowych noworodkowych - czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy– 2 szt. na kardiomonitor - kabel zasilania sieciowego– 1 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie oraz 4 pól numerycznych, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia minitrendów odpowiadających wyświetlanym krzywym | TAK |  |
|  | Niska waga monitora ułatwiająca transport do 6 kg | TAK |  |
|  | Wbudowana rączka do przenoszenia oraz możliwość montażu do uchwytu ściennego / szyny. | TAK |  |
|  | Obsługa monitora za pomocą przycisków szybkiego dostępu , pokrętła i menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Przyciski sprzętowe przypisane do konfiguracji mierzonych parametrów przycisk wydruku, ustawień alarmów, ustawień monitora, obsługi NIBP, przyjmowania/wypisywania pacjenta, wyciszenia alarmu oraz ekranu głównego. | TAK |  |
|  | Standardowo wyposażony w dwa źródła zasilania: - sieć elektryczna - wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Akumulator Li-ION, wymieniany przez personel bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu. | TAK |  |
|  | Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania. | TAK |  |
|  | Czas pracy z zasilania akumulatorowego min. 4,5 godz. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatorów maks. 2 godziny | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dwóch niezależnych akumulatorów | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesne wyjęcie obydwu akumulatorów | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. Kabel zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 2. | Alarmy |  |  |
| 1. | Wskaźnik alarmu umieszczony centralnie na górze obudowy urządzenia | TAK |  |
| 2. | Klasyfikacja alarmów do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem i tonem | TAK |  |
| 3. | Dostępność min. czterech opcji schematów alarmowych, pozwalających na łatwiejsze rozróżnienie alarmów monitora od alarmów innych urządzeń znajdujących się na Sali) | TAK |  |
| 4. | Możliwość regulacji głośności alarmu, chwilowego wyciszenia alarmów, oraz wyciszenia alarmów na stałe | TAK |  |
| 5. | Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyczyszczenia wszystkich lub tylko najstarszych komunikatów alarmowych podtrzymywanych na ekranie | TAK |  |
| 7. | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych na podstawie stanu pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 9. | Historia ostatnich min. 15 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 10. | Możliwość zapisu konfiguracji urządzenia na centrali pielęgniarskiej z możliwością jej odczytu, pobrania i zainstalowania przez inne urządzenia pracujące w sieci. | TAK |  |
| 3. | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Pomiar EKG dynamiczny, wybór ilości monitorowanych z 3, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od użytego przewodu EKG. | TAK |  |
| 2. | Obrazkowe przedstawienie miejsca podłączenia poszczególnych elektrod (na gnieździe przewodu głównego) | TAK |  |
| 3. | Możliwość monitorowania odprowadzeń przy użyciu przewodu do 5 elektrod | TAK |  |
| 4. | Analiza częstości akcji serca i analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń– wykrywanie minimum 5 zaburzeń rytmu. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |
| 5. | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach | TAK |  |
| 6. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 12,0 – (+) 12,0 mm | TAK |  |
| 7. | Możliwość wyświetlenia zapisu EKG na tle siatki | TAK |  |
| 8. | Detekcja stymulatora. Możliwość wyłączenia wyświetlania impulsów stymulatora | TAK |  |
| 9. | W zestawie kabel EKG, 3-elektrodowy (2szt) | TAK |  |
| 4. | Pomiar respiracji | TAK |  |
| 1. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
| 2. | Obwód zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym 5kV, 360J | TAK |  |
| 3. | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. | TAK |  |
| 5. | Pomiar saturacji (w technnologii Masimo lub Nellcor Oxi Max. ) | TAK |  |
| 6. | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% | TAK |  |
| 7. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 | TAK |  |
| 8. | Pomiar pulsu w zakresie 30-250 bpm | TAK |  |
| 9. | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | TAK |  |
| 10. | W komplecie kabel główny i czujnik na kończynę dla noworodka wykonany z silikonu 1 szt. (pozwalający na dezynfekcję po zanurzeniu w płynie oraz całkowite wywinięcie na zewnętrzną stronę w celu dokładnego oczyszczenia) | TAK |  |
| 11. | Wyposażenie : jednopacjentowe czujniki SpO2 40 szt. do każdego monitora. - czujnik/sensor saturacji jednopacjentowy sterylny bezklejowy, hypoalergiczny dla wcześniaków i noworodków o wadze poniżej 1500g - min. 100 szt. - czujnik/sensor saturacji jednopacjentowy sterylny klejowy, hypoalergiczny dla noworodków o wadze poniżej 3 000 g - min. 50 szt. - czujnik do kapnografii jednopacjentowy – min. 50 szt. | TAK |  |
| 12. | Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe. | TAK |  |
| 13. | Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału System odczytu Sat 02 mało czuły na zakłócenia wynikające z ruchu pacjenta Wymagalny zapis krzywej pletyzmograficznej zbieranego tęntna dziecka. | TAK |  |
| 5. | Pomiar NIBP |  |  |
| 1. | Pomiar nieinwazyjny NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa (oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa, w zakresie min. 10-290 mmHg. | TAK |  |
| 2. | Pomiar ręczny i automatyczny. | TAK |  |
| 3. | Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. | TAK |  |
| 5. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . | TAK |  |
| 6. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowe jednopacjentowe mankiety dla noworodka i wcześniaka. Trzy rozmiary mankietów - po 10 szt. każdego rozmiaru na jeden aparat | TAK |  |
| 7. | Maksymalne ciśnienie napełniania mankietu dla noworodków: max. 150 mmHg Maksymalny czas pomiaru dla niemowląt nie przekraczający 80 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module | TAK |  |
| 6. | Trendy | Tak |  |
| 1. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK |  |
| 2. | Możliwość wyświetlanie minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | TAK |  |
| 3. | Min. 200 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | TAK |  |
| 7. | Pomiar gazów anestetycznych |  |  |
| 1. | Pomiar gazów anestetycznych w module mieszczącym się w obudowie kardiomonitora | TAK |  |
| 2. | Monitorowanie parametrów oddechowych i wentylacji u wcześniaków oraz noworodków w znieczuleniu ogólnym i intensywnej terapii | TAK |  |
| 3. | Automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (pięć środków anestetycznych i dwie spośród mieszanin: halotan, enfluran, izofluran, sewofluran i desfluran) | TAK |  |
| 4. | Wyświetlanie MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) i MACage - z kompensacją dla wieku pacjenta | TAK |  |
| 5. | Pomiar w technologii podczerwieni | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | TAK |  |
| 7. | Automatyczna kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego (660-1060 mbar), temperatury i krzyżowego oddziaływania CO2, O2, N2O oraz środków anestetycznych | TAK |  |
| 8. | Moduł CO2 pracujący w technologii pomiaru w strumieniu bocznym. | TAK |  |
| 9. | Jednorazowa linia pomiarowa z pułapką wodną – 10 szt. na każdy monitor | TAK |  |
| 10. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. W komplecie czujnik temperatury, powierzchniowy | TAK |  |
| 11. | W komplecie stojak jezdny pod kardiomonitor z uchwytem transportowym oraz koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| 8. | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 8.1 | Minimalne warunki gwarancji | TAK |  |
| 1. | Długość gwarancji min. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części urządzenia, jeśli jest to konieczne do dalszej poprawnej eksploatacji urządzenia, niezależnie od przyczyny powodującej konieczność naprawy lub wymiany tej części, bez dodatkowego wynagrodzenia. | TAK |  |
| 2. | Pełna obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: maks. 48 godzin roboczych, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax lub e-mail. | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
| 5. | W przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 5 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Podać dane teleadresowe serwisu. | TAK |  |
| 7. | W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi przeglądy techniczne / walidacyjne przedmiotu zamówienia minimum jeden raz na 12 miesięcy łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W okresie gwarancji przeglądy będą realizowane zgodnie z terminem bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | TAK |  |
| 9. | Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca udziela min. 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Wykonawca oświadcza, iż części zamienne, a także usługi serwisowe dla przedmiotu zamówienia będą dostępne w okresie 5 lat od upływu okresu gwarancji. Wykonawca wskaże Zamawiającemu listę potencjalnych podmiotów, świadczących usługi serwisowe i dostarczających części zamienne aktualną na dzień upływu okresu gwarancji. | TAK |  |
| 8.2 | Instruktaż |  |  |
| 1. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania – przed podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego. | TAK |  |
| 2. | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić min. 1 raz w każdym roku gwarancji instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |
| 3. | W ramach wynagrodzenia umownego instruktaż członków Personelu wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. | TAK |  |
| 4. | Wszystkie przeprowadzone instruktaże członków Personelu Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim certyfikatem imiennym dla osób poinstruowanych. | TAK |  |
| 8.3 | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji wydrukowanej i elektronicznej na płycie CD lub DVD), skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | O ile dotyczy: dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE, deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych) - należy dołączyć do oferty i - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Oświadczenie(*) o podleganiu lub niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679). (*) UWAGA W przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zgłoszenia/powiadomienia wymagana jest kopia zgłoszenia/powiadomienia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia powiadomienia oświadczenie musi zawierać podstawy braku tego obowiązku. Stosowne oświadczenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 4. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych i oświadczenie o autoryzacji Producenta dla wskazanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 5. | Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia zalecanych przez Producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 6. | Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 7. | Specyfikacja techniczna z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 9. | Oryginalne firmowe prospekty Producentów sprzętu potwierdzające spełnienie parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta). Wymagane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom opisanym w tabeli: „Opis sprzętu - wymagania techniczne” - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 10 | Trwałe oznakowanie sprzętu nazwą Producenta. | TAK |  |
| 11 | O ile wymagany: oryginalny certyfikat kalibracji (w tłumaczeniu na język polski) - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |
| 12 | O ile wymagane: oświadczenia Oferenta dotyczące kalibracji i wykonania serwisu gwarancyjnego świadczonych przez Oferenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego. | TAK |  |