Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- NIP: .......................................................		5. REGON…………………………………

6. TEL:  …………………….…………….  		7. FAX…………………………………….

8.   MAIL: ………………...........................

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................................TEL.: ...................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 33/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

*)Zadanie nr ………….

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam …………- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 33/2015, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego (jeśli dotyczy)

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej (o, ile dotyczy),

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel....................... fax ..........................e-mail:………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………tel.:……………………..e-mail………………………..

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| Zadanie nr………. Zadanie nr ……… |  |  |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................................,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 33/2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca” została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 33/2015) Wykonawca zobowiązuje się do

- *)dostarczenia ………………….. typ/producent ………... określonego w zadaniu nr ………………..

- *)dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ............................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………………………

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zwanych dalej „urządzeniami medycznymi” zgodnie z ofertą  przetargową będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ………… dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne z instrukcją obsługi w języku polskim..

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne wraz protokołem odbioru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2015 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia nie odpowiadają żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ich wymiany w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odbioru zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- użytkowania urządzeń medycznych  zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

w tym:

zadanie nr ………

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

- *)Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, wzór protokołu odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu zawierają  załączniki nr 2 i 3 do umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ………….. - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania,

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. W przypadku urządzenia medycznego określonego w zadaniu nr 5, 7 reakcja serwisu technicznego w terminie 24- godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Przez „Reakcję serwisu” Zamawiający rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy urządzenia medycznego w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty jego przesłania do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- *)w przypadku przedłużającej się naprawy urządzenia medycznego określonego w zadaniu nr  5, 7, powyżej terminu wskazanego w pkt 4) do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych do czasu usunięcia usterki,

- wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej.

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu

umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel.:………………,

e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………………….

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,

- *) za niedostarczenie urządzenia zastępczego w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto zadania, za każdy dzień zwłoki - dotyczy zadania nr 5, 7.

- Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu  w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu urządzenia zastępczego (o parametrach i funkcjonalności równej lub lepszej) w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie …………………………………………………………

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi – 4 szt.

Nazwa własna ………………………………………………………………………………

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych umożliwiający podgrzanie płynów podawanych pacjentom podczas infuzji, bez konieczności odłączania zestawu lub jego wymiany na specjalny zestaw do infuzji |  |
| 2 | Zasilanie AC 230V ± 10%, 50Hz Pobór mocy max 70 W |  |
| 3 | Klasa ochronności II typ B |  |
| 4 | Wymiary 36,5 x 15,5 x 12,5 cm |  |
| 5 | Waga max 0,60 kg |  |
| 6 | Prędkość przepływu 2-12 ml/min (30-41 °C w zależności od prędkości przepływu) |  |
| 7 | Tryb pracy: urządzenie do pracy ciągłej |  |
| 8 | Cyfrowa kontrola temperatury Automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42 °C. Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury. Wizualny alarm niskiej temperatury |  |
| 9 | Możliwość zawieszenia urządzenia np. na stojaku |  |
| 10 | Współpraca ze standardowymi zestawami do infuzji i transfuzji, średnica drenu 3,0 - 4,0 mm ± 10%, |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Zadanie nr 2 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – ogrzewacz do płynów – 1 szt.

Nazwa własna ………………………………………………………………………………

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Ogrzewanie do 3 litrów płynu do temperatury ciała (36 - 37°C) |  |
| 2 | Elektryczny termostat |  |
| 3 | System zabezpieczający przed przegrzaniem |  |
| 4 | Cyfrowy termometr na zewnątrz ogrzewacza umożliwiający natychmiastowy odczyt temperatury płynu |  |
| 5 | Sygnalizacja awarii układu grzewczego |  |
| 6 | Zasilanie 220V |  |
| 7 | Szyna do mocowania na ścianie |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3

Załącznik nr 6.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – automat do regulowanej podaży płynów pod ciśnieniem – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do podawania płynów infuzyjnych pod stałym ciśnieniem |  |
| 2 | Urządzenie złożone z centralnego kontrolera ciśnienia praz wymiennych mankietów infuzyjnych dostępnych w 3 pojemnościach |  |
| 3 | Mankiety podłączane za pomocą portu i łączników Luer |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch mankietów ciśnieniowych |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego ustawienia ciśnienia w obu mankietach |  |
| 6 | Możliwość zamocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących |  |
| 7 | Stałe ciśnienie wstępne |  |
| 8 | Ciśnienie generowane przez urządzenie zapewnia stałą prędkość przepływu płynów |  |
| 9 | Precyzyjna, elektroniczna kontrola ustawienia ciśnienia |  |
| 10 | Skok nastawu ciśnienia 10 mmHg |  |
| 11 | Limit ciśnienia max. 300 mmHg |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |  |
| 13 | Masa urządzenia max. 2,2 kg |  |
| 14 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 100 mm x 230 mm x 180 mm |  |
| 15 | Urządzenie Klasy IIa, uziemione, Typ B |  |
| 16 | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej |  |
| 17 | Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 – sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1), potwierdzone instrukcją obsługi |  |
| 18 | Moc urządzenia min. 280 W |  |
| 19 | Akcesoria w postaci mankietów ciśnieniowych w min. dwóch pojemnościach: mankiety ciśnieniowe 500 ml po 2 szt na urządzenie, mankiet ciśnieniowy 1000 ml po 1 szt na urządzenie |  |
| 20 | Możliwość włączenia lewego lub prawego mankietu oddzielnie |  |
| 21 | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX4 |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do nieinwazyjnego pomiaru hemoglobiny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Aparat prezentujący dane: Spo2, częstość oraz krzywą pletyzmograficzną pulsu, indeks perfuzji, wyrywkowy i nieinwazyjny pomiar hemoglobiny całkowitej, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, aktualną liczbę możliwych do wykonania badań oraz godzinę. |  |
| 2 | W zestawie czujnik z dedykowaną liczbą pomiarów SpHb - 1000 pomiarów |  |
| 3 | Pomiar saturacji w zakresie ( 0-100)% |  |
| 4 | Dokładność pomiaru saturacji ±2 cyfry w zakresie min. 70-100% |  |
| 5 | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% |  |
| 6 | Pomiar częstości pulsu w zakresie min (30-250) uderzeń/min. |  |
| 7 | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. |  |
| 8 | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. |  |
| 9 | Pomiar hemoglobiny całkowitej w zakresie ( 0-25 g/dl) |  |
| 10 | Dokładność pomiaru hemoglobiny całkowitej w zakresie: 6-18 g/dl ±1g/dl |  |
| 11 | Pomiar indeksu perfuzji w zakresie ( 0,02-20)% |  |
| 12 | Rozdzielczość pomiarów: |  |
| 13 | Saturacja (%SpO2): 1 % |  |
| 14 | Częstość pulsu (BPM) 1 BPM |  |
| 15 | Hemoglobina całkowita: 0,1g/dl |  |
| 16 | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji |  |
| 17 | Pojemność zapisu: do 8000 badań |  |
| 18 | Możliwość edycji danych: data badania, imię, nazwisko, id, data urodzenia, płeć pacjenta |  |
| 19 | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji, częstości pulsu, indeksu perfuzji i hemoglobiny całkowitej w formie cyfrowej |  |
| 20 | Alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 minut przed jego całkowitym rozładowaniem |  |
| 21 | Zasilanie akumulatorowe ( akumulator litowo-polimerowy), min. 2 godziny po pełnym naładowaniu akumulatora. |  |
| 22 | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności: max. 5 godzin przy wyłączonym i 6 godzin przy włączonym urządzeniu |  |
| 23 | Ekran dotykowy, rezystancyjny, o przekątnej 3,7” |  |
| 24 | Waga urządzenia poniżej 300g |  |
| 25 | Wymiary: 13 cm x 7,2 cm x 2,5 cm (5.1” x 2.8” x 1”) |  |
| 26 | Łączność z komputerem: bezprzewodowa 802,11 b/g, Bluetooth i USB |  |
| 27 | Możliwość wydruku danych na drukarce zewnętrznej |  |
| 28 | Dołączony zasilacz sieciowy AC/DC typu medycznego, zasilanie prądem zmiennym 100-240V, 50-60 Hz, 15VA max. |  |
| 29 | Typ zabezpieczenia (zasilanie akumulatorowe) . Zasilany ze źródła wewnętrznego. |  |
| 30 | Typ zabezpieczenia (zasilanie sieciowe) . Klasa 2 |  |
| 31 | Zgodność EMC EN60601-1-2, klasa B |  |
| 32 | Klasyfikacja urządzenia . IEC 60601-1 |  |
| 33 | Stopień zabezpieczenia-czujnik . Element wchodzący w kontakt z pacjentem typu BF |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5

Załącznik nr 6.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – respirator transportowy – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 6 kg |  |
| 2 | Waga respiratora max. 8 kg |  |
| 3 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz |  |
| 4 | Respirator odporny na wstrząsy min. 20 G |  |
| 5 | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy |  |
| 6 | Obsługa i komunikaty w języku polskim |  |
| 7 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 7” rozdzielczość min. 640x 480 px. |  |
| 8 | System testów sprawdzających działanie respiratora |  |
| 9 | Funkcja testu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora |  |
| 10 | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci |  |
| 11 | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia |  |
| 12 | Dedykowana podstawa jezdna w 2 sztukach. |  |
| 13 | Dedykowany uchwyt do powieszenia respiratora na ramie łóżka w 2 sztukach |  |
| ZASILANIE PNEUMATYCZNE |
| 14 | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny |  |
| 15 | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe |  |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |
| 16 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz |  |
| 17 | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym |  |
| 18 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 5 godziny. |  |
| 19 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 4 godziny |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 20 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym |  |
| 21 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca |  |
| 22 | SIMV z PS |  |
| 23 | PSIMV z PS |  |
| 24 | Wentylacja PSV |  |
| 25 | PRVC |  |
| 26 | CPAP |  |
| 27 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV lub Duo-Levels |  |
| 28 | Możliwość programowania westchnięć |  |
| 29 | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, |  |
| 30 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV |  |
| 31 | Pauza wdechowa oraz wydechowa |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 32 | Częstość oddechów min.: 2-60 odd/min |  |
| 33 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 50 – 2000 ml |  |
| 34 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 4,0 sek. |  |
| 35 | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 |  |
| 36 | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 50 cmH2O |  |
| 37 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 0,5-10 l/min |  |
| 38 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego |  |
| 39 | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O |  |
| 40 | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 41 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  |
| 42 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa |  |
| 43 | Objętość pojedynczego oddechu |  |
| 44 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) |  |
| 45 | Ciśnienie szczytowe |  |
| 46 | Ciśnienie średnie |  |
| 47 | Ciśnienie PEEP |  |
| 48 | % Przeciek |  |
| 49 | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot |  |
| 50 | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. |  |
| 51 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 52 | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 53 | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych |  |
| 54 | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas |  |
| 55 | Możliwość zamrożenia krzywych |  |
| ALARMY |
| 56 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 57 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta |  |
| 58 | Stężenia tlenu min/max |  |
| 59 | Za wysokiej i za niskiej częstości oddechowej |  |
| 60 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  |
| 61 | Alarm bezdechu |  |
| 62 | Awaria zasilania w tlen |  |
| 63 | Rozładowanie akumulatora |  |
| 64 | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący wraz z opisem |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 65 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora |  |
| 66 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów |  |
| 67 | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. na urządzenie |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5.1

Załącznik nr 6.5.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – respirator stacjonarno – transportowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Respirator przeznaczony głównie do wentylacji dorosłych i dzieci |  |
| 2 | Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 16 kg |  |
| 3 | Aparat na podstawie jezdnej z koszykiem na akcesoria oraz blokadą dwóch kół |  |
| 4 | Podstawa jezdna wyposażona w uchwyt do zamocowania butli |  |
| 5 | Ramie uchylne z blokadą (uchwyt rur oddechowych) |  |
| 6 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 6,0 bar Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu od 0 do min. 1,5 bar |  |
| 7 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10% |  |
| 8 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy aparatu wraz turbiną lub kompresorem na minimum 150 minut. |  |
| 9 | Zasilanie w powietrze z wbudowanej turbiny |  |
| 10 | Obsługa poprzez przyciski, pokrętło i ekran dotykowy |  |
| 11 | System testów sprawdzających działanie respiratora |  |
| 12 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora |  |
| 13 | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci |  |
| 14 | Możliwość transportu respiratora z pacjentem bez przerywania wentylacji |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 15 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej |  |
| 16 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca z bezpośrednim ustawieniem stosunku I:E w jednym parametrze, stałym przy zmianach częstości oddechowej |  |
| 17 | SIMV |  |
| 18 | PSIMV |  |
| 19 | Wentylacja PSV |  |
| 20 | PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową |  |
| 21 | Tryb wentylacji do wybudzania pacjentów, ze zmienną minimalną częstością oddechową zależną od częstości oddechów spontanicznych pacjenta |  |
| 22 | Wentylacja CPAP |  |
| 23 | Możliwość programowania częstości westchnięć |  |
| 24 | Wentylacja bezdechu z możliwością wyboru czasu reakcji |  |
| 25 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV |  |
| 26 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 |  |
| 27 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej |  |
| PARAMETRY NASTAWIANE |
| 28 | Częstość oddechów min.: 4-120 odd/min |  |
| 29 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml |  |
| 30 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,2 do 10,0 sek. |  |
| 31 | Stosunek I:E min. 1:9 do 4:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 3% - 80% |  |
| 32 | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wdechu i wydechu min. z: I:E, TI:Ttot, czas wdechu i szczytowy przepływ wdechowy |  |
| 33 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie od 21 do 100% |  |
| 34 | Ciśnienie wspomagania min od 2 do 40 cmH2O |  |
| 35 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min |  |
| 36 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 5 -50% przepływu szczytowego |  |
| 37 | Bezpośrednia nastawa czasu plateau min. 0 - 6 s |  |
| 38 | Ciśnienie PEEP min od 0 do 35 cmH2O |  |
| 39 | Regulacja czasu narastania przepływu minimum 50-180 cmH2O/s (podać zakres regulacji) |  |
| 40 | Ciśnienie wdechowe min 2 – 90 cmH2O |  |
| 41 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej, co najmniej wymagany przedział regulacji 0 - 15 sekund |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 42 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji |  |
| 43 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa |  |
| 44 | Objętość pojedynczego oddechu (wydechowa) |  |
| 45 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) |  |
| 46 | Szczytowe ciśnienie |  |
| 47 | Ciśnienie Plateau |  |
| 48 | Ciśnienie PEEP |  |
| 49 | Trendy mierzonych parametrów z min. 24 godz. |  |
| 50 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 51 | Pojedynczy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych |  |
| 52 | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych: przepływ/czas, ciśnienie/czas |  |
| 53 | Wyświetlanie pętli: - P/V - V/F - F/P |  |
| ALARMY |
| 54 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 55 | Braku lub niskiego ciśnienia tlenu |  |
| 56 | Stężenia tlenu min/max |  |
| 57 | Za wysokiej częstości oddechowej |  |
| 58 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  |
| 59 | Alarm bezdechu |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 60 | Możliwość podłączenia nebulizatora pneumatycznego, sterowanego przez respirator |  |
| 61 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów |  |
| 62 | Możliwość stosowania jednorazowych zastawek wydechowych |  |
| 63 | Wielorazowy układ oddechowy dla dorosłych x 1 szt. na urządzenie |  |
| 64 | Wielorazowa zastawka wydechowa x 2 szt. na urządzenie |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5.2

Załącznik nr 6.5.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – monitor funkcji życiowych stacjonarno – transportowy  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy z uchwytem do przenoszenia |  |
| 2 | Monitor dostarczony i zamontowany na dedykowanym wózku transportowym na kółkach (min 2 koła z blokadą), wyposażony w koszyk na akcesoria |  |
| 3 | Waga monitora razem z akumulatorami max. 3,6 kg |  |
| 4 | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe pacjenta |  |
| EKRAN |  |
| 5 | Ekran kolorowy, pojedynczy TFT o przekątnej min. 10:, rozdzielczość min. 800x600 |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja na ekranie min. 4 krzywych |  |
| 7 | Możliwość wyświetlania na ekranie dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie. |  |
| OBSŁUGA |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 9 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez użycia pokrętła |  |
| ZASILANIE |  |
| 10 | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50Hz +/- 10% |  |
| 11 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 180 minut pracy |  |
| ALARMY |  |
| 12 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  |
| 13 | Alarmy min 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawienia granicy alarmów przez użytkownika |  |
| 14 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych |  |
| 15 | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH |  |
| 16 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin. |  |
| 17 | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej EKG z co najmniej 120 godzin |  |
| 18 | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu przez pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |
| 19 | Pomiar EKG. Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego. Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca. Analiza arytmii – rozpoznawanie min. 23 różnych rodzajów klas arytmii. Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od - 25 do +25 mm. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach. |  |
| 20 | Analiza arytmii. Rozpoznawanie min 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach. |  |
| 21 | Oddech. Pomiar oddechu metodą impedencyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0 – 150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach. |  |
| 22 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 -8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej – alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach. |  |
| 23 | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia rozkurczowego. |  |
| 24 | Tryb Stazy Żylnej |  |
| 25 | Pomiar saturacji. Pomiar Spo2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%. Zakres pomiarowy pulsu: 30 – 300 ud/min. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach |  |
| 27 | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną. |  |
| 28 | Pomiar nieinwazyjny rzutu serca. Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca w postaci oprogramowania lub modułu. Pomiar dostępny we wszystkich oferowanych monitorach. |  |
| 29 | Nieinwazyjne monitorowanie rzutu minutowego serca na podstawie analizy czasu pomiędzy załamkiem QRS a falą pulsu w kanale SpO2. |  |
|  | Wyposażenie dla wszystkich monitorów. |  |
| 30 | Kabel EKG dla dorosłych x 3 szt.; EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 3 szt.; - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 3 szt.; - wężyk łączący mankiet z monitorem dla dorosłych x 3szt.; - mankiet dla dorosłych/dzieci, standardowy x 3 szt.; - wodoszczelny czujnik typu klips na palec do pomiaru SpO2 x 3 szt.; - czujnik temperatury powierzchniowej x 3 szt.; - stojak z koszykiem na akcesoria x 3 szt.; |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  respirator dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą |  |
| 2 | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. |  |
| 3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. |  |
| 4 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy (respirator bez sprężarki) |  |
| 7 | Możliwość wymiany akumulatora przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym |  |
| 8 | Ochrona przed porażeniem elektrycznym - podać klasę i typ |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 9 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV |  |
| 10 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV |  |
| 11 | Wentylacja spontaniczna |  |
| 12 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP |  |
| 13 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV |  |
| 14 | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) |  |
| 15 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV |  |
| 16 | Wdech manualny |  |
| 17 | Oddech kontrolowany objętością VCV |  |
| 18 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV |  |
| 19 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ |  |
| 22 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB |  |
| 23 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC |  |
| 24 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub wentylacja ASV zgodna z algorytmem Otisa |  |
| 25 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV |  |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 26 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę |  |
| 27 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml |  |
| 28 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do120 l/min |  |
| 29 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 |  |
| 30 | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s |  |
| 31 | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. |  |
| 32 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O |  |
| 33 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O |  |
| 34 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O |  |
| 35 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB |  |
| 36 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% |  |
| 37 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min |  |
| 38 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O |  |
| 39 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. |  |
| POMIARY PARAMETRÓW |
| 40 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 41 | Pomiar całkowitej częstości oddychania |  |
| 42 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu |  |
| 43 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej |  |
| 44 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej |  |
| 45 | Pomiar ciśnienia szczytowego |  |
| 46 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym |  |
| 47 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E |  |
| 48 | Pomiar ciśnienia plateau |  |
| 49 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP |  |
| 50 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP |  |
| 51 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta |  |
| 52 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta |  |
| 53 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. |  |
| 54 | Pomiar CO2 |  |
| 55 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. |  |
| 56 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) |  |
| 57 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |  |
| 58 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności |  |
| MONITOR GRAFICZNY |
| 59 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji |  |
| 60 | Dodatkowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu |  |
| 61 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora |  |
| 62 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |  |
| 63 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. |  |
| 64 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin. Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej |  |
| ALARMY / SYGNALIZACJA |
| 65 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  |
| 66 | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora |  |
| 67 | Alarm zaniku zasilania sieciowego |  |
| 68 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego |  |
| 69 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu |  |
| 70 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza |  |
| 71 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym |  |
| 72 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej |  |
| 73 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej |  |
| 74 | Alarm wysokiego ciśnienia |  |
| 75 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego |  |
| 76 | Alarm wysokiej częstości oddechów |  |
| 77 | Alarm wysokiej objętości oddechowej |  |
| 78 | Alarm niskiej objętości oddechowej |  |
| 79 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu |  |
| 80 | Alarm rozłączenia układu pacjenta |  |
| 81 | Pamięć alarmów z komentarzem |  |
| INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 82 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca |  |
| 83 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV |  |
| 84 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji |  |
| 85 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. |  |
| 86 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  |
| 87 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk |  |
| 88 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu |  |
| 89 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  |
| 90 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika |  |
| 91 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora |  |
| 92 | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora |  |
| 93 | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora |  |
| 94 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. |  |
| 95 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy. Po 2 kompletne układy do każdego respiratora |  |
| 96 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami intubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw - dodatkowo dwa wielorazowe elementy nebulizujące umieszczany w układzie oddechowym |  |
| 97 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 98 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 99 | Instrukcja serwisowa (dostawa z aparatami 1 szt. w wersji elektronicznej lub drukowanej) oraz paszport techniczny |  |
| 100 | Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do znieczulania z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych bez zmiany elementów system oddechowego (nie dotyczy rur pacjenta i worka oddechowego) |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, blokada czterech kół |  |
| 3 | Aparat zasilany w O2, N2O i powietrze z sieci centralnej (możliwość systemowego wyłączenia N2O); prezentacja wartości ciśnień gazów zasilających na wyświetlaczu |  |
| 4 | Uchwyty na 2 butle rezerwowe o poj. 10 L każda |  |
| 5 | Prezentacja ciśnienia w butlach rezerwowych i ciśnień gazów w sieci centralnej na wyświetlaczu z przodu aparatu |  |
| 6 | Aparat wyposażony w zintegrowany (nie dopuszcza się zewnętrznych) akumulator/baterię umożliwiające pracę (zarówno respiratora jak i modułu gazowego) w warunkach typowych przez co najmniej 90 min. Automatyczne przełączenie na zasilanie z wbudowanego akumulatora/baterii w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej. |  |
| 7 | Gniazda elektryczne do zasilania dodatkowych urządzeń (zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi), min 3 gniazda | podać |
| 8 | Wbudowane oświetlenie blatu, typu LED |  |
| 9 | Duży blat roboczy o długości co najmniej 50 cm |  |
| 10 | Szuflada lub schowek na np. dokumentację lub notebooka, zabezpieczony zamkiem (klucz) |  |
| 11 | Min. jedna dodatkowa duża szuflada, wysokość szuflady/szuflad umożliwiają ustawienie butelek z lekami w pozycji pionowej | podać |
| 12 | Zintegrowany, niezależny, system podaży O2 (z przepływem przez parownik), regulacją przepływu minimum do 10 l/min, podaż możliwa gdy system jest uszkodzony lub wyłączony (OFF) poprzez wentylację ręczną |  |
| 13 | Procedura testowa aparatu wykonywana bez interakcji z użytkownikiem w czasie jej trwania |  |
| 14 | Automatyczny timer – automatyczne uruchomienie aparatu, rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury testowej, gotowość aparatu do użycia o określonym czasie, bez interakcji użytkownika- możliwość zaprogramowania godziny gotowości do pracy na każdy dzień tygodnia |  |
| 15 | Praca z minimalnymi i niskimi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 200 ml/min, podgrzewany układ oddechowy |  |
| 16 | Kontrola przepływu Świeżych Gazów ( ŚG)(ustawianie, prezentacja wartości)oraz prezentacja wirtualnych przepływomierzy na ekranie aparatu do znieczulania |  |
| 17 | Oddzielne wyjście ŚG do podłączenia układów półotwartych |  |
| 18 | Automatyczne przełączenie na powietrze po zaniku dopływu O2 i utrzymanie bieżącego przepływu ŚG z jednoczesnym odłączeniem dopływu N2O |  |
| 19 | Elektroniczny system zabezpieczający, zapewniający min 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  |
| 20 | Absorber wielorazowy o pojemności co najmniej 1,3L | podać |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 21 | Prezentacja nastaw, wartości pomiarowych zarówno wentylacji jak i gazowych na jednym ekranie aparatu do znieczulania |  |
| 22 | Ekonomiczny, elektronicznie kontrolowany i elektrycznie napędzany respirator ( brak zużycia gazów napędowych technicznych lub medycznych) |  |
| 23 | Konstrukcja respiratora umożliwia wykonywanie oddechów spontanicznych we wszystkich trybach wentylacji |  |
| 24 | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |
| 25 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |
| 26 | Wentylacja typu Auto Flow |  |
| 27 | Wentylacja synchronizowana |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację ze zwolnieniem ciśnienia w drogach oddechowych – APRV |  |
| 29 | Oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniowo z CPAP/PEEP; możliwość ustawienia CPAP w trybie Man/Spont |  |
| 30 | Tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce) |  |
| 31 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym PS |  |
| 32 | Wentylacja PS z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
| 33 | Wstępne ustawienia wentylacji oparte na pomiarach zmieniających się parametrów podczas przełączania między trybami wentylacji (np. przy przełączeniu z VCV na PCV) |  |
| REGULACJE |
| 34 | Częstość oddechowa min. 3 do 100 odd/min | podać |
| 35 | Regulacja czasu wdechu Tinsp, w zakresie min. 0.2 - 10,0 s | podać |
| 36 | Pauza wdechowa regulowana w zakresie do min. 60% | podać zakres regulacji |
| 37 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu wdechowym | podać zakres |
| 38 | Objętość regulowana w zakresie min. 20 do 2000 ml |  |
| 39 | Wyzwalacz przepływowy z regulowaną czułością w zakresie min 0,3 - 15 l/min, podać zakres |  |
| 40 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie min. 3 - 80 hPa, | podać zakres |
| 41 | Regulacja PEEP w zakresie min. 2 - 30 hPa; wymagana funkcja WYŁ (OFF) |  |
| 42 | Zintegrowana zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie oddechowym | opisać |
| FUNKCJONALNOŚĆ, POMIARY |
| 43 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej min. 15”, opisać sposób sterowania |  |
| 44 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu zabezpieczane hasłem, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów |  |
| 45 | Prezentowane krzywe: ciśnienia w drogach oddechowych, przepływu wdechowego i wydechowego, objętości, O2, CO2 i podstawowy anestetyk wziewny |  |
| 46 | Oddechy wyzwalane przez pacjenta prezentowane na ekranie aparatu |  |
| 47 | Trendy graficzne mierzonych parametrów z opcją ZOOM i funkcją kursora, czas zbierania trendów co najmniej 12 godz. |  |
| 48 | Wyświetlanie wartości liczbowych: Pmax, Pśr, Pplat, PEEP, Przepływ |  |
| 49 | Pomiar objętości minutowej: całkowitej, spontanicznej, mechanicznej |  |
| 50 | Pomiar częstości oddechowej: całkowitej, spontanicznej, mechanicznej |  |
| 51 | Zintegrowane (wbudowany moduł gazowy) monitorowanie gazowe (w strumieniu bocznym) w urządzeniu podstawowym – pomiary wdechowe i wydechowe parametrów gazów anestetycznych, O2(pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2; powrót próbki gazowej do układu |  |
| 52 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, bez jakichkolwiek akcesoriów (gaz testowy nie jest wymagany) |  |
| 53 | Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych |  |
| 54 | Nastawy parownika monitorowane, prezentacja na ekranie respiratora aktualnie ustawionego stężenia na parowniku |  |
| 55 | Prezentacja MAC skorelowanego do wieku pacjenta |  |
| FUNKCJE SPECJALNE |
| 56 | Funkcja optymalnego doboru przepływu ŚG tzw. ekonometr znieczulania |  |
| 57 | Trend optymalnego doboru przepływu ŚG, podać czas zbierania danych |  |
| 58 | Wspomaganie odpowiedniego ustawiania stężenia anestetyku, funkcja prognozowania wdechowej i wydechowej koncentracji anestetyku na okres następujących 20 minut, jako wspomaganie techniki „minimal flow” |  |
| 59 | Wspomaganie odpowiedniego ustawiania stężenia tlenu, funkcja prognozowania wdechowego stężenia tlenu na okres następujących 20 minut |  |
| 60 | Zużycie świeżych gazów dostarczanych przez mieszalnik (zliczanie podanych gazów) |  |
| 61 | Zużycie anestetyków dostarczanych przez parownik (zliczanie podanych anestetyków) |  |
| 62 | Kalkulacja i prezentacja zużycia anestetyków i gazów na każdy przypadek (znieczulenie) |  |
| 63 | Port USB umożliwiający zapisanie zrzutów ekranu i danych oraz transfer konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego poprzez pamięć USB (widoki, ustawienia alarmów, wstępne ustawienia wentylacji) |  |
| 64 | Funkcja usuwania z układu pozostałości anestetyku i wilgoci pomiędzy zabiegami | opisać |
| ALARMY |
| 65 | Alarmy, sygnalizacja dźwiękowa i optyczna; komunikat z krótkim opisem alarmu zawierający możliwe przyczyny wystąpienia i sposób usunięcia przyczyny |  |
| 66 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości |  |
| 67 | Możliwość zawieszenia niektórych alarmów w przypadkach specjalnych (np. przy wentylacji MAN/SPONT, trybie HLM i alarmów CO2), podać |  |
| 68 | Dolna i górna granica alarmowa ciśnienia w drogach oddechowych |  |
| 69 | Górna i dolna granica alarmowa objętości minutowej |  |
| 70 | Górna i dolna granica alarmowa stężenia anestetyku |  |
| 71 | Alarm braku dopływu gazów czy to z sieci centralnej czy butli rezerwowych |  |
| 72 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku |  |
| 73 | Alarm wykrycia trzeciego anestetyku |  |
| INNE |
| 74 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 75 | Ssak inżektorowy powietrzny z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zestaw niezbędnych akcesoriów |  |
| 76 | Aparat wyposażony w specjalne otwory (z prawej i lewej strony podstawy jezdnej) do zamocowania stelaża/rury utrzymującej pompy infuzyjne. |  |
| 77 | Ramię do podtrzymania rur oddechowych/przewodów monitora |  |
| AKCESORIA DODATKOWE |
| 78 | Pułapka wodna modułu gazowego, zabezpieczająca przed skroplinami, ze zintegrowanym filtrem mikrobiologicznym – 24 sztuki w zestawie |  |
| 79 | Wielorazowe czujniki wdechowe i wydechowe przepływu, podłączane bez użycia przewodów/kabli – w zestawie 15 czujników |  |
| 80 | Wapno sodowane – 4 kanistry o wadze co najmniej 4 kg każdy |  |
| 81 | Linie pomiarów gazowych ze złączami Luer lock – 50 szt. |  |
| 82 | Układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych dł. 150 cm – 25 szt. |  |
| 83 | Układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych dł. 180 cm – 25 szt. |  |
| 84 | Układ oddechowy jednorazowy dla dzieci dł. 180 cm – 50 szt. |  |
| 85 | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków dł. 180 cm – 20 szt. |  |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta w celu umożliwienia prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – zgodnie z wymogami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Podać nazwę takiego systemu, dostępnego w polskiej wersji językowej |  |
| 2 | Oferowany aparat do znieczulania i monitor pacjenta posiadają ujednolicony interfejs użytkownika: sposób regulacja nastaw parametrów, zatwierdzanie wartości, konstrukcja menu, itp. |  |
| 3 | Monitor pacjenta składa się z dużego monitora stacjonarnego i modułu transportowego, współpracujących ze sobą, umożliwiających jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów oraz sterowanie funkcjami związanymi z monitorowaniem pacjenta |  |
| 4 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. |  |
| 5 | Monitor pacjenta stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami |  |
| 6 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. |  |
| 7 | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego |  |
| PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |
| 8 | Monitor przystosowany do pracy w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet |  |
| 9 | Oferowany monitor umożliwia wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej do celów sieci centralnego monitorowania oraz pozostałych aplikacji szpitalnych |  |
| 10 | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci typu Ethernet (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) |  |
| 11 | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. |  |
| MONTAŻ |
| 12 | Moduł transportowy mocowany do aparatu do znieczulania, po lewej stronie, w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych |  |
| 13 | Monitor stacjonarny mocowany do aparatu do znieczulania, po prawej stronie, na ramieniu umożliwiającym przynajmniej: obrót, nachylenie i regulację wysokości |  |
| 14 | Uchwyt na moduł transportowy do ramy łóżka, pozwalający na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY |
| 15 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 4”, zapewniający jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych |  |
| 16 | Moduł wyposażony w funkcję flip-screen, zapewniającą dopasowanie obrazu wyświetlanego na ekranie do położenia monitora (obrót o180 st.) |  |
| 17 | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania |  |
| 18 | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg |  |
| 19 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra |  |
| 20 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 |  |
| 21 | Moduł transportowy, po podłączeniu odpowiednich modułów pomiarowych, umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, SpO2, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2. |  |
| 22 | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, a po jego zakończeniu automatycznie przejmuje układ ekranu i granice alarmowe wymagane na nowym stanowisku, zapewnia przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska na nowe oraz chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania, dane zapamiętane w transporcie |  |
| 23 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika |  |
| MONITOR STACJONARNY |
| 24 | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. |  |
| 25 | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich monitorowanych na stanowisku parametrów |  |
| 26 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie |  |
| 27 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia |  |
| 28 | Monitor stacjonarny posiada wbudowany komputer medyczny, z możliwością rozbudowy o funkcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na monitorze stacjonarnym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. |  |
| 29 | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB |  |
| 30 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika |  |
| WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |
| 31 | Monitor pacjenta zapewnia wyświetlanie na jego ekranie danych z aparatu do znieczulania, w tym parametrów wentylacyjnych, pętli oraz informacji dot. zużywanych anestetyków |  |
| 32 | Po przełączeniu aparatu do znieczulania w tryb bypassu serca, monitor automatycznie wyłącza monitorowanie alarmów (łącznie z alarmami arytmii) |  |
| ZASILANIE |
| 33 | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz |  |
| MONITOROWANE PARAMETRY |
| 34 | EKG |  |
| 35 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG |  |
| 36 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, przy standardowym rozmieszczeniu elektrod na ciele pacjenta (IEC) |  |
| 37 | Dostępne przewody EKG z elektrodami umieszczonymi szeregowo |  |
| 38 | Przewód EKG do 3- i 5- elektrod |  |
| ANALIZA ST |
| 39 | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm |  |
| 40 | Monitorowanie sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń oraz zmian tego wektora (STCVM), z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych |  |
| ANALIZA ARYTMII |
| 41 | Monitorowanie arytmii w zakresie arytmii śmiertelnych |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji |  |
| ODDECH |
| 43 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |
| 44 | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30 s |  |
| SATURACJA (SPO2) |
| 45 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji, pomiar wykonywany algorytmem NellcorOxiMax |  |
| 46 | Przewód interfejsowy oraz standardowy czujnik na palec |  |
| TEMPERATURA |
| 47 | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy |  |
| 48 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC |  |
| 49 | Czujnik temperatury skóry |  |
| CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |
| 50 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego |  |
| 51 | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas |  |
| 52 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny |  |
| 53 | Funkcja stazy żylnej |  |
| 54 | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych, wykonane zgodnie z regulacją REACH Unii Europejskiej Nr 1907/2006 z 18 grudnia 2006 |  |
| 55 | Przewód połączeniowy oraz mankiety w 3 różnych rozmiarach, dla dorosłych oraz dodatkowy mankiet dla dzieci |  |
| CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |
| 56 | Możliwość monitorowania przynajmniej do 4 ciśnień metodą inwazyjną |  |
| 57 | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego |  |
| 58 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru |  |
| ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |
| 59 | Dostępne tryby stymulacji: Pojedynczy impuls, Salwa dwóch impulsów, Seria poczwórna, Liczba potężcowa. |  |
| 60 | Pomiar z wykorzystaniem czujnika 3D |  |
| 61 | Pomiar z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, wyposażonego w zasilanie bateryjne, z funkcją wyświetlania wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora i zapisywania ich w pamięci trendów tego monitora. |  |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 62 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie |  |
| 63 | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu |  |
| 64 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów |  |
| 65 | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu |  |
| 66 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne (w odniesieniu do aktualnych wartości parametrów mierzonych) |  |
| 67 | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) |  |
| 68 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7.1

Załącznik nr 6.7.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do znieczulania ogólnego – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół |  |
| 2 | Blat do pisania, Szuflada na drobne akcesoria |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz |  |
| 4 | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O |  |
| 5 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut |  |
| 9 | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączeniami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu |  |
| 10 | Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny |  |
| 11 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie; mocowanie – kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego parownikami prod. Dräger |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 12 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera |  |
| 13 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% |  |
| 15 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |
| 16 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności |  |
| 17 | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji |  |
| 18 | Obejście tlenowe o dużej wydajności |  |
| 19 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
| 22 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L |  |
| 23 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| 24 | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia |  |
| 25 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 26 | Tryb ręczny |  |
| 27 | Oddech spontaniczny |  |
| 28 | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta |  |
| 29 | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana objętością |  |
| 31 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
| 32 | Tryb PS (Pressure/Support) |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) |  |
| 34 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode |  |
| REGULACJE |
| 35 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 | podać zakres |
| 36 | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min | podać zakres |
| 37 | Regulacja objętości oddechowej minimum od5 do 1400 ml | podać zakres |
| 38 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O | podać zakres |
| 39 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa | podać zakres |
| 40 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu |  |
| 41 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min |  |
| 42 | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | opisać |
| ALARMY |
| 43 | Niskiej objętości minutowej |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w gazy |  |
| 47 | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 |  |
| 48 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |
| 49 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych |  |
| 50 | Pomiar objętości oddechu Vt |  |
| 51 | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 52 | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego |  |
| 54 | Ciśnienia średniego |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP |  |
| 57 | Częstości oddychania |  |
| 58 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| 59 | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania |  |
| 60 | Prezentacja mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla) |  |
| 61 | Kapnografia i kapnometria |  |
| 62 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka |  |
| 63 | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu |  |
| 64 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta |  |
| 65 | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość |  |
| 66 | Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora |  |
| INNE |
| 67 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
| 68 | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł |  |
| 69 | Wyposażenie aparatu dodatkowo: min. 10 szt. linii pomiarowych na każdy aparat; układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 1 szt. oraz 1 układ oddechowy pediatryczny; pułapka wodna (min. 4 szt.), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA |  |
| 70 | Utylizacja aparatu do znieczulania wskazanego przez Zamawiającego na koszt dostawcy. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE MONITORA FUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTA – 1 SZT. |
| 71 | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji , bez zakłócania pracy monitora |  |
| 72 | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim |  |
| 73 | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła |  |
| 74 | Konwekcyjne chłodzenie monitora |  |
| EKRAN |
| 75 | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4” |  |
| 76 | Konfigurowany ekran |  |
| 77 | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5 |  |
| REJESTRACJA DANYCH |
| 78 | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/ drukarkę, przedstawić |  |
| 79 | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej |  |
| 80 | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów |  |
| ZASILANIE |
| 81 | Sieciowe 230V 50 Hz |  |
| 82 | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut |  |
| MOCOWANIE MONITORA |
| 83 | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu na ramieniu, odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki |  |
| 84 | Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne |  |
| MIERZONE PARAMETRY, MODUŁY POMIAROWE |
| 85 | EKG |  |
| 86 | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń |  |
| 87 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmi |  |
| 88 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych |  |
| 89 | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń – 8 szt. na każdy monitor |  |
| 90 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5% |  |
| MONITOROWANIE ARYTMII |
| 91 | Monitorowanie arytmii - podstawowe |  |
| 92 | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii |  |
| POMIAR ODDECHU |
| 93 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |
| 94 | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę |  |
| 95 | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym |  |
| POMIAR SATURACJI ( SPO2 ) |
| 96 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna |  |
| 97 | W komplecie przewód interfejsowy (8 szt na każdy monitor) i standardowy czujnik na palec 8 szt. czujnika wielorazowego DS100A |  |
| 98 | System monitorowania NellcorOximax zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale |  |
| NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
| 99 | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza |  |
| 100 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 4 godzin |  |
| 101 | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych |  |
| 102 | W komplecie przewód (10 szt. na każdy monitor) i zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych:5 szt. w rozmiarze 8-13 szt., 5 szt. w rozmiarze 12-19 cm, 5 szt. w rozmiarze 17-25 cm., 10 szt. w rozmiarze 23-33 cm, 10 szt. w rozmiarze 31-40 cm., 3 szt. w rozmiarze 31-40 cm, 3 szt. w rozmiarze 38-50 cm; mankiety pomiarowe bez lateksu |  |
| 103 | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5mmHg |  |
| INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
| 106 | Inwazyjny pomiar ciśnienia dokonywany z min. 2 kanałów; w komplecie kable pomiarowe pod przetworniki |  |
| POMIAR TEMPERATURY, DWA TORY POMIAROWE |
| 104 | Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur |  |
| 105 | W komplecie czujnik temperatury skóry – 8 szt. na każdy monitor |  |
| 106 | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0.1 oC |  |
| BIS, NMT I INNE |
| 107 | Monitorowanie aktywności mózgowej za pomocą modułu BIS wraz z zestawem min. 25 szt. elektrod dla dorosłych i min. 25 szt. elektrod pediatrycznych |  |
| 108 | Monitorowanie NMT za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora wraz z kompletem akcesoriów |  |
| 109 | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o monitorowanie ciśnienia krwi metodą inwazyjną z min. 4 kanałów lub EEG |  |
| 110 | Kalkulator dawek leków |  |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 111 | Alarmy o różnych poziomach ważności , opisać |  |
| 112 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów |  |
| 113 | Pamięć alarmów |  |
| TRENDY |
| 114 | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
| 115 | Rozdzielczość trendów min. 30 sek. |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |
| 116 | Wskazana kompatybilność akcesoriów pomiarowych z monitorami typu Infinity Delta będącymi na stanie Zamawiającego |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8

Załącznik nr 6.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem |  |
| 2 | Minimum 4 zakresy temperatury: - temperatura otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek , koszyk na koce, 2 koła z blokadą) |  |
| 4 | Możliwość zamocowania aparatu na stojaku do kroplówek i ramie łóżka |  |
| 5 | Waga urządzenie do 6 kg, urządzenie łatwe do przenoszenia wyposażone w uchwyt |  |
| 6 | Wymiary max: 30 cm x 35 cm x 40 cm |  |
| 7 | Przewód grzewczy łączący urządzenie z kocem giętki i łatwy do przemywania i dezynfekcji |  |
| 8 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |  |
| 9 | Przewód grzewczy długości min 1,8 m Przewód zasilający długości min. 4 m |  |
| 10 | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza max 1400 l/min |  |
| 11 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA |  |
| 12 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym |  |
| 13 | Wbudowany licznik godzin przepracowanych, automatycznie informujący (wizualnie i dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenie |  |
| 14 | Poziom hałasu max 50dB |  |
| 15 | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz |  |
| 16 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej latexu, materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza |  |
| 17 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta pacjenta w min. 5-ciu rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb, typu: - koce na dolną część ciała - koce na górną część ciała - koce na całe ciało - koce pediatryczne - koce pod pacjenta |  |
| 18 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenie ogrzewającego |  |
| DODATKOWO |
| 19 | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych – do każdego urządzenia: - koc na całe ciało (wymiar: min. 230 x 120 cm) - 20 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9

Załącznik nr 6.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do ręcznej wentylacji strumieniowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Aparat do ręcznej wentylacji strumieniowej – kompletny zestaw w walizce z akcesoriami: - kaniula przeztchawicza wg. Ravussina po 1 szt. Dla dorosłych 13 G dł. 63 mm Dla dzieci 14 G dł. 49 mm Dla niemowląt 16 G dł. 37 mm - dren łączący LL - adapter na rurkę dotchawiczą z cewnikiem - adapter do sztywnego bronchoskopu - dren ciśnieniowy dł. 4 m |  |
| AKCESORIA DODATKOWE: |
| 2 | Kaniule przeztchawicze: - kaniula przeztchawicza do wentylacji strumieniowej, sterylna, 13 G , dla dorosłych – 5 szt. - kaniula przeztchawicza do wentylacji strumieniowej, sterylna, 14 G, dla dzieci – 3 szt. |  |
| 3 | Cewnik Jet: - cewnik (ustny) do wentylacji strumieniowej, jednoswiatłowy, sterylny, dla dorosłych o dł. 40 cm - 5 szt - cewnik (ustny) do wentylacji strumieniowej, jednoświatłowy, sterylny, dla dzieci i niemowląt, dł. 25 cm - 3 szt |  |
| 4 | Adaptery, łączniki: - adapter wielorazowy do bronchoskopu do sztywnej bronchoskopii obrotowy – 5 szt. - adapter endojet do podłączenia do rurki dotchawiczej, dł. 50 cm, jednorazowy, sterylny. Jałowy przewód z łącznikiem prostym fi 22 mm / 15 mm z zakończeniem rurkowym, łączący urządzenie z kaniulą - 5 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna strzykawkowa – 27 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Pompy z możliwością opcjonalnego rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA ; PCEA; TCI |  |
| 3 | Pompy z możliwością opcjonalnego rozszerzenia funkcji terapeutycznych o automatyczny tryb przejęcia infuzji przez kolejną pompę (Take Over Mode) |  |
| 4 | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o pracę w systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC- Space Glucose Control. |  |
| 5 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A |  |
| 6 | Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min. IP 22 |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. |  |
| 8 | Masa pompy max 1,5 kg |  |
| 9 | Wymiary max: szer.250mm wys. 70mm głęb. 155mm |  |
| 10 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |  |
| 11 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |  |
| 12 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i poziomej |  |
| 13 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 14 | Możliwość łączenia w moduły dwu i trzystrzykawkowe |  |
| 15 | Możliwość mocowania i współpracy z posiadanymi stacjami dokującymi Space Control. |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 17 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
| 18 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200 ml/h w zakresie 99,99ml/h programowana co 0,01ml/h |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 20 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 21 | Bolus o określonej objętości |  |
| 22 | Bolus w określonym czasie |  |
| 23 | Zakres prędkości podaży bolusa min. 1 – 1200ml/h |  |
| 24 | Zakres szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji |  |
| 25 | Funkcja objętości do podawania w infuzji ustawiana w ml |  |
| 26 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min.9 poziomów |  |
| 27 | Biblioteka leków. Nazwa leku wyświetlana w czasie infuzji |  |
| 28 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  |
| 29 | Blokada nastawień hasłem |  |
| 30 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania objętości do podania min. 0,1 – 999 ml w zakresie 99,99ml programowana co 0,01ml |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania czasu infuzji od 1 min. |  |
| 33 | Podświetlany panel sterowania i klawisze (tzw. tryb nocny) |  |
| 34 | Zasilacz zewnętrzny – 10 szt. |  |
| ALARMY I OSTRZEŻENIA |
| 35 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 36 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 37 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
| 38 | Alarm okluzji |  |
| 39 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 40 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 41 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
| 42 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu |  |
| 43 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |
| 44 | Alarm wstępny przed końcem infuzji |  |
| 45 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| POZOSTAŁE |
| 46 | Oznakowanie znakiem CE potwierdzone deklaracją Zgodności lub Certyfikat CE | załączyć |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 11

Załącznik nr 6.11 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  stacja dokująca z interfejsem do pomp Infusomat Space i Perfusor – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Stacje dokujące dla 4-ch pomp z funkcją alarmu. (Posiadane pompy Infusomat Space i Perfusor Space) Podać model. Ilość i rodzaj pomp w stacji. Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury (z określeniem strony opisującej funkcje modułu), foldery, instrukcje obsługi itp. |  |
| 2 | Funkcja instalacji w Stacjach Dokujących zarówno pomp strzykawkowych jak i objętościowych |  |
| 3 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu |  |
| 4 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne podłączanie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 5 | Stacja dokująca z interfejsem do komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem. |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp w Stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do większej liczby pomp na stanowisko. |  |
| 8 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12

Załącznik nr 6.12 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – zestaw do odsysania wydzieliny (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac) – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzi ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej. |  |
| 2 | Cechy urządzenia: - podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej - możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt) - 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu) - system pracuje na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym) - urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz analogowy (w wyposażeniu podstawowym: 10 zbiorników na wydzielinę, 2 filtry z adapterami, 2 dreny łączące o dł. 100 cm) – 3 kpl na urządzenie |  |
| 3 | Urządzenie automatycznie dopasowuje ciśnienie w mankiecie w zależności od dokonanych nastawień. |  |
| 4 | Cechy urządzenia: - możliwość mocowania na szynie lub na stojaku do kroplówek (uchwyt uniwersalny) - waga urządzenia 0,4 kg - Zasilanie prądem 90-250VAC/50Hz - regulowana granica ciśnienia w zakresie 0 do 99 cm H2O/73mmHg - dokładność +/-1 cmH2O - alarmy: wizualny i dźwiękowy w razie wzrostu ciśnienia w mankiecie - przewody połączeniowe z rurką o dł. 100cm z końcówką Luer-Lock (żeński) i Luer (męski) – 10 szt na urządzenie |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 13

Załącznik nr 6.13 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – lampa bioptron – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Urządzenie kompaktowe dostarczone wraz ze statywem stołowym i kompletnym zestawem do koloroterapii |  |
| 2 | Średnica filtra Bioptron 11 cm |  |
| 3 | Zużycie mocy 160VA |  |
| 4 | Moc żarówki halogenowej 50W |  |
| 5 | Długość fali 480-3400 nm |  |
| 6 | Stopień polaryzacji >95% (590-1550 nm) |  |
| 7 | Gęstość mocy średnio 40 mW/cm2 |  |
| 8 | Energia światła na minutę średnio 2,4 J/cm2 |  |
| 9 | Klasa ochrony II ; IP 20 |  |
| 10 | Zasilanie (V/Hz) 100 – 240/50 |  |
| 11 | Waga ze statywem 3,4 kg |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 14

Załącznik nr 6.14 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – laryngoskop do trudnych intubacji (model wzorcowy: McCoy lub równoważny) – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Światłowodowy do trudnej intubacji ze specjalną dźwignię umożliwiającą dodatkowe załamanie końcówki łopatki |  |
| 2 | Ruchoma łopatka ze zintegrowanym światłowodem, zaginana końcówka łopatki, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej nadającej się do dezynfekcji i sterylizacji, |  |
| 3 | Rękojeść standardowa chropowata, łopatki w rozmiarze 3 i 4 (3,5 i 4,5) |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 15

Załącznik nr 6.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – defibrylator dwufazowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Aparat przenośny. |  |
| 2 | Torba z paskiem do aparatu |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC. |  |
| 4 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC. |  |
| 5 | Tester ładowania akumulatora. |  |
| 6 | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. |  |
| 7 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 210 defibrylacji x 200J. |  |
| 8 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg. |  |
| 9 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia |  |
| 10 | Norma IP 44. |  |
| 11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. |  |
| 12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. |  |
| 13 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J. |  |
| 14 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. |  |
| 15 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. |  |
| 16 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dla dorosłych i dziecięce. |  |
| 17 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |  |
| 18 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |
| 19 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę. |  |
| 20 | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA. |  |
| 21 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG, kabel EKG w zestawie |  |
| 22 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |
| 23 | Alarmy częstości akcji serca. |  |
| 24 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |
| 25 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |  |
| 26 | Prezentacja zapisu EKG –3 kanały na ekranie |  |
| 27 | Ekran kolorowy o przekątnej 8,1”. |  |
| 28 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. |  |
| 29 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |
| 30 | Moduł pomiaru NIBP z mankietem dla dorosłych |  |
| 31 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia SpO2 w technologii Masimo z czujnikiem wielorazowym dla dorosłych |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o modem WiFi lub 3G. |  |
| 33 | Możliwość przesyłania danych w systemie Lifenet |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 16

Załącznik nr 6.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – defibrylator – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Dwufazowa fala defibrylacyjna |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci |  |
| 4 | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie AED |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J: min. 2 – 360 J w trybie manualnym |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J: min. 150 J – 360 J w trybie AED |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 sec. |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy o przekątnej min. 5 cali |  |
| 10 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe |  |
| 11 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
| 12 | Defibrylacja dorosłych i dzieci |  |
| 13 | Wydruk zapisu na papierze o szer. min. 50 mm |  |
| 14 | Codzienny ,,autotest” bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230 V |  |
| 15 | Monitorowanie EKG – przewody dla 3 odprowadzeń |  |
| 16 | Zakres pomiaru tętna min. 20 – 300 u/min. |  |
| 17 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5;2 ;2,5; 3; 4cm/Mv |  |
| 18 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach ,,na żądanie” i asynronicznym przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne radiotransparentne |  |
| 19 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. |  |
| 20 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 150 mA |  |
| 21 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń |  |
| 22 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 |  |
| 24 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie |  |
| 25 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. do 6 kg |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 17

Załącznik nr 6.17 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna 1 - strzykawkowa – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Praca ze strzykawkami 5 – 60 ml (55 typów) |  |
| 2 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawki |  |
| 3 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |
| 4 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej Bolus |  |
| 5 | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcja anty – Bolus |  |
| 6 | Tryb pracy standard |  |
| 7 | Tryb pracy anaste |  |
| 8 | Tryb pracy profil |  |
| 9 | Rozbudowany system alarmów |  |
| 10 | Wbudowana biblioteka leków |  |
| 11 | Wbudowany system testów |  |
| 12 | Duży czytelny wyświetlacz |  |
| 13 | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora |  |
| 14 | Programowanie nazwy oddziału |  |
| 15 | Wskaźnik ciśnienia infuzji |  |
| 16 | Funkcja wypełnienia drenu |  |
| 17 | Historia infuzji do 2 000 zdarzeń |  |
| 18 | Masa pompy do 2,5 kg |  |
| 19 | Mocowanie na statywie na łóżku |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 18

Załącznik nr 6.18 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna 2 - strzykawkowa – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współprace z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi oraz posiadanymi stacjami dokującymi Space Station SpeceCom |  |
| 2 | Pompy z możliwością rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA oraz PCEA |  |
| 3 | Podświetlany panel sterowania i klawisze |  |
| 4 | Możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem |  |
| 5 | Zasilanie AC 230V, 50Hz |  |
| 6 | Klasa ochronności II, typ CF |  |
| 7 | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
| 8 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 h przy przepływie 25 ml/h |  |
| 9 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 10 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki i mocujący kołnierz, zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany, |  |
| 11 | Możliwość mocowania do rury pionowej i poziomej bez dodatkowych akcesoriów |  |
| 12 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. |  |
| 13 | Możliwość zastosowania odłączalnego uchwytu do przenoszenia jednej, dwóch, trzech pomp |  |
| 14 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 15 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 17 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
| 18 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 200 ml/h |  |
| 21 | Prędkości infuzji w zakresie od 0,1 – 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h |  |
| 22 | Bolus o określonej objętości |  |
| 23 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 24 | Bolus w określonym czasie |  |
| 25 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1 800 ml/h |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 1-999 ml (VTBD) |  |
| 27 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 1-9999 ml (VTBD) |  |
| 28 | Biblioteka leków zawierająca do 720 leków z możliwością podzielenia na grupy – max. 15 grup |  |
| 29 | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min.: max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
| 30 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
| 31 | W przypadku leków wprowadzanych do biblioteki bez parametrów infuzji – na ekranie odpowiednie ostrzeżenie |  |
| 32 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
| 33 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 34 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 35 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 36 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 37 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 38 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 39 | Alarm okluzji |  |
| 40 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 42 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 43 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 19

Załącznik nr 6.19 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny chłodzący i osuszający ciało pacjenta dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, parametry nie modyfikowane dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. |  |
| 2 | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów. |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy, dynamiczny, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. |  |
| 4 | Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 10- minutowym. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. |  |
| 5 | Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. |  |
| 6 | Minimum połowa komór materaca wyposażona w dodatkowe wewnętrzne komory powietrzne (komora w komorze) celem centralizacji pacjenta oraz zapobiegania możliwości zsunięcia się pacjenta z materaca |  |
| 7 | Materac o wymiarach 203cm x 85cm ± 1cm. Wysokość 11,5 cm. |  |
| 8 | Materac wyposażony w zintegrowany pokrowiec na przewód elektryczny. |  |
| 9 | Materac z funkcją owiewu powietrzem ciała pacjenta posiadający mikrootworki, przez które wypływa powietrze osuszające i chłodzące ciało pacjenta. |  |
| 10 | Rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta i regulującym samoczynne i bezobsługowo ciśnienie zależnie od wagi i pozycji pacjenta. Dodatkowa możliwość ręcznej regulacji komfortu leżenia. |  |
| 11 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. W celu łatwego mocowania pokrowca ma on posiadać trwałe oznakowanie pozycji głowy bądź stóp pacjenta. |  |
| 12 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: - pracę materaca - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - niski stan naładowania akumulatora - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych |  |
| 13 | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny posiadający cztery narożne taśmy stabilizujące |  |
| 14 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. Nie dopuszcza się zaoferowania zaworu w postaci taśmy, zawleczki pociąganej mechanicznie. |  |
| 15 | Limit wagi pacjenta 200kg |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie 10 godz. +/- 2 godz. Funkcja transportu włącza się automatycznie poprzez odłączenie przewodów powietrznych materaca od pompy. |  |
| 17 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 15 minutach |  |
| 18 | Możliwość dołączenia do pompy modułu zintegrowanych akumulatorów zapewniającego normalną (statyczną i dynamiczną) pracę materaca przez min. 6 godzin. Pompa z modułem akumulatorowym powinna stanowić jedną całość o rozmiarach nie większych niż 400x310x130mm (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem); waga zasilacza do 4kg (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem o wadze do 1,2kg). |  |
| 19 | Zasilanie 230V 50Hz |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 20

Załącznik nr 6.20 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – materac zmiennociśnieniowy  – 8 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy z komorami napełnianymi powietrzem i opróżnianymi na przemian co 3 w cyklu 10 – minutowym tj. system 1:3 (nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1, które nie dają skutecznej terapii przeciwodleżynowej) |  |
| 2 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund (jest to istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem przeprowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo – oddechowej) |  |
| 3 | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta |  |
| 4 | Wysokość komór materaca 11,5 – 12,5 cm. Możliwość wyposażenia materaca w dodatkowy materac podkładowy o wysokości 6 cm, zintegrowany w jednym pokrowcu (celem zwiększenia skuteczności terapii przeciwodleżynowej szczególnie u pacjentów o dużej wadze) |  |
| 5 | Wymiary materaca 90 x 200 cm ± 2 cm |  |
| 6 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180 kg |  |
| 7 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). System przesuwania powietrza pomiędzy komorami w celu szybszego ich napełniania. Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca (przyczyniające się do zmniejszenia siły tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u pacjenta) |  |
| 8 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usuniecie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej tzw. wypinanie pojedynczych komór |  |
| 9 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac, posiadające zamknięcie transportowe (materac z funkcją transportową) |  |
| 10 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. |  |
| POMPA |
| 11 | niski poziom hałasu do 26 dB (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) |  |
| 12 | sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulacje ciśnienia w komorach materaca |  |
| 13 | funkcję tłumień drgań |  |
| 14 | alarm wizualny przy niskim ciśnieniu |  |
| 15 | stały 10 minutowy cykl pracy |  |
| 16 | uchwyty do zawieszania pompy na szczycie łóżka z regulacja rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka |  |
| 17 | sygnalizacja awaryjnego działania pompy |  |
| 18 | wbudowany filtr powietrza, łatwy do wymiany bez użycia narzędzi |  |
| 19 | zasilanie 220 – 230 V |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 21

Załącznik nr 6.21 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – resuscytatory

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

|  |  | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Dla dzieci i dorosłych – 13 szt. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg |  |
| 2 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 3 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej |  |
| 4 | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 5 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 6 | Maska dla dorosłych roz.6, 5, 3/4 i 2 z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 7 | Pasek zabezpieczający przed wypadaniem z ręki |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 9 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |
| 10 | Firmowy folder zawierający dane techniczne oraz wykaz materiałów, z których wykonany jest aparat |  |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | silikonowy pediatryczny – 5 szt. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała do 30 kg |  |
| 2 | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną |  |
| 3 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 4 | Pasek zabezpieczający przed wypadnięciem aparatu z ręki |  |
| 5 | Zaczep do powieszenia aparatu |  |
| 6 | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 7 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 8 | Maska - rozmiar 2 i 3 z miękkim pompowanym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |
| 11 | Firmowy folder zawierający dane techniczne oraz wykaz materiałów, z których wykonany jest aparat |  |
| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Do wentylacji noworodków i niemowląt – 5 szt. Możliwość wentylacji noworodków i niemowląt |  |
| 2 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 3 | Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady |  |
| 4 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości |  |
| 5 | Zaczep do powieszenia aparatu |  |
| 6 | Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej |  |
| 7 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 8 | Maska - rozmiar 0 i 1 z miękkim pompowanym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |
| 11 | Firmowy folder zawierający dane techniczne oraz wykaz materiałów, z których wykonany jest aparat |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 22

Załącznik nr 6.22 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pozycjoner do zabiegów chirurgii robotowej typu SLK lub równoważny – 2 komplety (á 12 szt. w komplecie)

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pozycjoner do pozycjonowania pacjentów do zabiegów obrotowych |  |
| 2 | Do pozycji Trendelenburga |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 23

Załącznik nr 6.23 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny dla ciężko chorych pacjentów z odleżynami do V° – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym w klasie IIa |  |
| 2 | System pracy zmiennociśnieniowy, dynamiczny z możliwością przełączenia na system statyczny. Komory umieszczone w kilkunastu rzędach powinny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co druga w cyklu 10 – minutowym z możliwością przełączenia ich na system statyczny napełniający równocześnie wszystkie komory. Komory w sekcji głowy powinny pracować w trybie statycznym. Możliwość łatwego wyłączenia z pracy komór sekcji głowy |  |
| 3 | Zaopatrzony w powierzchniowy pneumatyczny czujnik kontroli obciążenia wykonany z elastycznego nieusztywnionego poliuretanu, wbudowany w materac (pod pacjentem) o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 0,4 m2 rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta oraz samoczynnie i bezobsługowo regulującym ciśnienie w materacu niezależnie odwagi i pozycji pacjenta. |  |
| 4 | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 20 mmHg w czasie przynajmniej 65 % cyklu pracy materaca (potwierdzony wykresem) |  |
| 5 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, zbudowany z co najmniej 20 poprzecznych odpinanych, pojedynczo wymiennych komór o wysokości 20 – 23 cm wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu |  |
| 6 | Możliwość indywidualnego wyłączenia z pracy komór materaca bez ich wypinania. Zawory odcinające umieszczone na bocznej powierzchni materaca. |  |
| 7 | Materac wyposażony w zasilacz powietrzny zawieszony na ramie łózka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: prace materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacja świetlna i dźwiękową, przerwy w zasilaniu prądem |  |
| 8 | Materac pokryty odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo |  |
| 9 | Konstrukcja sekcji pod piętami zapewniająca zwiększony index przepływu krwi w obszarze pięt |  |
| 10 | Wbudowany filtr przeciwbakteryjny |  |
| 11 | Możliwość manualnej zmiany ciśnienia powietrza w materacu |  |
| 12 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR |  |
| 13 | Limit wagi pacjenta do 250 kg |  |
| 14 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie ok.12 godzin |  |
| 15 | Możliwość mycia i dezynfekcji |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 23.1

Załącznik nr 6.23.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – poduszka do stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym ( typu Oxford Help lub równoważny) – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Poduszka składająca się z dwóch części: podstawy i podgłówka. |  |
| 2 | Przeznaczona dla pacjentów o różnej wadze (w tym bariatrycznych - BMI do 70) |  |
| 3 | Nie wymaga stosowania pasów mocujących. Stabilna w nachyleniu bocznym do 15° i w pozycji Trendelenburga do 22° |  |
| 4 | Wyraźnie oznaczone miejsca ułożenia ramion i szyi pacjenta. |  |
| 5 | Wypełnienie z pianki poliuretanowej. Zewnętrzna warstwa wodoodporna, zgrzewana. |  |
| 6 | Poduszka o właściwościach hipoalergicznych, antystatycznych, nie zawierająca lateksu, przezierna dla promieni rtg. |  |
| 7 | Możliwość mycia i dezynfekcji |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 23.2

Załącznik nr 6.23.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – materac przeciwodleżynowy z wymiennymi komorami – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym w klasie IIa |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni |  |
| 3 | Materac zbudowany z co najmniej 20 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych. Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co druga w stałym cyklu 10 - minutowym |  |
| 4 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę nie większe niż 90 mmHg regulowane bezstopniowo ręcznym manometrem w zależności od wagi i pozycji pacjenta |  |
| 5 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony we wskaxniki sygnalizujące: prace materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową |  |
| 6 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego , wysokość materaca 11,3 cm |  |
| 7 | Maksymalne obciążenie materaca do 120 kg |  |
| 8 | Materac wykonany z elastycznego nie usztywnionego poliuretanu, kładziony na standardowy materac szpitalny |  |
| 9 | Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną a zatrzymującym ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo + dodatkowy pokrowiec po 1 szt. na 3 materace |  |
| 10 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza. Funkcja CPR |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji materaca oraz prania pokrowca w temp. do 95° C |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 23.3

Załącznik nr 6.23.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pozycjonery pacjenta – ilości podane w tabeli

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeciwodleżynowe poduszki do pozycjonowania pacjenta w różnych rozmiarach i kształtach |  |
| 2 | Wypełnienie z mikrofibry powleczonej tkaniną mikroporową. |  |
| 3 | Zewnętrza warstwa wykonana z dzianiny krytej poliuretanem dwukierunkowo rozciągliwej, delikatnej i miękkiej w dotyku, przepuszczającej powietrze, ognioodpornej. Zewnętrzna warstwa w postaci pokrowca zapinanego na suwak, z możliwością zdjęcia celem prania i dezynfekcji. |  |
| 4 | Możliwość prania pokrowca zewnętrznego w temperaturze do 95°C i wypełnienia w temperaturze do 40°C |  |
| 5 | Kształty, wymiary oraz ilości pozycjonerów: poduszka uniwersalna prostokątna wym. długość 35cm, szerokość 25cm - 6 szt. poduszka uniwersalna prostokątna wym. długość 55cm, szerokość 40cm- 6 szt. poduszka uniwersalna prostokątna wym. długość 40cm, szerokość 15cm- 6 szt. poduszka trójkątna wym. długość 56cm, szerokość 32cm, wysokość 28cm - 10 szt. wałek wym. długość 75cm, średnica 18cm - 5 szt. poduszka okrągła wym. długość 135cm, szerokość 20cm - 5 szt. poduszka półokrągła wym. długość 105cm, szerokość 22cm - 5 szt. poduszka pod jedną piętę o wym. długość 45cm, szerokość 23cm, wysokość 8,5cm- 10 szt. poduszka pod dłoń o wym. długość 45cm, szerokość 23cm, wysokość 8,5cm - 10 szt. |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 24

Załącznik nr 6.24 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – inhalator pneumatyczny  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczony do pracy ciągłej w szpitalach, do leczenia dolnych dróg oddechowych, do ekonomicznej przerywanej nebulizacji, wydajnej i trwałej terapii inhalacyjnej |  |
| 2 | Wydajność 480 mg/min. |  |
| 3 | Ciśnienie 1,4 bar |  |
| 4 | Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 – 65 % |  |
| 5 | Zasilanie ac 230V~ /50/60 Hz/0,5 – 0,25 A |  |
| 6 | Waga max do 5 kg |  |
| 7 | Wymiary max: 35 x 25 x 20 cm |  |
| 8 | Wyposażenie standardowe: komora nebulizacyjna ustnik wężyk |  |
| 9 | Wyposażenie opcjonalne: przystawka do inhalacji górnych dróg oddechowych ciepłym aerozolem, komora nebulizcyjna do długotrwałej terapii, zestaw podgrzewający do aerozolu, komora nebulizacyjna zalecana przy mukowiscydozie |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A urządzenia medycznego typu:

...................................................................................................................................................

wyprodukowanego przez:..........................................................................................................

w dniu (dniach): .........................     udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie:

- obsługi i użytkowania,

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

w/w urządzenia.

| Osoby objęte instruktażem: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy:

nazwa:  ...........................................................................................

adres:    ..........................................................................................

kontakt:  ..........................................................................................

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników.

| Osoby prowadzące instruktaż: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Protokół sporządzono w ........................ egzemplarzach.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

| WYKONAWCA: Nazwa | ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H.Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław |
| --- | --- |
| W związku z realizacją umowy nr …………….....……. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Szp/FZ- ........................................................ w dniu ...................................przeprowadzono odbiór niżej wymienionych urządzeń medycznych: |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Producent |  |  |
| Producent | Rok produkcji | Kraj pochodzenia |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Elementy składowe: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wyposażenie: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wymieniona aparatura została dostarczona, uruchomiona i przetestowana. Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim. Udzielono gwarancji w wymiarze ............ miesięcy; pozostałe warunki gwarancji zgodnie z zapisami umowy. Przeprowadzono instruktaż wdrożeniowy dotyczący użytkowania dostarczonej aparatury. |
| Uwagi:………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiającego |