# Szp/FZ - 33/ 601 /2015 								         Wrocław, dnia  21.08.2015 r.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do postępowania pn.: ,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Pytanie nr 1 - dotyczy Zadania 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń grzewczych do ogrzewania pacjenta o parametrach :

| 5 | Waga urządzenie do 7,3 kg, urządzenie łatwe do przenoszenia wyposażone w uchwyt |
| --- | --- |
| 6 | Wymiary 33cm wysokości , 33 cm głębokości , 36 cm szerokości |
| 7 | Przewód grzewczy łączący urządzenie z kocem giętki i łatwy do przemywania i dezynfekcji |
| 8 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |
| 14 | Poziom hałasu max 53dB(przy szybkiej pracy wentylatora) |
| 19 | Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych – do każdego urządzenia: - koc na całe ciało (wymiar: 213 x 91 cm) - 20 szt. |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry określone w pkt od 5 do 8 oraz pkt 14, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 - dotyczy Zadania 3

Zwracamy się z pytaniem o dopuszczenie poniższych parametrów (pozostałe zgodne z SIWZ)

| 1 | Urządzenie do podawania płynów infuzyjnych pod stałym ciśnieniem |
| --- | --- |
| 2 | Urządzenie złożone z centralnego kontrolera ciśnienia do którego pasuja standardowe worki w płynem o pojemnościach od 0,5l do 1,0 l pojemności |
| 6 | Możliwość zamocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach |
| 9 | Precyzyjna, elektroniczna kontrola ciśnienia, automatycznie dostosowywana przez urządzenie |
| 10 | Ciśnienie stałe autoamtycznie dostosowywane przez aparat o wart 300mgHg |
| 13 | Masa urządzenia 7,7 kg |
| 14 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 200 mm x 410 mm x 500 mm |
| 15 | Urządzenie Klasy IIa, uziemione, Typ B |
| 16 | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej |
| 17 | Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 – sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1), potwierdzone instrukcją obsługi |
| 18 | Moc urządzenia min. 280 W |
| 19 | Akcesoria w postaci mankietów ciśnieniowych mankiet ciśnieniowy 2 szt na urządzenie ( w oferowanym urządzeniu mankiet jest wbudowany na stałe co ułatwia jego użytkowanie i przenzaczony jest zarówno do pojemności 500 i 1000ml |
| 20 | Możliwość włączenia lewego lub prawego mankietu oddzielnie |
| 21 | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX4 |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 3 - dotyczy Zadania nr 21 – resuscytator silikonowy pediatryczny  – 5 szt.

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora pediatrycznego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wyposażonego w maski z miękkim pompowanym powietrzem mankietem, dobrze przylegające do twarzy o rozmiarach 2 oraz 3/4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski w rozmiarze ¾ pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczy Zadania nr 21 – resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt  – 5 szt.

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora dla noworodków i niemowląt, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wyposażonego w maski z miękkim otwartym mankietem, dobrze przylegające do twarzy o rozmiarach 0 oraz 1. Maski wielorazowego użytku dla noworodków ze względu na swoje niewielkie rozmiary nie posiadają mankietów pompowanych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej resuscytator.

Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 21 – resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt  – 5 szt.

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora dla noworodków i niemowląt, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia bez możliwości podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta  w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem, gdyż tego typu rozwiązanie występuję tylko w aparatach dla dorosłych i pediatrycznych.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaproponowany powyżej resuscytator.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.