Załącznik 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych – po korekcie

z uwzględnieniem wszystkich informacji dla Wykonawców

Przedmiot zamówienia – angiograf wraz z wyposażeniem służący wysokospecjalistycznym technikom terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość oferowana – należy wskazać nr strony w katalogu, gdzie zostały potwierdzone oferowane wartości | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. POZYCJONER Z RAMIENIEM C |
|  | Pozycjoner na podłodze |  | Bez punktacji |
|  | Pozycjoner na wózku jezdnym z system nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczny sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań lub zrobotyzowany pozycjoner z ramieniem C, mocowany do podłogi, umożliwiający ruchy ramienia C minimum w kierunkach: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół (względem podłogi) | opisać | Bez punktacji |
|  | Silnikowe ustawianie ramienia C w położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz z obu boków pacjenta) – bez zmiany ułożenia pacjenta | opisać | Bez punktacji |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole | min. 185 cm | Bez punktacji |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] | ≥ 222° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez punktacji |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] | ≥ 95° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | podać | >20 °/s – 5 pkt., ≤20 °/s – 0 pkt. |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej | podać | >20 °/s – 5 pkt., ≤20 °/s – 0 pkt. |
|  | Silnikowa regulacja położenia ramienia C w osi pionowej – zmiana odległości izocentrum od podłogi | podać WYKREŚLONY | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Zakres zmiany odległości izocentrum od podłogi w [cm] | podać WYKREŚLONY | ≤40 cm – 0 pkt., >40 cm – 5 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową pacjenta |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową pacjenta | podać | ≤55°/s – 0 pkt., >55°/s – 5 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu z boku stołu | TAK/NIE | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku stołu | podać | ≤55°/s – 0 pkt., >55°/s – 5 pkt. |
|  | Funkcja wykonywania angiografii rotacyjnej z szybkością min 60°/s w sposób ekscentryczny – oś obrotu statywu poza osią wzdłużną stołu pacjenta wyznaczoną przez linię przechodzącą przez środek stopy stołu) – dla optymalnego obrazowania organów położonych decentralnie w ciele pacjenta | TAK/NIE jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Funkcja wykonywania angiografii rotacyjnej z szybkością min 60°/s w zakresie min 360° | TAK/NIE jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) – możliwość zdefiniowania min 3 pozycji parkingowych | podać | Bez punktacji |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć pozycji statywu | min. 50 pozycji | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | WYKREŚLONY | Bez punktacji |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |  | Bez punktacji |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | opisać | Bez punktacji |
|  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | opisać | Bez punktacji |
| II. STÓŁ PACJENTA |
|  | Stół i wszystkie pulpity sterownicze w sali zabiegowej spełniające wymogi normy IEC/EN 60601-2-46 w zakresie wodoszczelności (min. klasa IPX-4). |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie stołu na podłodze |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu wokół osi pionowej [°] | min. +/-120° | Min. = 0 pkt Max. = 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Płyta pacjenta przezierna dla promieniowania RTG | podać wymiary płyty | Bez punktacji |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | min. 125 cm | Bez punktacji |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta [cm] | min. +/- 13 cm | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | silnikowo, min. 30 cm | Bez punktacji |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi wzdłużnej (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) ≥15°/12° | podać | Bez punktacji |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi poprzecznej ≥15°/15° |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Synchroniczny ruch statywu i stołu pacjenta w osi pionowej bez zmiany odległości izocentrum od blatu stołu pacjenta, umożliwiający komfortową pracę operatorom o różnym wzroście w trakcie długotrwałych zabiegów |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Max. ciężar pacjenta [kg] | ≥ 200 kg | Bez punktacji |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu | WYKREŚLONY | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej (przy wysuniętej płycie stołu) ≥ 100 kg |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań |  | Bez punktacji |
| III. AKCESORIA |
|  | Materac w kształcie stołu zabiegowego – 1 szt. (pokryty powierzchnią nieprzemakalną, zmywalną) odporny na środki czyszczące i dezynfekcyjne, |  | Bez punktacji |
|  | Podkładka – 1 szt. (przepuszczalna dla promieniowania RTG) pod ramię przy iniekcji, z regulacją kąta zgięcia, zmywalna |  | Bez punktacji |
|  | Statyw na płyny infuzyjne - 2 szt. przykręcany do szyny bocznej, uchwyt typu haczyk, uchwyt poczwórny. |  | Bez punktacji |
|  | Szyny na akcesoria z 3 stron stołu, |  | Bez punktacji |
|  | Wieszak na parawan anestetyczny mocowany na szynach akcesoryjnych |  | Bez punktacji |
|  | Taca ze stali nierdzewnej na narzędzia mocowana do szyn bocznych, taca ze stali nierdzewnej na cewniki mocowana do szyn z tyłu stołu pacjenta, |  | Bez punktacji |
|  | Wieszak mobilny na cewniki 2sztuki, |  | Bez punktacji |
|  | Pozycjonery szyja-głowa oraz kończyn dolnych, zmywalne odporne na środki dezynfekcyjne |  | Bez punktacji |
|  | Stół zabiegowy ze stali nierdzewnej mobilny -2 szt. o wymiarach 70x150 na kołach skrętnych z blokadami, rączka do przesuwania |  | Bez punktacji |
|  | Szafy na sprzęt jednorazowy 3 szt. - na salę operacyjną ze stali nierdzewnej – przeszklone (szer.80 cm x gł.45cm x wys. 180 cm) |  | Bez punktacji |
|  | Stelaż na odpady po 1 szt. - 3 komorowy oraz 2 komorowy, pedałowy na worki o poj. 120 l |  | Bez punktacji |
| IV. GENERATOR W.CZ. |
|  | Maksymalna moc wyjściowa [kW] | min. 100 kW | Bez punktacji |
|  | Minimalny czas ekspozycji [ms] | ≤ 1 ms, podać | =1 ms – 0 pkt, <1 ms – 4 pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min) | ≥2500 W, podać | Bez punktacji |
|  | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) | opisać (podłączenie kablem ew. technologia bezprzewodowa) | Technologia bezprzewodowa – 4 pkt. Podłączenie kablem – 0 pkt. |
|  | Wyzwalanie ekspozycji (zdjęcia) ze sterowni |  | Bez punktacji |
| V. LAMPA RTG / PRZYSŁONY podać typ lampy |
|  | Lampa min. 3-ogniskowa |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | ≤ 0,3 mm, podać | Bez punktacji |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] | ≤ 1,0 mm, podać | Bez punktacji |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu | podać | TAK – 3 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 3300 kHU, podać | =3300 kHU – 0 pkt, ≥3300 kHU – 4 pkt. pozostałe wielkości proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 4900 kHU, podać | =4900 kHU – 0 pkt, ≥4900 kHU – 4 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min) | Min. 2500 W, podać (w przypadku, gdy max. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż max. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) | ≥2,5kW =0 pkt ≥3,2kW= 4 pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Przysłona prostokątna |  | Bez punktacji |
|  | Filtr półprzepuszczalne |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny (silnikowy i bez ingerencji obsługi) obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (skośnej lub prostopadłej do osi wzdłużnej stołu) | podać | TAK – 3 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, minimum odpowiednik 0,3 mm Cu, podać wartość | Bez punktacji |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej | ≥3 wartości, podać wartości | 0,3 mmCu =0 pkt 0,9 mmCu=5pkt |
|  | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania | podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcjonalność | Bez punktacji |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, 2000 W i w odległości max. 1 m [mGy/h] | podać wartość gwarantowaną | < 0,5 mGy/h – 3 pkt., ≥ 0,5 mGy/h – 0 pkt |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez punktacji |
| VI. RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |
|  | Płaski prostokątny detektor cyfrowy o wymiarach efektywnego pola widzenia min 30x38 cm | podać wymiary | Bez punktacji |
|  | DQE [%] | ≥ 74%, podać | ≥ 74%,= 0 pkt ≥80% = 5 pkt |
|  | Wielkość pixela [μm] | podać | ≥160 μm – 0 pkt, <160 μm – 5 pkt. |
|  | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm] | podać WYKREŚLONY | ≤3,0 pl/mm – 0 pkt, >3,0 pl/mm – 5 pkt. |
|  | Liczba pól obrazowych detektora | ≥ 4, podać | =4 – 0 pkt, >4 – 4 pkt. |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora TFT/LCD o przekątnej min 55” |  | Bez punktacji |
|  | Monitor (TFT/LCD) o przekątnej min 55” w sali zabiegowej |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania w dostarczonym monitorze wejść sygnałowych dla sygnałów cyfrowych i analogowych, umożliwiających jednoczasowe podłączenie tych sygnałów do monitora oraz jednoczasową prezentację na monitorze: nie mniejsza niż 9 |  | Bez punktacji |
|  | Okablowanie do podłączenia min. 12 sygnałów obrazowych: - obraz live i obraz referencyjny z angiografu, - stacja rekonstrukcji 3D (obrazy z 2 monitorów), - obrazy z dwóch (2) urządzeń zewnętrznych generujących sygnały cyfrowe (DVI-D), - obraz z urządzenia zewnętrznego generującego sygnał DVI-D lub VGA |  | Bez punktacji |
|  | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni typu”flat” (TFT/LCD) |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora angiografu w sterowni | ≥ 19” | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia |  | TAK – 3 pkt., NIE – 0 pkt. |
| VII. SYSTEM CYFROWY/ POSTPROCESSING/ ARCHIWIZACJA |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym oraz filtracja off-line (w postprocessingu) | podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać | Bez punktacji |
|  | Matryca akwizycyjna – min 1024x1024 |  | Bez punktacji |
|  | Matryca prezentacyjna – min 1024 x 1024 | podać wartość | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 7,5 do 30 pulsów/s | podać wartości | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 0,5 do 4 pulsów/s |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Akwizycja i zapis na HD serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 0,5 do 7,5 obrazów/s | podać wartości | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 – min 12 bit | podać wartość | Bez punktacji |
|  | Pamięć obrazów na HD min 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | podać wartość | Bez punktacji |
|  | Zoom w postprocessingu |  | Bez punktacji |
|  | Roadmapping |  | Bez punktacji |
|  | DSA online i offline |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny i manualny pixekshift |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA w oparciu o przesuw krokowy stołu pacjenta lub statywu |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) | podać nazwę oferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych |  | Bez punktacji |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist DICOM MPPS |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych serii / scen – funkcja auto-send. |  | Bez punktacji |
| VIII. STACJA POSTPROCESSINGOWA REALIZUJĄCA PONIŻSZE WYMOGI FUNKCJONALNE I TECHNICZNE |
|  | Wyprowadzenie sygnałów obrazowych ze stacji (z obu monitorów) na monitor min 55” w sali zabiegowej opisany powyżej |  | Bez punktacji |
|  | Dwa monitory stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowe) w sterowni |  | Bez punktacji |
|  | RAM [GB] | ≥ 8 GB | Bez punktacji |
|  | HDD [GB] | ≥ 290 GB | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja/ postprocessing serii angiograficznych w tym z DSA z zachowaniem funkcjonalności obejmującej min.: zmianę okna, wyostrzanie krawędzi, zmianę maski dla obrazów DSA, pixelshift oraz sumację (zapamiętywanie maksymalnego wypełnienia kontrastem poszczególnych klatek) |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) |  | Bez punktacji |
|  | Zoom i lupa |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych |  | Bez punktacji |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | podać | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umożliwiające rekonstrukcję 3D z uzyskaniem kompletnych przekrojów poprzecznych pacjenta w obszarze klatki piersiowej i abdominalnym o średnicy min.45 - 47cm | jeżeli TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umożliwiające uzyskanie zrekonstruowanego obrazu 3D aorty lub kręgosłupa o długości min. 24 - 25 cm (uzyskanie objętości 3D o wysokości min. 24 - 25cm) | jeżeli TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | MIP |  | Bez punktacji |
|  | MPR |  | Bez punktacji |
|  | VRT |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem |  | Bez punktacji |
|  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie – tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D |  | Bez punktacji |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia, odległości źródło-obraz) |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pozycjonowanie markerów wprowadzonych przez użytkownika na powierzchni obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości źródło-obraz) | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające import obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z innych modalności (min. TK, MR, PET) i wspólną rejestrację wraz z obiektami 3D uzyskanymi w wyniku angiografii rotacyjnej | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wspomagania embolizacji guzów obejmujące min. automatyczną segmentację guza i wyznaczanie drogi dojścia | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do prezentacji serii angiograficznych w kolorze dla zróżnicowania fazy tętniczej i żylnej | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Prezentacja krzywych napływu i wypłukiwania kontrastu w wybranych punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie różnicującym fazę tętniczą i żylną | podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) |  | Bez punktacji |
| IX. WYPOSAŻENIE DODATKOWE ANGIOGRAFU |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta |  | Bez punktacji |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na szynach na suficie |  | Bez punktacji |
|  | Osłona przed promieniowaniem osobista dla zespołu terapeutycznego pełny zestaw w tym okulary, osłona na tarczycę, garsonka minimum 5szt |  | Bez punktacji |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  | Bez punktacji |
|  | UPS podtrzymujący pracę angiografu (fluoroskopia, ruchy statywu i ruchy stołu pacjenta) przez min 30 min o mocy min 40 kVA |  | Bez punktacji |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem - niezbędne wyposażenie eksploatacyjne wstrzykiwacza umożliwiające wykonanie 50 badań |  | Bez punktacji |
| X. WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji, min. raz w roku oraz testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia |  | Bez punktacji |
| 2 | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna naprawa, w szczególności zdalna instalacja oprogramowania przy wykorzystaniu połączeń internetowych. |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
| ` | Tablica rozdzielcza do zasilania całego systemu, |  | Bez punktacji |
|  | Płyta bazowa umożliwiająca właściwe posadowienie stołu i gantry, |  | Bez punktacji |
|  | Router pozwalający na zdalny serwis systemu |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji |  | Bez punktacji |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.  W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. Za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” dodatkowe punkty w wysokości określonej w rubryce „Punktacja”.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)