Załącznik 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat rentgenowski z ramieniem C, zmotoryzowany, dedykowany chirurgii naczyniowej i radiologii interwencyjnej

| L.P. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Wartość oferowana – należy wskazać nr strony w katalogu, gdzie zostały potwierdzone oferowane wartości (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | APARAT RENTGENOWSKI Z RAMIENIEM C ZMOTORYZOWANY |  |  |  |
|  | Nazwa własna | TAK Podać |  |  |
|  | Producent | TAK Podać |  |  |
|  | Model | TAK Podać |  |  |
|  | Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia | TAK Podać |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK Podać |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C | ≥ 67 cm Podać | Wartość 67-70cm – 0 pkt, Wartość > 70cm – 10pkt |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |  |
|  | Odległość SID | ≥ 107 cm Podać |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm Podać |  |  |
|  | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | TAK/NIE Podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 40 cm Podać | Wartość 40-44cm - 0 pkt, Wartość >44cm – 10 pkt |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej | ≥ 145° Podać |  |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | TAK |  |  |
|  | Szybkość ruchu orbitalnego | ≥ 10˚/s Podać |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej | ≥ ±210° Podać |  |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | TAK |  |  |
|  | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej | ≥ 10˚/s Podać |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° Podać | Wartość 10° - 0 pkt Wartość >10° - 10 pkt |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) | ≥ 80 cm Podać |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast co najmniej promieniowanie oraz ruchy aparatu | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne ruchu wzdłużnego, orbitalnego (RAO/LAO) i obrotu (CRAN/CAUD), funkcjonalność ręcznego zwalniania min. powyższych hamulców oraz ręcznego przemieszczania ramienia, możliwość ruchu ramienia C w przypadku braku zasilania | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu | TAK, Podać ilość pozycji |  |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |  |
|  | Możliwość pochylania monitora dotykowego zamontowanego na wózku z ramieniem C -pochylenie przód/tył | TAK/NIE Podać | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora do zamontowania na krawędzi stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | TAK/NIE Podać | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. - sterowanie obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal (przycisk lub joystick) - sterowania ruchem pionowym (przycisk lub joystick) - programowanie pozycji ramienia „C” - przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. promieniowanie i ruchy aparatu | TAK |  |  |
| I.2 | Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | TAK |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0.3 Podać |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 0.6 Podać | Wartość 0,6 – 0 pkt Wartość < 0,6 – 10 pkt |  |
|  | Całkowita filtracja | ≥ 4 mmAl Podać |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | TAK |  |  |
|  | Kolimator typu Irys lub prostokątny koncentryczny | TAK |  |  |
|  | Szybkość rotacji anody | ≥ 2800 obr/min Podać |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU Podać | Wartość ≤ 360 kHU – 0 pkt Wartość > 360 kHU – 10 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka anody | ≥ 2500 kHU Podać |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 70 kHU/min Podać | Wartość ≤ 85 kHU/min – 0 pkt Wartość > 85 kHU/min – 10 pkt |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka | ≥ 20 kHU/min Podać |  |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | TAK |  |  |
| I.3 | Generator |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | TAK Podać |  |  |
|  | Generator wbudowany tzw. monoblok | TAK |  |  |
|  | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | TAK/NIE Podać | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 40 kHz lub co najmniej w zakresie 20 do 50 kHz Podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora | min. 1- 25 pulsów/s Podać |  |  |
|  | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji | min. 5-10 ms Podać |  |  |
|  | Moc generatora RTG (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 | ≥ 25 kW Podać |  |  |
|  | Skopia ciągła lub wysokopulsacyjna min. 25 pulsów/s | TAK |  |  |
|  | Skopia pulsacyjna | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów skopii | TAK |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |  |
|  | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 40 – 120 kV Podać |  |  |
|  | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 3 do 240 mA Podać |  |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej | ≥ 240 mA Podać |  |  |
|  | Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live | TAK |  |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | TAK Opisać |  |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii | ≥ 50% Podać |  |  |
| I.4 | Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD) |  |  |  |
|  | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego | ≥ 30 cm x 30 cm Podać |  |  |
|  | Rzeczywiste wymiary pola obrazowania | ≥ 29 cm x 29 cm Podać |  |  |
|  | Wielkość piksela | ≤ 195µm Podać |  |  |
|  | Skala szarości detektora | ≥ 14 bit Podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | ≥ 70 lini/cm Podać |  |  |
|  | Rodzaj detektora z amorficznym silikonem, typu TFT | TAK |  |  |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | TAK |  |  |
|  | Matryca detektora | ≥ 1500 x 1500 pikseli Podać |  |  |
|  | Ilość pól obrazowania | min 3 |  |  |
|  | Wartość dynamiki detektora | ≥ 83dB Podać |  |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | TAK |  |  |
|  | Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu. | TAK/NIE Podać | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
| I.5 | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli | ≥ 100000 Podać |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK |  |  |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 25 obr/sek Podać |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów | ≥ 16 obrazów Podać |  |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Regulacja kontrastu | TAK |  |  |
|  | System nanoszenia opisów | TAK |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu (Zoom) | ≥ 4 krotnie Podać |  |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | TAK |  |  |
|  | Skala szarości w post-procesingu | ≥ 14 bit Podać |  |  |
| I.6 | Funkcje naczyniowe |  |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA | ≥ 25 obr./s Podać |  |  |
|  | Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem | TAK |  |  |
|  | Roadmapping, wykonywany z jednej klatki lub całego filmu DSA | TAK |  |  |
|  | Pixelshift, | TAK |  |  |
|  | Landmarking | TAK |  |  |
|  | Substrakcja CO2 | TAK |  |  |
|  | Roadmap CO2 | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 3 programy) Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | TAK |  |  |
|  | Możliwość całkowitego włączania i wyłączania maski w obrazie DSA | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia roadmapy z dowolnego fragmentu sekwencji DSA bądź z dowolnego pojedynczego obrazu z sekwencji DSA | TAK |  |  |
| I.7 | Wózek z monitorami |  |  |  |
|  | Ilość monitorów 2 | TAK |  |  |
|  | Wszystkie oferowane monitory medyczne typu LCD TFT lub LCD TFT IPS | TAK |  |  |
|  | Przekątna monitorów | ≥ 19” Podać |  |  |
|  | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 pikseli Podać |  |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 Podać |  |  |
|  | Kontrast monitorów | ≥ 600:1 Podać |  |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy | min. 175˚ Podać |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności monitorów do panującego tam natężenia oświetlenia | TAK/NIE podać | Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | Klawiatura do opisywania obrazów | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |  |
|  | Interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu, zintegrowany wewnątrz aparatu | TAK (podać z jakimi strzykawkami współpracuje) |  |  |
| I.8 | System rejestracji obrazów |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | TAK |  |  |
| I.9 | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Dwa wyjścia TV OUT do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK |  |  |
|  | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmap) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK |  |  |
|  | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (Receiver), MPPS, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych (np. usb, lub CD) wraz z przeglądarką | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja i podłączenie aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS w celu archiwizacji badań oraz otrzymywania listy zleceń badań z systemu RIS, przeglądanie archiwalnych badań z systemu PACS | TAK |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów akceptacyjnych | TAK |  |  |
| I.10 | Zasilanie aparatu |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |  |
| II.1 | STÓŁ Z PRZEZIERNYM I PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |
|  | Nazwa własna | TAK Podać |  |  |
|  | Producent | TAK Podać |  |  |
|  | Model | TAK Podać |  |  |
|  | Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia | TAK Podać |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK Podać |  |  |
| 136. | Stół dedykowany m. in. do zabiegów elektrofizjologicznych, w pełni kompatybilny z oferowanym ramieniem C | TAK |  |  |
| 137 | Stół mobilny z systemem blokowania, blokowany przez nóżki automatycznie poziomujące stół | TAK |  |  |
| 138 | Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego | TAK |  |  |
| 139 | Szerokość blatu stołu | TAK min. 50 cm |  |  |
| 140 | Długość blatu stołu | TAK min. 205 cm |  |  |
| 141 | Dopuszczalne obciążenie stołu | TAK min. 180 kg |  |  |
| 142 | Ruch blatu realizowany płynnie (nie skokowo) z autopoziomowaniem w każdym kierunku w osi x, y oraz skośnych UWAGA: nie dopuszcza się stołów bez pływającego blatu z ruchem tylko w wektorach x i y. | TAK |  |  |
| 143 | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z blokadą. UWAGA: nie dopuszcza się rozwiązań z ruchami wektorowymi. | TAK |  |  |
| 144 | Ruch góra – dół, przechyły wzdłużne i boczne oraz poziomowanie blatu realizowane za pomocą pilota | TAK |  |  |
| 145 | Przezierność na całej długości blatu | TAK |  |  |
| 146 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu | TAK min. 100 cm |  |  |
| 147 | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu | TAK min. 15 cm |  |  |
| 148 | Przechyły Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK min. 20 º |  |  |
| 149 | Przechyły boczne minimum | TAK min. 12 º |  |  |
| 150 | Ruch pionowy stołu – zmotoryzowany, przechył boczny z zachowaniem izocentrum i pozycji Trendelenburg/anty Trendelenburg | TAK |  |  |
| 151 | Minimalna wysokość blatu stołu | TAK =< 80 cm |  |  |
| 152 | Maksymalna wysokość blatu stołu | TAK >= 115 cm |  |  |
| 153 | Zasilanie bateryjne i sieciowe, zasilacz wbudowany w podstawę stołu | TAK |  |  |
| 154 | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu akumulatorów, z przyciskiem zerującym wszystkie skosy stołu do pozycji zerowej | TAK |  |  |
| 155 | Możliwość reanimacji (defibrylacji) pacjenta na stole | TAK |  |  |
| 156 | Pochłanialność blatu | TAK =< 1,8 mmAl |  |  |
| 157 | Obszar przezierności blatu stołu po max. wysunięciu blatu (bez akcesoriów np. zagłówka, liczona jako odległość od kolumny stołu do końca blatu) | TAK >= 150 cm | . |  |
| 158 | Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej, w kształcie litery T o węższej szerokości w części operacyjnej od blatu stołu lub płaska w kształcie prostokąta, przy której można postawić stopy, zapewniająca ergonomię pracy dla operatorów | TAK |  |  |
| 159 | Kolumna stołu o konstrukcji teleskopowej wykonana w całości z stali nierdzewnej, w całości zmywalna UWAGA: nie dopuszcza się konstrukcji o osłonach karbowanych lub miechowych. | TAK |  |  |
| II.1 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 160 | Zapasowy pilot w podstawie stołu na wypadek uszkodzenia pilota głównego lub panel sterujący wbudowany w kolumnę | TAK 1 szt. |  |  |
| 161 | Dodatkowa taca montowana do stołu o długości 100 cm, tworząca miejsce na cewniki, prowadniki, itp. | TAK 1 szt. |  |  |
| 162 | Dodatkowe elementy: pałąk anestezjologiczny | TAK 1 szt. |  |  |
| 163 | Podpórka anestezjologiczna pod rękę | TAK 1 szt. |  |  |
| III.1 | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |
|  | Nazwa własna | TAK Podać |  |  |
|  | Producent | TAK Podać |  |  |
|  | Model | TAK Podać |  |  |
|  | Nazwa katalogowa, kraj pochodzenia | TAK Podać |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku | TAK Podać |  |  |
| 169 | Dwugłowicowy wkładowy wstrzykiwacz kontrastu oraz soli fizjologicznej, wymienić materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 50 badań z podaniem kontrastu | Tak, | Bez punktacji |  |
| 170 | Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), z możliwością zasilania poprzez kabel | Tak |  |  |
| 171 | Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej | Tak |  |  |
| 172 | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych | Tak |  |  |
| 173 | Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Bezprzewodowa komunikacja ze wstrzykiwaczem. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych | Tak |  |  |
| 174 | Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-6 faz | Tak |  |  |
| 175 | Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej | Tak |  |  |
| 176 | Możliwość zapamiętania min. 80 profili iniekcji (każda do 6 faz) | Tak |  |  |
| 177 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie 1 ml soli fizjologicznej co 2 minuty | Tak |  |  |
| 178 | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o gwarancji sterylności min. 8 godzin | Tak |  |  |
| III.2 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Ultralekkie ubranie ochronne dwuczęściowe : - Kamizelka z elastycznymi pasami z rzepami, krzyżującymi się na plecach w celu podtrzymania lędźwiowego odcinka kręgosłupa dla wyeliminowania obciążenia barków i z zapięciem na rzepy na barku - Garsonka, składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy - Nakładające się na siebie połowy kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania - kamizelka z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki - Ochrona 0.50/025 mm Pb odpowiednio przód/tył - Możliwość oddzielnego dobierania rozmiarów kamizelek i spódnic | TAK 6 sztuk |  |  |
|  | Kołnierz ochrony tarczycy: - Całkowita ochrona szyi - wysokość stójki 5 cm - długość śliniaka 12 cm - Ochrona 0.50 mm Pb | TAK 6 sztuk |  |  |
|  | Okulary ochronne RTG, ochrona przednia Pb min. 0.75mm (ekwiwalent 150kV), regulacja długości i kąta zauszników ciężar nie większy niż 75g, zgodne z dyrektywami 89/686/EEC klasa II; Okulary muszą posiadać w zestawie: sztywny futerał ochronny, spray przeciw parowaniu, czyścik, opaska sznurkowa. | TAK 6 sztuk |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy, aplikacyjny | Pomoc aplikacyjna, instruktaż dla użytkowników zamówionego sprzętu dla lekarzy, techników elektroradiologii , fizyka medycznego |  |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.  W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK albo NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi TAK albo NIE. W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości. Za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” dodatkowe punkty w wysokości określonej w rubryce „Punktacja”.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)