Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 10/2016

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

- DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………….

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: ..........................................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: .........................................................

- NIP: .............................................................REGON: ………………………………………………...

- TEL/FAX:…………………………………..........MAIL: ……………….............................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ...........................................................................................................

TEL/FAX.: ........................................................MAIL………………………………………………..

- Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

- Nazwa Partnera: ……………………………………………..

- Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .............................................	kod: .......................	miejscowość: .............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 10/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa stymulatorów” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

# CENA

- Cena oferty wynosi:

Pakiet nr …..*)

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

*) wpisać nr pakietu w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Wykonawca zobowiązuje się do  użyczenia nieodpłatnie Zamawiającemu  programatora, analizatora zabiegowego oraz udzielenia instruktażu w zakresie obsługi osobom wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

# IV.	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadcza, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczone od daty dostawy.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………tel. ………………… fax. ………………

# V. 	POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| Pakiet nr………. Pakiet nr ……… |  |  |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# VI.	PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

# VII.	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

..............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:..................................................................................……..,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy 
z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 10/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów ”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 10/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 10/2016

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu          Szp/FZ -  10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1 – Stymulatory SSIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych* | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Część podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 120 ppm |  | Wymagane |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Wymagane |
| 3 | Szerokość impulsu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Wymagane |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,5 mV Max >= 0,4 mV Komora Min <= 1,0 mV Max >= 6,5 mV |  | Wymagane |
| 5 | Okres refrakcji Min <= 250 ms Max >= 400 ms |  | Wymagane |
| 6 | Histereza |  | Wymagane |
| 7 | Program nocny |  | Wymagane |
| 8 | Polarność elektrod - unipolarne i bipolarne |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta |  | 2 pkt. brak = 0 pkt. |
| 11 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM >= 16 sekund |  | Wymagane |
| 12 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczne dostrojenie parametrów opcji R |  | Wymagane |
| 14 | Testy diagnostyczne: - oznaczenie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawienie parametrów opcji R - wewnątrzsercowe EKG ( IEGM ) - testy statystyczne itp. licznik zdarzeń, aktywność Pacjenta itp. Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy Minimum 12 miesięcy |  | Wymagane |
|  | Parametry podstawowe elektrody |  | Wymagane |
| 16 | Polarność Bipolarna |  | Wymagane |
| 17 | Mocowanie Czynne |  | Wymagane |
| 18 | Długość Przedsionek >= 52 cm Komora >= 58 cm |  | Wymagane |
| 19 | Końcówka elektrody uwalniająca steryd |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu              Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 2 - Zaawansowane stymulatory DDDR o wydłużonej żywotności z elektrodami  i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Objętość stymulatora ≤ 11cm³ |  | Wymagane |
| 2 | Żywotność stymulatora (100% stymulacji DDD, 60 ppm, 500 Ω, A/RV 2,5 V) ≥ 9 lat |  | Wymagane |
| 3 | Waga stymulatora ≤ 20 g |  | Wymagane |
| 4 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego przynajmniej 0,1 - 5,0 |  | Wymagane |
| 5 | Amplituda impulsu przynajmniej 0,5 - 7,5V |  | Wymagane |
| 6 | Szerokość impulsu przynajmniej 0,05-1,5ms |  | Wymagane |
| 7 | Okres refrakcji przynajmniej 125 – 500ms |  | Wymagane |
| 8 | Czułość w komorze 0,5 - 12,5 mV |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach |  | Wymagane |
| 10 | Możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | Wymagane |
| 11 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Wymagane |
| 12 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy – przynajmniej: Dane pacjenta, trendy, IEGM |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm ograniczający stymulację komorową |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |  | Wymagane |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  | Wymagane |
| 16 | Interwencja na nagły spadek rytmu komorowego |  | 1 pkt. brak = 0 pkt. |
| 17 | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 18 | Pamięć IEGM ≥ 120 sec. |  | Wymagane |
| 19 | Wskaźnik stanu baterii - określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Wymagane |
| 20 | Elektroda o aktywnej fiksacji przechodząca przez introducer 6F |  | Wymagane |
| 21 | Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm zapobiegania/przerywania częstoskurczu stymulatorowego |  | Wymagane |
| 23 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Wymagane |
| 24 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagane |
| 25 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Wymagane |
| 26 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagane |
| 27 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu                 Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 3 - Stymulatory DDDR z elektrodami i introducerami

| lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Oceana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Częstość podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 150 ppm |  | Wymagany |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Wymagany |
| 3 | Szerokość impusu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Wymagany |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,2 mV, Max >= 4,0 mV Komora Min < = 0,5 mV Max > = 6,5 mV |  | Wymagany |
| 5 | Okres refrakcji - Przedsionek Min <= 200 ms Max >= 500 ms |  | Wymagany |
| 6 | Histereza z wyszukiwaniem rytmu podstawowego |  | Wymagany |
| 7 | Histereza w obu kanałach stymulatora (min 3 typy) |  | Wymagany |
| 8 | Minimalny ostęp A-V <= 15 ms |  | Wymagany |
| 9 | Program nocny |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod - |  | Wymagany |
| 11 | Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego |  | Wymagany |
| 12 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM -- >= 20 sekund |  | Wymagany |
| 13 | Mechanizmy zapobiegania/przerywania częstoskurczu przez stymulatorowego |  | Wymagany |
| 14 | Wskaźnik stanu baterii – określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Wymagany |
| 15 | Możliwość automatycznego dostosowania parametrów wyczuwania i progu stymulacji w obu kanałach |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 16 | Polarność elektrod - Unipolarne i bipolarne |  | Wymagany |
| 17 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Wymagany |
| 18 | Testy diagnostyczne: - oznaczanie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawianie parametrów opcji R |  | Wymagany |
| 19 | Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 12 miesięcy |  | Wymagany |
| 20 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Wymagany |
|  | Podstawowe parametry elektrody |  | Wymagany |
| 21 | Polarność - bipolarne |  | Wymagany |
| 22 | Mocowanie - Czynne |  | Wymagany |
| 23 | Długość przedsionek - >= 52 cm komora - >= 58 cm |  | Wymagany |
| 24 | Średnica elektrody <= 1.9mm |  | Wymagany |
| 25 | Elektrody bipolarne, sterydowe o aktywnej fiksacji i średnicy umożliwiającej wprowadzenie przez introduktor 6F |  | Wymagany |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu           Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 4 - Kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga < 85 g |  | Wymagany |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji 40 J |  | Wymagany |
| 3 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 4 | Putomatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów |  | Wymagany |
| 5 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 6 | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  | Wymagany |
| 7 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 8 | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |  | Wymagany |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 10 | Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | Wymagany |
| 11 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 12 | System do wprowadzania elektrod do CS |  | Wymagany |
| 13 | Introducer do subselekcji dopływów żył |  | Wymagany |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  | Wymagany |
| 15 | Elektroda do CS OTW, czterobiegunowa przechodząca przez introducer 5 F |  | Wymagany |
| 16 | Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 17 | Programowalna konfiguracja stymulacji lewokomorowej – 10 wektorów |  | Wymagany |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 19 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 20 | Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej |  | Wymagany |
| 21 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 22 | Automatyczne pomiary progu stymulacji RA/RV/LV z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | Wymagany |
| 23 | Trzy metody indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock-on-T, burst) |  | 4 pkt. brak = 0 pkt |
| 24 | Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki |  | Wymagany |
| 25 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagany |
| 26 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 27 | Możliwość dostarczenie urządzenia obsługującego elektrodę lewokomorową bipolarną |  | Wymagany |
| 28 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu          Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 5 - Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i  introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga ≤ 24 g |  | Wymagane |
| 2 | Objętość ≤ 14 cm³ |  | Wymagane |
| 3 | Częstość stymulacji 40-170 ppm |  | Wymagane |
| 4 | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  | Wymagane |
| 5 | Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V |  | Wymagane |
| 6 | Szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive) |  | Wymagane |
| 8 | Pamięć zapisu IEGM > 5 min |  | Wymagane |
| 9 | Program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Wymagane |
| 11 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagane |
| 12 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Wymagane |
| 13 | Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach |  | Wymagane |
| 14 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagane |
| 15 | Monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | Wymagane |
| 16 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 17 | Automatyczne generowanie sygnałów alarmowych przez wszczepiony stymulator w przypadku rozładowania baterii, przekroczenia zakresu impedancji elektrod, epizodów AT/AF, alert procentowej wartości stymulacji |  | Wymagane |
| 18 | Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 7 lat |  | Wymagane |
| 19 | Elektroda prawokomorowa i przedsionkowa możliwa do wprowadzenia przez introduktor 6F |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu           Szp/ FZ -  10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 6 - Kardiowerter-defibrylator dwujamowy 40 J z elektrodą ICD DR z elektrodami  i   introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 83 g. |  | Wymagane |
| 2 | Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mim. |  | Wymagane |
| 3 | Energia zmagazynowana defibrylacji min. 40 [J] |  | wymagane |
| 4 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min 8 parametrów |  | Wymagane |
| 5 | Dyskryminator arytmii porównujący rytm przedsionków i komór |  | Wymagane |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii w trzech sterfach (VT1, VT2,VF) |  | Wymagane |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 8 | Terapia antyarytmiczna min.2 typy ( Burst, Ramp) |  | Wymagane |
| 12 | Możliwość dostarczenia urządzenia z standardem DF1/DF 4 |  | Wymagane |
| 13 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  | Wymagane |
| 14 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe -do wyboru |  | Wymagane |
| 16 | Histereza AV |  | Wymagane |
| 17 | Histereza rytmu - podać typy i zakresy ( min. 3 ) |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Swiching |  | Wymagane |
| 19 | Zmiana wektora szoku (wyłączenie koila proksymalnego lub obudowy) |  | Wymagane |
| 20 | Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 6 miesięcy |  | Wymagane |
| 21 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego |  | 1 pkt. |
| 22 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min.40 minut |  | 40 minut = 0 pkt. 41-50 minut=1 pkt. 51-60 minut=2 pkt. |
| 23 | Ilość ładowań kondensatora ( min. 50) |  | Wymagane |
| 24 | Ilość szoków w jednej interwencji (min. 7) |  | . 7 = 0 pkt. 8 = 1 pkt 9 -10 = 2 pkt. |
| 25 | Defibrylator jest wyposażony w funkcję dającą możliwość zdalnego monitorowania pacjenta w domu |  | Wymagane |
| 26 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Wymagane |
| 27 | Programowanie automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  | Wymagane |
| 28 | Elektrody defibrylujące współpracujące z dowolnym introducerem 8F |  | Wymagane |
| 29 | Elektrody przedsionkowe współpracujące z introducerem 6F |  | Wymagane |
| 30 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagane |
| 31 | Dostarczenie w ramach pakietu do 7 urządzeń umożliwiających wykonywanie badań rezonansu magnetycznego całego ciała |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu                 Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 7 – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35J z elektrodą ICD VR z elektrodami i introducerami do wyboru DF1 lub DF4

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  | Wymagane |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagane |
| 3 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  | Wymagane |
| 4 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  | Wymagane |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  | Wymagane |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, DF1/DF4 - do wyboru |  | Wymagane |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min. 5 algorytmów) |  | Wymagane |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  | Wymagane |
| 9 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat |  | Wymagane |
| 10 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  | Wymagane |
| 11 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia |  | Wymagane |
| 12 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | Wymagane |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 16 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagane |
| 17 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 20 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu                    Szp/ FZ -  10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 8 – Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 80 g |  | Wymagane |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagane |
| 3 | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagane |
| 5 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | Wymagane |
| 6 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  | Wymagane |
| 7 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | Wymagane |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min.5 algorytmów) |  | Wymagane |
| 9 | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  | Wymagane |
| 10 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  | Wymagane |
| 12 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  | Wymagane |
| 13 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorowa w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagane |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 19 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 20 | Dostępny monitoring w domu przez sieć telefoniczną (W wycenie uwzględnić 2 zestawy na cały pakiet). |  | 1 pkt brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać wartości i  zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu          Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 9 –  Kable do pomiarów parametrów śródoperacyjnych

| LLp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Możliwość wykonania jednoczesnego pomiaru z dwóch kanałów, kabel wielokrotnego użytku kompatybilny z dostępnymi w Pracowni analizatorami ( St. Jude; Medtronic; Biotronik). |  | Wymagany |
| 2 | Dezynfekcja i sterylizacja metodą parową lub niskotemperaturową (PLASMA LUB EO) – dostępna instrukcja resterylizacji |  | Wymagany |
| 3 | Długość minimalna kabli – 300cm. |  | ≥ 400cm = 1pkt. |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10.

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu         Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 10 –  Zestaw do usuwania elektrod

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zestaw rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  | Wymagany 1 pkt za każdy oferowany dodatkowy rozmiar |
| 2 | Zestaw teleskopowych rozszerzaczy metalowych rozmiar B (medium) |  | Wymagany |
| 3 | Zestaw długich rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  | Wymagany |
| 4 | Sztylet kotwiczący w elektrodzie typu Liberator |  | Wymagany |
| 5 | Uchwyt do zestawów rozszerzających |  | Wymagany |
| 6 | Pętla wewnątrznaczyniowa z nitinolu |  | Wymagany |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu                      Szp/ FZ – 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 11 – Zaawansowany kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| Lp | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | Grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt brak = 0 pkt |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | Żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | Elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 4 pkt. brak = 0 pkt |
| 7 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod,zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | Przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4/DF1 (do wyboru) |  | Wymagany |
| 10 | Programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | Programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | Wymagany |
| 12 | Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 16 | Automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 17 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | Wymagany |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | Algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | Monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 23 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 24 | Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 25 | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |  | 4 pkt. brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12

do SIWZ na dostawę stymulatorów (rozruszników serca)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

we Wrocławiu           Szp/ FZ - 10/2016

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 12 -  Zaawansowany kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | Grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | Żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | Elektroda o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 4 pkt. brak = 0 pkt |
| 7 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | Przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4 i DF1 do wyboru |  | Wymagany |
| 10 | Programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | Programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | Wymagany |
| 12 | Programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 16 | Automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 17 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | Wymagany |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | Algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | Monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ich wartości i zakresy

UWAGA: Parametry techniczne opisane wartościowo w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być uwidocznione i potwierdzone w  opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)