## p-1
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1 - Etykiety, koperty
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykiety do metkownicy trzyrzędowej, alfanumerycznej w systemie dokumentacji Browne DOQ; dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kl.A rol. =500 szt. | rol | 300
2 | Koperty A-4 dwustronne do systemu dokumentacji Browne DOQ kontrola sterylizacji parowej; | szt. | 1200
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-2
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Testy do kontroli sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test zintegrowany chemiczny do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskażnikową w okienku. Nie wymagający interpretacji zmiany koloru do sterylizacji parowej 134 ° C/ 7 min.; klasa 5 Zgodność z normą EN 867 - 1 lub EN ISO 11140-1 | szt. | 22000
2 | Test kontroli wsadu klasy 2 PN-EN ISO 11140-1 z substancją klejącą na całej powierzchni testu, z przyrządem PCD wykonanym z tworzywa sztucznego przystosowanym do sterylizacji parowej 134 °C/7min z kartą interpretacji wyników max op. = 500szt | szt. | 6000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p-3
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3 - Osłonki i wkładki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 15mm op=1000szt. | op. | 2
2 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej 134 stopnie C. 30mm op=1000szt. | op. | 2
3 | Wkładki wykonane z gąbki w kształcie grzebienia, stabilizujące narzędzia na tacy szer. 2,5cm op=200szt. | op. | 1
4 | Wkładki pochłaniajace wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 250x250 op=2400szt. | op. | 2
5 | Wkładki pochłaniajace wilgoć w czasie schładzania komory autoklawu w fazie próżni końcowej rozm. 305x410 op=1000szt. | op. | 3
6 | Oslonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej, nadające się również do sterylizacji plazmowej 15mm op= 200szt. Przezroczyste. | op. | 2
7 | Osłonki na ostrza pakowanych narzędzi, wytrzymujące warunki sterylizacji parowej. Nadające się również do sterylizacji plazmowej. Przezroczyste 30mm op= 200 szt. | op. | 2
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p-4
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4 - Czyściki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw czyścików do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych o małym przekroju (3mm, 9mm, 12mm, 15mm): wsad wymienny op.=10mb | op | 1
2 | Zestaw czyścików mikroflex, jednokrotnego użytku do narzędzi o bardzo małym przekroju (3mm-6mm): wymienny wsad op.=10 mb | op | 1
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p-5.
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 5 - Etykiety, testy Bowie - Dick
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną; rol. =750szt.; | rolka | 15
2 | Koperty systemu dokumentacji sterylizacji niskotemperaturowej | szt. | 400
3 | Test symulacyjny Bowie-Dick (134oC,3,5 min) do kontroli pracy sterylizatorów w procesie sterylizacji parą wodną, test pokryty powłoką polimerową, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu zgodny z normą EN-ISO 11140-1 Kl 2, kompatybilny z przyrządem PCD składającym się z plastkowej obudowy, wewnątrz której znajduje się kwasoodporna stalowa rurka i kapsuła na zintegrowany test paskowy, pakowany po 500 szt. | op | 3
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p-6
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 6 - Taśmy i markery
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taśma neutralna do sterylizacji (bez indykatora) parą wodną do włókniny 19mm/50 m | rol. | 200
2 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną, wytrzymała na rozciąganie i rozerwanie, wodoodporna, do włókniny 19 mm/50m | rol. | 220
3 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny, czerwony | szt. | 100
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## 7
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 7 - Papier krepowany do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1200 mm/1200 mm, | ark | 5000
2 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 1000 mm/1000 mm | ark | 4000
3 | Papier do sterylizacji z włókna celulozowego składany naprzemiennie zielony/biały o rozmiarze 600 mm/600mm | ark | 2000
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Papier do sterylizacji spełniający wymagania normy ISO 11607-1 i PNEN 868-2 o gramaturze ≥60g/m2 ; wytrzymały na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,80kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,30kN/m; wytrzymały na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42kN/m; pakowany od 250 do 500 arkuszy.
Do pakietu dołaczyć:
1. Odpowiednie dokumenty wydane przez producenta potwierdzające wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| data………………………………………. | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.8
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 8 - Torebki posterylizacyjne, osłonowe do transportu i przechowywania, pyłochronne, samoprzylepne.
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | rozmiar 420 x 700 mm | szt. | 3600
2 | rozmiar 300 x 400 mm | szt. | 2000
3 | rozmiar 200 x 300 mm | szt. | 2500
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| data………………………………………. | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-9
| ……………………………………………………………….. | [9 empty] | Załącznik nr 1.9
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 9 - Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych rolek | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | rozmiar 400 mm | mb | 5000
2 | rozmiar 300 mm | mb | 12000
3 | rozmiar 250 mm | mb | 10000
4 | rozmiar 200 mm | mb | 13400
5 | rozmiar 150 mm | mb | 11400
6 | rozmiar 100 mm | mb | 20000
7 | rozmiar 75 mm | mb | 9000
8 | rozmiar 100 mm z fałdą | mb | 9000
9 | rozmiar 150 mm z fałdą | mb | 8000
10 | rozmiar 200 mm z fałdą | mb | 3000
11 | rozmiar 250 mm z fałdą | mb | 3000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
gramatura papieru min. 60g/m2, zawartość chlorków niewięcej niż 0,05% i siarczanów niewięcej niż 0,25%, grubość folii nie większa niż 52 mikrony, folia minimum 5 warstwowa (bez warstwy kleju) w/g PN EN 868-5 przeźroczysta, bez rozwastwień, zgrzewalna w temperaturze 150-2100C, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, tlenku etylenu, oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą i tylko od strony folii; nr serii podany na rękawie; oznaczenie CE i numer katalogowy podane na rękawie lub na opakowaniu wysyłkowym producenta; powierzchnia wskaźnika procesu nie mniejsza niż 100mm2
Jednoznacznie określony kierunek otwierania.
Do pakietu dołączyć:
1. kompletną charakterystykę papieru i folii wydaną przez producenta o zgodności z normami (PN EN 868-3, 868-5)
2. oświadczenie producenta o posiadaniu przez oferowane produkty wysokiej bariery bakteriologicznej
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.10
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 10 - Testy skuteczności mycia, dezynfekcji i zgrzewu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test skuteczności mycia mechanicznego w postaci arkusza z substancją testową zgodną z normą PN EN ISO 15883, kompatybilny z przyrządem zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach, op=100 testów | op. | 25
2 | Test chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej ( 93°C, 10 min); op = 100 testów | op. | 25
3 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny, pakowany po 250 szt. | op. | 3
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p-11
| ……………………………………………………………….. | [9 empty] | Załącznik nr 1.11
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 11 - Włóknina do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1000x1000mm; | ark. | 6250
2 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1200x1200mm; | ark | 7000
3 | Włóknina do sterylizacji niebieska; w rozmiarze 1370x1370mm; | ark | 2000
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Włókniny spełniające wymagania normy ISO 11607-1 i PN EN 868-2 nie mniej niż 57g/m2 ; wytrzymała na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9kN/m; wytrzymała na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,60kN/m i w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7kN/m
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p.12
| ……………………………………………………………….. | [9 empty] | Załącznik nr 1.12
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 12 - Włóknina wzmocniona do sterylizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina zielona w rozmiarze 1 370 x 1 370 mm wzmocniona lateksem i włóknami syntetycznymi, przeznaczona do sterylizacji ciężkich tac narzędziowych o gramaturze 66 g/m² pakowana po 100 arkuszy | ark | 1400
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Do pakietu dołączyć należy:
1. oświadczenie producenta o zgodności z normą EN ISO 11607 - 2 i PN EN 868 - 2
2. dokumenty potwierdzające:
a) wysoką barierę bakteriologiczną w stanie sterylnym o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 60 dni
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.13
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 13 - Wskaźniki biologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Fiolkowy wskażnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej , ostateczny odczyt po 1 godzinie inkubacji. Zgodność wskażnika z normą EN ISO 11138 Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinie inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.Wskaźnikł kompatybilny z posiadanym autoczytnikiem model 490. | szt. | 600
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.14
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 14 - Plomby do kontenerów
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Plomby do kontenerów. Wielkość plomb powinna być kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. Plomby muszą posiadać odpowiednio długie elementy blokujące zamek, (wchodzące w tunel zamka) - długość elementu 23 mm Długość otworu służącego do blokady zamka 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby. Plomby muszą być wykonane z odpowiednio twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, które nie ulegną przypadkowemu uszkodzeniu lub odkształceniu podczas zakładania plomby do zamka. Zachowają pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. op=1000szt. | op | 10
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.15
| ……………………………………………………………….. | [9 empty] | Załącznik nr 1.15
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
PAKIET NR 15 - Materiały do plazmy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość oferowanych opakowań | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękaw Tyvek zgodny z normą EN ISO 11607-1 i 11607-2
1.1 | 75mm | mb | 700
1.2 | 100mm | mb | 1610
1.3 | 150mm | mb | 2170
1.4 | 200mm | mb | 1400
1.5 | 250mm | mb | 1470
1.6 | 350mm | mb | 350
1.7 | 420mm | mb | 350
2 | Kaseta STERRAD 100S do sterylizacji plazmowej op=5szt. | op. | 40
3 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy paskowy sterylizacji plazmowej odpowiadający klasie 4 ISO 11140-1 a'1000szt. | op. | 7
4 | Wskaźnik biologiczny BI CycleSure sterylizacji plazmowej a 30szt. | op. | 13
5 | Akcesoria Sterrad 100S : 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | kpl | 1
6 | Włóknina do sterylizacji plazmowej z włókna syntetycznego, pozbawiona celulozy o gramaturze nominalnej 75g/m2, zgodna z normą ISO 536, 101×101; pakowana po 250 arkuszy; | op. | 2
7 | Wskaźnik taśmowy do sterylizacji plazmowej, op= 330m | op. | 1
8 | Akcelerator - Booster op=20szt. | op. | 1
9 | Łącznik typ II- 3 mm; opak po 50 szt | op. | 1
10 | Łącznik typ III- 6 mm; opak po 50 szt | op. | 1
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
Oferowany asortyment powinien umożliwiać walidację systemu zgodnie z normą ISO 14937
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
data……………………………………….

## p.16
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 16 - Etykiety do systemu dokumentacji TDOC
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Etykieta do drukarki Ptouch Brother TZ - 251, laminowana , biała czarny nadruk, taśma dł. 8 m, szer.24 mm | rolka | 2
2 | Etykieta podwójnie klejona, trójdzielna, odporna na warunki sterylizacji parowej. Rozmiar 102 mm x 56 mm, 1 rolka = 2 000 etykiet | rolka | 200
3 | Kalka woskowo - żywiczna do drukarki typu Zebra; rolka=450 m, 110 mm szer. | rolka | 55
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.17
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 17 - Środki pielęgnacyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | \Srodek pielęgnacyjny do narzędzi w aerozolu, nie zawietający CFC ( chlorofluorowęglowodorów ) , na bazie białego oleju medycznego , do manualnej pielegnacji narzędzi z przegubami przed procesem sterylizacji Opakowanioe 400 ml | szt. | 36
2. | Preparat w aerozolu do konserwacji prostownic i kątnic. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-1340C | szt. | 24
3. | Preparat myjąco - czyszczący do pokryw kontenerów firmy Aesculap wykonanych z tworzywa sztucznego | szt. | 5
4. | Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni kontenerów wykonanych z aluminium i tworzywa sztucznego. Do zastosowania przed sterylizacją. Odpowiedni do procesów sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-1340C | szt. | 5
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
| data………………………………………. | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-18
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR nr 18 - Szczoteczki czyszczące
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szczoteczka do czyszczenia transzy narzędzi laparoskopowych i narzędzi do aparatu da Vinci. Nylonowe włosie umocowane w plastikowej rączce. Nie powodująca zadrapań powierzchni. | szt. | 12
2 | Szczoteczki miedziane do czyszczenia narzędzi laparoskopowych. | szt. | 24
3 | Szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego dł.18cm; dł. włosia ± 3,2cm x 6,4cm | szt. | 6
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p.19
| ……………………………………………………………….. | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów do sterylizacji
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
sprawa nr Szp/FZ-11/2017
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR nr 19 - Filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe, papierowe, okrągłe filtry do kontenerów ze wskaźnikiem procesu klasy I, spełniające wymagania normy ISO 11140. Op = 500 szt. | op | 20
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………
| data………………………………………. | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)