Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do hemodializ wyposażony w dwie pompy krwi – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A |  |
| 2 | Zasilanie wodne 1,2÷6 bar |  |
| 3 | Wykonywane zabiegi: Hemodializy HD, izolowanej ultrafiltracji(ISO UF) |  |
| 4 | Możliwość realizacji dializ jednoigłowych |  |
| 5 | Monitorowanie ciśnienia krwi pacjenta |  |
| 6 | Opcja automatycznego włączania i wyłączania aparatu |  |
| 7 | Pamięć składu koncentratu lub dializatu, programowanie składu koncentratu lub dializatu |  |
| 8 | Niezależnie od pozostałych parametrów profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji |  |
| 9 | Regulacja przepływu krwi :50 do 500 ml/min |  |
| 10 | Archiwizacja min 100 ostatnich dezynfekcji aparatu wraz z błędami i możliwością ich odczytu z poziomu programu użytkownika. |  |
| 11 | Archiwizacja min 20 ostatnich zabiegów hemodializy z możliwością ich odczytu z poziomu programu użytkownika |  |
| 12 | Uchwyt na kanister z dezynfektantem 10l |  |
| 13 | Monitor kolorowy dotykowy umożliwiający obsługę aparatu. |  |
| 14 | Zasilanie awaryjne (min. 15 minut) |  |
| 15 | Ultrafiltr płynu dializacyjnego. |  |
| 16 | Regulacja przepływu płynu dializacyjnego: 300 do 700 ml/min (max co 50ml/min) |  |
| 17 | Całkowity dostęp w trakcie zabiegu do programu serwisowego umożliwiającego diagnostykę i podgląd parametrów aparatu oraz przebiegu wykonywanych zabiegów. |  |
| 18 | Brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta. |  |
| 19 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych od różnych oferentów. |  |
| 20 | Prowadzenie dializy SN metodą zapewniającą ciągły przepływ krwi przez dializator z możliwością regulacji przepływu krwi 50-250 ml/min. |  |
| 21 | Minimum 10 profili UF |  |
| 22 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego |  |
| 23 | Funkcja wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie w nim ciśnienia. |  |
| 24 | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie dializy. |  |
| 25 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej. |  |
| 26 | Sterowanie profilem stałego lub dowolnego wyboru dla składu, temperatury i przepływu dializatu, podaży heparyny oraz ultrafiltracji |  |
| 27 | Automatyczne profilowanie podaży Heparyny z możliwością podania Bolusa. |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania dializy sekwencyjnej |  |
| 29 | Łatwy dostęp do poboru płynu dializacyjnego |  |
| 30 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)