Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Echokardiograf przenośny –1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| I. | Parametry ogólne |  |
| 1 | Echokardiograf przenośny do diagnostyki, kardiologicznej i naczyniowej |  |
| 2 | System składający się z konsoli typu laptop z uchwytem do przenoszenia oraz głowicy i videoprintera, całość umieszczona na mobilnym wózku z regulowaną wysokością blatu, z min. 3 aktywnymi portami do podłączenia głowic obrazowych (wybieranych z konsoli aparatu). |  |
| 3 | Płaska konsola bez wystających pokręteł – umożliwiająca czyszczenie |  |
| 4 | Regulacja wysokości blatu wózka min. 25 cm |  |
| 5 | Waga konsoli z monitorem i akumulatorem max. 6 kg |  |
| 6 | Monitor dotykowy obrazowy LCD minimum 15 cali |  |
| 7 | Monitor dotykowy z funkcjami typu tablet : - regulacja wzmocnienia, głębokości skanowania, zoom poprzez przesunięcie palca po monitorze |  |
| 8 | Rozdzielczość monitora min. 1900x1080 pixeli |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe standardowe 220 -240V / 50Hz |  |
| 10 | Zasilacz sieciowy wbudowany w wózek lub w konsolę |  |
| 11 | Dodatkowy, przenośny zasilacz sieciowy, jeżeli nie jest on wbudowany w konsolę |  |
| 12 | Wbudowana w wózek ładowarka do baterii |  |
| 13 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat |  |
| 14 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora min. 90 minut |  |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min.2 – 13 MHz |  |
| 16 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 30 cm |  |
| 17 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥90.000 |  |
| II. | TRYBY PRACY / OBRAZOWANIE |  |
| 1. | 2D |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne – THI. |  |
| 3. | Miejscowe powiększenie obrazu Zoom min. 8x |  |
| 4. | Częstotliwość odświeżania obrazu FR min. 650 obr./sek. |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (z ang. compounding, np. SonoCT) |  |
| 6. | Obrazowanie z wygładzaniem plamek bez utraty rozdzielczości (ang. Speckle Reduction) |  |
| 7. | M-mode |  |
| 8. | Kolor M-mode |  |
| 9. | Anatomiczny M - mode |  |
| 10. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną |  |
| 11. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D/kolor doppler/ PW-doppler (triplex) |  |
| 12. | Minimalna wielkość bramki Dopplera max. 1 mm |  |
| 13. | Maksymalna wielkość bramki Dopplera min.15 mm |  |
| 14. | Maksymalna mierzona prędkość min. 8 m/sek |  |
| 15. | Maksymalny kąt uchylności wiązki dopplera min. ± 20◦ |  |
| 16. | PW-doppler HPRF |  |
| 17. | Doppler spektralny z falą ciągłą o wiązce sterowanej pod kontrolą obrazu 2D |  |
| 18. | Kolor Doppler – CD |  |
| 19. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia kolor doppler w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum |  |
| 20. | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia kolor doppler w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum |  |
| 21. | Niedoplerowska metoda wizualizacji przepływów |  |
| 22. | Tkankowy Doppler Spektralny |  |
| 23. | Kolorowy Doppler tkankowy |  |
| 24. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu |  |
| 25. | Moduł sygnału EKG |  |
| III. | POMIARY OGÓLNE / OPROGRAMOWANIE |  |
| 1. | Podstawowe pomiary fizyczne: odległości, pola powierzchni, objętości |  |
| 2. | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera: prędkości, (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasu, HR, stosunków, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości |  |
| 3. | Program kardiologiczny, pomiary: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs |  |
| 4. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) |  |
| 5. | Oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie z minimum 120 punktów pomiarowych pomiarowych wyznaczonym obszarze. |  |
| IV. | GŁOWICE |  |
| 1. | Głowica sektorowa, elektroniczna, matrycowa wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 1,5 – 4,0 MHz Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pary częstotliwości Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 4 różne częstotliwości Kąt pola obrazowania min. 100 stopni Ilość kryształów w głowicy min. 192 |  |
| 2. | Głowica liniowa do diagnostyki naczyniowej Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 4,0– 10,0 MHz Obrazowanie harmoniczne, minimum 2 pary częstotliwości Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 2 różne częstotliwości Szerokośc pola obrazowania 45 mm±5% Ilość kryształów w głowicy min. 192 |  |
| V. | ARCHIWIZACJA |  |
| 1. | System archiwizacji umożliwiający zapis obrazów na co najmniej: • Wbudowanym HDD • pamięciach zewnętrznych USB (Pendrive) |  |
| 2. | Pamięć filmowa CINE, pojemność minimum 250.000 obrazów |  |
| 3. | Zapis pacjentów, wyników pomiarów i raportów na wbudowanym twardym dysku |  |
| 4. | Zapisywanie obrazów i pętli obrazowych na nośnikach USB w formatach kompatybilnych ze standardowymi formatami systemu Windows (minimum jpg i avi) |  |
| 5. | Zapis obrazów na nośnikach USB w formacie DICOM |  |
| 6. | Porty USB – min. 4 pary |  |
| VI. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej |  |
| 2. | Obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych |  |
| 3. | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmująca przedział 4-6 MHz i regulacji płaszczyzny skanowania w zakresie 0-180◦ |  |
| 4. | Obrazowanie 4D z głowicy przezprzełykowej matrycowej o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 – 7 MHz ± 1MHz, obrazowanie w trybach 2D, 3D, 4D, M – mode, Kolor Doppler, PW- Doppler, CW- Doppler, obrazowanie w technice harmo0nicznej, kat pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0 – 180 stopni, ilość elementów min. 2000 |  |
| 5. | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej |  |
| 6. | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenie plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automatem Funkction Imging) |  |
| 7. | Oprogramowanie do wyliczania wielkości Strain i Strain Rate |  |
| VII. | INNE |  |
| 1. | Możliwość podłączenia posiadanej przez Zamawiającego przezprzełykowej głowicy 6TC-RS |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)