Załącznik nr 1.1 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator otwarty – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce. |  |
| 2 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi |  |
| 3 | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/-10%,50 Hz. |  |
| 4 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD, przekątna min. 6,5" do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych. |  |
| 5 | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°. Podstawa obracana w zakresie 360°, niezależnie od podstawy całego inkubatora, zapewnia optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Podstawa materacyka wysuwana obustronnie. |  |
| 6 | Materacyk (grubość min. 4cm) o właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych, antygrzybiczych – potwierdzonych w materiałach źródłowych producenta. |  |
| 7 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora. Kaseta Rtg z trwale naniesioną skalą, niezbędną do prawidłowego pozycjonowania w celu wykonania prześwietlenia. |  |
| 8 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu(fabrycznie wbudowanego w panel główny stanowiska), zapobiegając w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia, ułatwiając obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. |  |
| 9 | Alarmy akustyczne i optyczne. |  |
| 10 | Podczas alarmu, ikona pomocy umożliwia wyświetlanie opisu aktualnego alarmu na ekranie stanowiska , eliminując konieczność wyszukiwania poprzez przemieszczanie się pomiędzy pozycjami memu. |  |
| 11 | Widoczna z odległości, niezależna od ekranu, czerwona lampka sygnalizująca sytuacje alarmowe. |  |
| 12 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% |  |
| 13 | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. |  |
| 14 | Moc promiennika min. 350 W. |  |
| 15 | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Po uzyskaniu gotowości pracy, automatyczne przełączenie mocy na 50 %. |  |
| 16 | Podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta, stanowiące część panelu głównego stanowiska. |  |
| 17 | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta (dzięki regulacji kierunku oświetlenia), stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączenia jej do szyny akcesoryjnej urządzenia. |  |
| 18 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora. |  |
| 19 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (34÷37,5) °C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury. |  |
| 20 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C. |  |
| 21 | Trendy 24 godzinne, w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka oraz dla opcji wagi i saturacji. |  |
| 22 | Zintegrowany zestaw do resuscytacji typu Neopuff. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika O 2 / AIR. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). |  |
| 23 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem. |  |
| 24 | Wbudowane w panel główny gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar saturacji metodą Masimo. |  |
| 25 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport. |  |
| 26 | Automatycznie wykonywanie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia. |  |
| 27 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu. |  |
| 28 | System szuflad-pojemników. |  |
| 29 | Dwie szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego. Każda z szyn z potrójnymi płaszczyznami mocowania. |  |
| 30 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 1 szt./inkubator. Nakładki odblaskowe na czujniki temp. – 50 szt./inkubator. |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o zintegrowaną pod leżem pacjenta wagą elektroniczną, zakres pomiaru min. 300 g – 7000 g z prezentacją graficzną procedury oraz wyniku pomiaru na wspólnym wyświetlaczu panelu sterującego. |  |
| 32 | Tacki narożne przy materacyku na dodatkowe akcesoria (4 szt.). |  |
| 33 | Rogal do ułożenia noworodka po 1 szt. z każdego rozmiaru (M, L, XL ) na 1 inkubator |  |
| 34 | Przewody pneumatyczne do podłączenia gazów medycznych z końcówkami uwzględniającymi specyfikę gniazd szpitalnych i inkubatora. Kompletne przewody z certyfikatem CE. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator zamknięty do intensywnej opieki – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |
| 1.3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) - pole nie większe jak 8100 cm2 |  |
| 1.4 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie |  |
| 1.5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% |  |
| 1.6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 1.7 | Pobór mocy [W] |  |
| 1.8 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 |  |
| 1.9 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) |  |
| 2. | KOPUŁA INKUBATORA |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2.2 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją wykrywania i reagowania na przeszkody. |  |
| 2.3 | Otwierana dłuższa ścianka kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 2.4 | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 2.5 | Materacyk otoczony wewnętrznymi (możliwość ich demontażu) ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym |  |
| 2.6 | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą |  |
| 2.7 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany. |  |
| 2.8 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem. |  |
| 2.9 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza - 5 sztuk. |  |
| 2.10 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. |  |
| 2.11 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - minimum 7 sztuk. Umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. |  |
| 2.12 | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności otwierania ścianki bocznej |  |
| 2.13 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 2.14 | Regulacja kąta nachylenia materacyka |  |
| 2.15 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy powyżej ±12º |  |
| 2.16 | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 2.17 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. |  |
| 2.18 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą |  |
| 2.19 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
| 2.20 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB |  |
| 3. | REGULACJA NAWILŻANIA |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |  |
| 3.2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% |  |
| 3.3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości |  |
| 3.4 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 3.5 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |
| 3.6 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. |  |
| 4. | REGULACJA TEMPERATURY |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 -37 °C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 4.3 | Układ regulacji temperatury powietrza w trybie otwartym w zakresie min. 34-37°C metoda servo regulacji |  |
| 5. | TLENOTERAPIA |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 5.2. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| 6. | MONITOROWANIE |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: |  |
| 6.2 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 32-41°C |  |
| 6.3 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-40°C |  |
| 6.4 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. |  |
| 6.5 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |
| 6.6 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 6.7 | Monitorowanie wilgotności względnej w % |  |
| 6.8 | Monitorowanie stężenia tlenu w % |  |
| 6.9 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy |  |
| 6.10 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) |  |
| 6.11 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów identyfikujących zmiany stanu pacjenta oraz środowiska wewnątrz inkubatora – bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta. |  |
| 6.12 | Inkubator rozbudowany o pulsoksymetr w technologii Nellcor |  |
| 7. | ALARMY |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. |  |
| 7.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 7.3 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 7.4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) |  |
| 7.5 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  |
| 7.6 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. |  |
| 7.7 | Zaniku napięcia zasilającego |  |
| 7.8 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 7.9 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 7.10 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  |
| 8. | TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |  |
| 8.1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |
| 8.2 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  |
| 9. | EKSPLOATACJA |  |
| 9.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 9.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |
| 10.0 | WYPOSAŻENIE |  |
| 10.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 30 sztuk. |  |
| 10.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 2 sztuki. |  |
| 10.3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 2 sztuki. |  |
| 10.4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  |
| 10.6 | Pokrowiec bawełniany na kopułę inkubatora zapewniający bezpieczną ochronę urządzenia – 1 szt. |  |
| 10.7 | Pokrowiec z bawełny na inkubator zapewniający widoczność noworodka co najmniej z jednej strony – 1 szt. (sztuczna noc). |  |
| 10.8 | Dodatkowy pojemnik nawilżacza – 1 szt. |  |
| 10.9 | Opcjonalnie resuscytator neonatologiczny typ. Ambu z możliwością wielokrotnej sterylizacji w autoklawie , pojemność silikonowego worka 260 ml (±5%), maseczki resuscytacyjne z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru (1, 0, 2). Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne. |  |
| 10.10 | Rogal do ułożenia noworodka 2 sztuki (każda w innym rozmiarze L, XL) |  |
| 10.11 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 50 sztuk. |  |
| 10.12 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i CPR |  |
| 10.13 | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora: - zakres 300-6500 g - rozdzielczość odczytu 1,0g. |  |
| 10.14 | Szuflada do przechowywania akcesoriów. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator zamknięty do podstawowej opieki  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Inkubator przeznaczony do opieki nad wcześniakiem i noworodkiem |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2 |  |
| 1.3 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 1.4 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej minimum 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. |  |
| 2. | Kopuła inkubatora |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2.2 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 2.3 | Otwory pielęgnacyjne minimum 6 sztuk |  |
| 2.4 | Uszczelnione otwory (przepusty) minimum 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. |  |
| 2.5 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany. |  |
| 2.6 | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. |  |
| 2.7 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora. |  |
| 2.8 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy |  |
| 2.9 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza działa w pełni automatycznie po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych. |  |
| 2.10 | Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron |  |
| 2.11 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie minimum do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 38°C |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35–38,0°C |  |
| 5. | Tlenoterapia |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 5.2 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| 6. | Monitorowanie |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. |  |
| 6.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy |  |
| 6.3 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. |  |
| 7. | Alarmy |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: |  |
| 7.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora |  |
| 7.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) |  |
| 7.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury |  |
| 7.1.4 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 7.1.5 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 8. | Wyposażenie |  |
| 8.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 szt. – na 1 aparat |  |
| 8.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 szt. – na 1 aparat |  |
| 8.3 | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 szt. – nas 1 aparat |  |
| 8.4 | Rogal do ułożenia noworodka – 3 sztuki w różnych rozmiarach – na 1 aparat |  |
| 8.5 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 szt. – na 1 aparat |  |
| 8.6 | Wbudowana waga umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru 300 ÷ 6500 g |  |
| 8.7 | Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron – 1 szt. |  |
| 9. | OPCJE WYPOSAŻENIE |  |
| 9.1 | Możliwość rozbudowy o opcję wbudowanego Pulsoksymetru w technologii Nellcor |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator otwarto-zamknięty (hybrydowy) – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym |  |
| 1.2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |
| 1.3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) - pole nie większe jak 8100 cm2 |  |
| 1.4 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie |  |
| 1.5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% |  |
| 1.6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 1.7 | Pobór mocy [W] |  |
| 1.8 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 |  |
| 1.9 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) |  |
| 2. | KOPUŁA INKUBATORA |  |
| 2.1 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 2.2 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją wykrywania i reagowania na przeszkody. |  |
| 2.3 | Otwierana dłuższa ścianka kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 2.4 | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 2.5 | Materacyk otoczony wewnętrznymi (możliwość ich demontażu) ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym |  |
| 2.6 | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą |  |
| 2.7 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . |  |
| 2.8 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . |  |
| 2.9 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza 5 sztuk. |  |
| 2.10 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. |  |
| 2.11 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - minimum 7 sztuk. Umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. |  |
| 2.12 | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności otwierania ścianki bocznej |  |
| 2.13 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 2.14 | Regulacja kąta nachylenia materacyka (podać zakres w stopniach) |  |
| 2.15 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy powyżej ±12º |  |
| 2.16 | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 2.17 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. |  |
| 2.18 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą |  |
| 2.19 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
| 2.20 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB |  |
| 3. | REGULACJA NAWILŻANIA |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |  |
| 3.2 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% |  |
| 3.3 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości |  |
| 3.4 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 3.5 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |
| 3.6 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. |  |
| 4. | REGULACJA TEMPERATURY |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie:24 -37 stopni C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 4.3 | Układ regulacji temperatury powietrza w trybie otwartym w zakresie min. 34-37 stopni C metoda servo regulacji |  |
| 5. | TLENOTERAPIA |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 5.2. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| 6. | MONITOROWANIE |  |
| 6.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: |  |
| 6.2 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 32-41°C |  |
| 6.3 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-40°C |  |
| 6.4 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. |  |
| 6.5 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |
| 6.6 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 6.7 | Monitorowanie wilgotności względnej w % |  |
| 6.8 | Monitorowanie stężenia tlenu w % |  |
| 6.9 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy |  |
| 6.10 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) |  |
| 6.11 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów identyfikujących zmiany stanu pacjenta oraz środowiska wewnątrz inkubatora – bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta. |  |
| 6.12 | Inkubator rozbudowany o pulsoksymetr w technologii Nellcor |  |
| 7. | ALARMY |  |
| 7.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. |  |
| 7.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 7.3 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 7.4 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) |  |
| 7.5 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  |
| 7.6 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. |  |
| 7.7 | Zaniku napięcia zasilającego |  |
| 7.8 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 7.9 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 7.10 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  |
| 8. | TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |  |
| 8.1 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |
| 8.2 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  |
| 9. | EKSPLOATACJA |  |
| 9.1 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 9.2 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |
| 10. | WYPOSAŻENIE |  |
| 10.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 30 sztuk. |  |
| 10.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 2 sztuki. |  |
| 10.3 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 2 sztuki. |  |
| 10.4 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  |
| 10.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 10.6 | Pokrowiec bawełniany na kopułę inkubatora zapewniający bezpieczną ochronę urządzenia – 1 szt. |  |
| 10.7 | Pokrowiec z bawełny na inkubator zapewniający widoczność noworodka co najmniej z jednej strony – 1 szt. (sztuczna noc). |  |
| 10.8 | Dodatkowy pojemnik nawilżacza – 1 szt. |  |
| 10.9 | Opcjonalnie resuscytator neonatologiczny typ. Ambu z możliwością wielokrotnej sterylizacji w autoklawie , pojemność silikonowego worka 260 ml (±5%), maseczki resuscytacyjne z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru (1, 0, 2). Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne. |  |
| 10.10 | Rogal do ułożenia noworodka 2 sztuki (każda w innym rozmiarze L, XL) |  |
| 10.11 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 50 sztuk. |  |
| 10.12 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i CPR |  |
| 10.13 | Waga zintegrowaną z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora: - zakres 300-6500 g - rozdzielczość odczytu 1,0g. |  |
| 10.14 | Szuflada do przechowywania akcesoriów |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator transportowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1 | Stanowisko przeznaczone do transportu wewnętrznego noworodka. | TAK |  |
| 1.2 | Wymiary podstawy - długość x szerokość w cm | TAK |  |
| 1.3 | Stanowisko wyposażone jest następująco: |  |  |
| 1.3.1 | Inkubator przystosowany do transportu wewnętrznego | TAK |  |
| 1.3.2 | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |  |
| 2. | Inkubator do transportu wewnętrznego |  |  |
| 2.1 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | TAK |  |
| 2.1.1 | UPS zapewniający zasilanie inkubatora przez min 60min | TAK |  |
| 2.1.1 | UPS o mocy min. 1800W, zapewniający zasilanie inkubatora oraz nawilżacza podczas transportu | TAK |  |
| 2.1.2 | Wejściowy współczynnik mocy >0,99 | TAK |  |
| 2.1.3 | Sprawność > 92% | TAK |  |
| 2.1.4 | Czas ładowania max. 4 godziny do 90% pojemności | TAK |  |
| 2.2 | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 2.3 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 2.4 | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 2.5 | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna. | TAK |  |
| 2.6 | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk | TAK |  |
| 2.6.1 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania. | TAK 8 sztuk |  |
| 2.7 | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. |  |  |
| 2.8 | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | TAK |  |
| 2.9 | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | TAK |  |
| 2.10 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | TAK |  |
| 2.11 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. | TAK |  |
| 2.12 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora | TAK ≤ 45 dB |  |
| 3. | Regulacja nawilżania |  |  |
| 3.1 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | TAK |  |
| 3.2 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | TAK |  |
| 3.3 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK |  |
| 4. | Regulacja temperatury |  |  |
| 4.1 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: | TAK 23 – 38°C |  |
| 4.2 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: | TAK 34–38,0°C |  |
| 5. | Monitorowanie |  |  |
| 5.1 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | TAK |  |
| 5.2 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | TAK |  |
| 6. | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | TAK |  |
| 6.1.1 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | TAK |  |
| 6.1.2 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | TAK |  |
| 6.1.3 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | TAK |  |
| 6.1.4 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | TAK |  |
| 7. | Wyposażenie |  |  |
| 7.1 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia | TAK 2 sztuki |  |
| 7.2 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji | TAK 1 sztuka |  |
| 7.3 | Pokrowce bawełniane na materacyk | TAK 2 sztuki |  |
| 7.4 | Przylepce odblaskowe do mocowania czujnika temperatury | TAK 8 sztuk |  |
| 7.5 | Rogal bawełniany do zapewnienia odpowiedniego ułożenia noworodka. | TAK |  |
| 7.6 | Pokrowiec bawełniany na inkubator z jedną stroną otwartą. | TAK |  |
| 7.7 | Podstawa jezdna na kółkach o Ø 150mm z uchwytem do pchania lub ciągnięcia zestawu z uchwytem do dwóch butli gazowych i miejscem do wbudowania UPS. | TAK |  |
| 7.8 | Stojak do mocowania respiratora zintegrowany z podstawą jezdną. | TAK |  |
| 7.9 | Stojak do zamocowania butli gazowej | TAK |  |
| 7.10 | Butla do tlenu i powietrza z reduktorami | TAK |  |
| 8 | Respirator z wbudowaną funkcją nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego NCPAP | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | TAK |  |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 5. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy | TAK |  |
| 6. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar | TAK |  |
| 7. | Respirator stałoprzepływowy z regulowanym czasem wdechu z limitowaną objętością. | TAK |  |
| 8. | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 9,5 kg | TAK |  |
| 9. | Wymiary maksymalne: 35 x 30 x 25 cm | TAK |  |
| 10. | Pobór mocy - max. 70 W | TAK |  |
| 11. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | TAK |  |
| 13. | Współpraca z systemem PDMS/HIS | TAK |  |
|  | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie | TAK |  |
| 3. | SIMV, SIPPV | TAK |  |
| 4. | PSV | TAK |  |
| 5. | SIMV + PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech manualny w zakresie 0-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC | TAK |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1. | Częstość oddechów 3- 165odd./min. | TAK |  |
| 2. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min | TAK |  |
| 3. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 4. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 5. | Objętościowe wyzwalanie oddechu z kompensacją nieszczelności i obrazowaniem objętości wyzwalania w ml. | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 7. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min | TAK |  |
| 7.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 10 L/min | TAK |  |
| 8. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 9. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 10. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O | TAK |  |
| 11. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o zapis Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | TAK |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 7 | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | TAK |  |
| 8 | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 10. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie | TAK |  |
| 11.1 | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 12. | Ciśnienie szczytowe PIP | TAK |  |
| 13. | Ciśnienie średnie MAP | TAK |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 15. | Nieszczelność rurki intubacyjnej, | TAK |  |
| 16. | Oporność dróg oddechowych (R), | TAK |  |
| 17. | Pomiar podatności dynamicznej (C), | TAK |  |
| 18. | Proksymalny pomiar przepływu | TAK |  |
| 19. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
| 20. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 21. | Objętość oddechowa - wydechowa | TAK |  |
| 22. | Przepływ bazowy w ml | TAK |  |
| 23. | Przepływ wdechowy w ml | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 1. | Alarmu ustawiane automatycznie i ręcznie | TAK |  |
| 2. | Bezdechu | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia za dużego i za małego w układzie oddechowym | TAK |  |
| 4. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 5. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
| 6. | Alarm za dużej i za małej objętości oddechowej | TAK |  |
| 7. | Alarm za dużej i za małej objętości minutowej | TAK |  |
| 8. | Alarm za dużej nieszczelności | TAK |  |
| 9. | Alarm zbyt dużej ilości oddechów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kompletny układ oddechowy, jednorazowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym | TAK 3 sztuki |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | TAK 1 sztuka |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | TAK |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy | TAK 2 sztuki |  |
| 7. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | TAK 3 szt. |  |
| 8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK po 3 z każdego rozmiaru |  |
| 9. | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach | TAK po 2 z każdego rozmiaru |  |
| 10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach | TAK 10 szt. różnych rozmiarów |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Respirator noworodkowy – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  |
| 2. | Respirator dla noworodków i dzieci |  |
| 3. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu z przewodem zasilającym min. 3 m i złączem typu AGA (min 2,0 do 6,0 bar) |  |
| 4. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu z przewodem zasilającym min. 3 m i złączem typu AGA (min 2,0 do 6,0 bar) |  |
| 5. | Praca z jednego gazu zasilającego z automatyczną kompensacją braku drugiego |  |
| 6. | Respirator na wózku z blokadą kół i szufladami |  |
| 7. | Możliwość zamocowania samego respiratora (bez wózka) na zawieszeniu sufitowym |  |
| 8. | Zasilanie AC 230 VAC, 50 Hz pobór energii nie większy niż 200W |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 1 godzinę pracy niezależnie od parametrów wentylacji z kontrolą stanu naładowania akumulatorów |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |
| 1. | Wentylacja ciśnieniowo-zmienna |  |
| 2. | Wentylacja SIMV z kontrolą ciśnieniową oraz ze wspomaganiem ciśnieniowym |  |
| 3. | Wentylacja PRVC |  |
| 4. | Wentylacja nieinwazyjna z kontrolą ciśnieniową, wspomaganiem ciśnieniowym oraz CPAP- nosowy |  |
| 5. | Kompensacja podatności układu pacjenta |  |
| 6. | Tryb wentylacji zabezpieczająca przełączająca z trybu wentylacji wspomaganej do kontrolowanej |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |
| 1. | Częstość oddechów (min 5 – 150 l/min) |  |
| 2. | Objętość pojedynczego oddechu (min 3 – 350 ml) |  |
| 3. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu z możliwością wyboru parametru regulowanego I : E, 1: 10 – 4 : 1 lub 0,1 – 5s |  |
| 4. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie (21 – 100%) |  |
| 5. | Ciśnienie wdechowe (min 0-80 cm H2O) |  |
| 6. | Ciśnienie wspomagania (min 0 –80 cm H2O) |  |
| 7. | PEEP (min 0 – 50 cm H2O) |  |
| 8. | Funkcja higieny drzewa oskrzelowego pacjenta z zadanym stężeniem tlenu, przez zadany czas przed i po odsysaniu pacjenta bez alarmu i automatycznym rozpoznaniem przyłączenia pacjenta |  |
| 9. | Funkcja zatrzymania pacjenta na wdechu bądź na wydechu |  |
| 10. | Funkcja krótkiego natlenowania pacjenta jednym przyciskiem |  |
| IV | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |
| 1. | Kolorowy monitor LCD minimum 12” do wyboru i nastawiania parametrów oraz obrazowania parametrów wentylacji z regulacją kata nachylenia i skrętu z obsługą przez dotyk |  |
| 2. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - min. 3 krzywe jednocześnie z automatycznym ustawianiem skali |  |
| 3. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ-objętość jednocześnie |  |
| 4. | Ciągły pomiar ciśnienia w układzie oddechowym pacjenta |  |
| 5. | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 6. | Całkowita częstość oddychania |  |
| 7. | Objętość pojedynczego wdechu i wydechu |  |
| 8. | Objętość minutowa wdechowa i wydechowa |  |
| 9. | Spontaniczna objętość minutowa wydechowa |  |
| 10. | Częstość spontanicznej wentylacji |  |
| 11. | Ciśnienie szczytowe i końcowo wydechowe |  |
| 12. | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |  |
| 13. | Stosunek wdech/wydech I:E |  |
| 14. | Ciśnienie PEEP |  |
| 15. | Podatność statyczna płuc |  |
| 16. | Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta |  |
| 17. | Praca oddechowa pacjenta i respiratora |  |
| 18. | Zapamiętywanie danych do trendów dobowych z uśrednianiem min co 60 s |  |
| 19. | Zapamiętywanie wydarzeń przez min 24 godz. |  |
| 20. | Możliwość przeniesienia danych wentylacji do komputera |  |
| V | ALARMY |  |
| 1. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  |
| 2. | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 3. | Rozładowania baterii |  |
| 4. | Niskiego ciśnienia tlenu |  |
| 5. | Niskiego ciśnienia powietrza |  |
| 6. | Całkowitej objętości minutowej (wartości wysokiej i niskiej) |  |
| 7. | Wysokiego ciśnienia w tym dla wentylacji nieinwazyjnej |  |
| 8. | Niskiego ciśnienia wdechowego |  |
| 9. | Wysokiej częstości oddechów |  |
| 10. | Bezdechu |  |
| 11. | Przekroczenia wielkości przecieku dla wentylacji nieinwazyjnej |  |
| 12. | Pamięć alarmów z komentarzem |  |
| VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |
| 1. | Nebulizator do podawania leków w czasie wentylacji |  |
| 2. | Nawilżacz termiczny z uchwytem o regulowanej wysokości, układem kontroli temperatury oraz podgrzewaniem na wdechu do jednorazowych rur noworodkowych i dziecięcych |  |
| 3. | Czujnik tlenowy elektroniczny (nie chemiczny) |  |
| 4. | Analizator CO2 : moduł 154x90x43, czujnik 32,0x42,4x21,6 |  |
| 5. | Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o opcję stymulacji oddechowej z nerwu przeponowego |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji |  |
| 8. | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień |  |
| 9. | Programowanie konfiguracji startowej respiratora według potrzeb użytkownika. |  |
| 10. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania, podatność i szczelność układu oddechowego oraz wykonujący kalibracje czujnika tlenowego. Test automatyczny lub na żądanie użytkownika |  |
| 11. | Kompletny układ oddechowy jednorazowego użytku podgrzewany na wdechu z pułapką wodną na wydechu noworodków szt.10 na 1 sztukę aparatu |  |
| 12. | Filtr Servo Duo Guard - 10 szt. na 1 sztukę aparatu |  |
| 13. | Zestaw akcesoriów do nCPAP dla 10 pacjentów: Maseczki jednorazowego użytku S ( 5 szt.) M (5 szt.), L (5 szt.) na 1 sztukę aparatu, Generator i adapter przyłączeniowy – Miniflow – 10 szt. na 1 sztukę aparatu, Czapeczki jednorazowego użytku M (5 szt.), L (5 szt. ), XL (5 szt.) na 1 sztukę aparatu, Paseczki do mocowania końcówek i zestawów do czapeczek. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pulsoksymetr – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Możliwość monitorowania u noworodków i wcześniaków |  |
| 2. | Urządzenie przenośne – zintegrowany z obudową uchwyt / odłączalny |  |
| 3. | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru ze stacji dokującej– umożliwia użytkowanie jako urządzenie transportowe posiadające własne zasilanie. |  |
| 4. | Umożliwia nieprzerwane monitorowanie: SpO2, puls – częstość, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzji, trendy, czułość, komunikaty alarmowe. |  |
| 6. | Możliwość regulacji kąta ustawienia urządzenia na podłożu i automatyczna zmiana sposobu wyświetlania danych z poziomej na pionową. |  |
| 7. | Możliwość ustawienia aparatu w pozycji pionowej i poziomej rotacja ekranu |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe 230 V, prąd zmienny 50 Hz, +/- 10 % |  |
| 9. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora min. 4 godz. |  |
| 10. | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100 % pojemność max. 3 godz. |  |
| 11. | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu i regulacją podświetlenia ekranu. |  |
| 12. | Waga pulsoksymetru z panelem poniżej 2 kg. |  |
| 13. | Waga panelu przedniego poniżej 0,8 kg. |  |
| 14. | Tryby SpO2 – uśredniania: 2,4, 8, 10, 12, 14, 16 sekund |  |
| 15 | Pomiar saturacji w zakresie (1- 100%) |  |
| 16. | Dokładność pomiaru saturacji ± 3 cyfry w zakresie min. 70 – 100 % |  |
| 17. | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% |  |
| 18. | Pomiar częstości tętna w zakresie min. (25 – 240) uderzeń/min. |  |
| 19. | Dokładność pomiaru częstości tętna ± 3 uderzeń/min. |  |
| 20. | Rozdzielczość pomiaru częstości tętna min. 1 uderzenie/min. |  |
| 21. | Rozdzielczość pomiaru Saturacja (%SpO2): 1% Częstość pulsu (BPM) 1 BPM |  |
| 22. | Technologia umożliwiająca pomiar SpO2 i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji. |  |
| 23. | Ciągły tryb monitorowania parametrów i możliwość zapamiętywania trendów. |  |
| 24. | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia. |  |
| 25. | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. |  |
| 26. | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta: wyższe tony – spadek SpO2, niższe tony przy wzroście SpO2. |  |
| 27. | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu i regulacją podświetlenia ekranu. |  |
| 28. | Wyświetlanie wyników poziomu SpO2 i częstości pulsu w formie cyfrowej. |  |
| 29. | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru SpO2 i częstości pulsu. |  |
| 30. | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora – stale widoczny na ekranie. |  |
| 31. | Granice alarmów – stale widoczne na ekranie. |  |
| 32. | Alarmy: dźwiękowe i świetlne pomiaru SpO2 i częstości pulsu. |  |
| 33. | Indywidualne ustawienia granic alarmów i możliwość zapamiętywania ich przez urządzenie. |  |
| 34. | Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych. |  |
| 35. | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego. |  |
| 36. | Posiada alarm dźwiękowy i świetlny rozładowania akumulatora na min. 10 min. - przed jego całkowitym rozładowaniem. |  |
| 37. | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym. |  |
| 38. | Jednorazowe czujniki jednopacjentowe SpO2 (przylepce mocujące) w zestawie ogółem 20 sztuk. – dla noworodka pon. 3 kg. – 10 szt. - dla noworodka pow. 3 kg. – 10 szt. Kompatybilne z urządzeniem (podlegają rewitalizacji po przetarciu alkoholem) |  |
| 39. | Wielorazowy uniwersalny czujnik typu Y z paskiem mocującym dla noworodków o masie ciała > 1 kg. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor wieloczynnościowy noworodkowy – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1.1 | Monitor kompaktowy do pomiaru SpO2, NIBP, EKG, IBP, CO2 i temperatury, wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia aparatu |  |
| 1.2 | Monitor zasilany z sieci 230 V i wewnętrznych akumulatorów przez min. 60 minut |  |
| 1.3 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 12”, komunikacja za pomocą przycisków, pokrętła regulacji oraz ekranu dotykowego. |  |
| 1.4 | Możliwość kreślenia minimum 6 krzywych jednocześnie |  |
| 1.5 | Alarmy akustyczne i optyczne monitorowanych parametrów, minimum 4 stopnie ważności alarmów |  |
| 1.6 | Wyposażony w zapis trendów min. 165 godzin. |  |
| 1.7 | Wbudowany rejestrator termiczny |  |
| 1.8 | Wbudowana funkcja kalkulatora leków |  |
| 1.9 | Waga urządzenia ≤ 4,6 kg |  |
| 1.10 | Stojak jezdny |  |
| 2. | POMIAR PARAMETRÓW |  |
| 2.1 | Pomiar EKG |  |
| 2.1.1 | Pomiar tętna w zakresie 30 ÷ 350 ud/min |  |
| 2.1.2 | Prędkość kreślenia minimum 6,25; 12,5; 25; i 50 mm/sek. |  |
| 2.1.3 | Możliwość monitorowania 3 i 5 odprowadzeń ekg |  |
| 2.1.4 | Możliwość wyświetlania 7 krzywych EKG |  |
| 2.1.5 | Ochrona przeciwprzepięciowa przed impulsem defibrylatora oraz narzędzi chirurgicznych |  |
| 2.1.6 | Wybór trybu filtrowania zakłóceń wewnętrznych |  |
| 2.1.7 | Analiza podstawowych arytmii |  |
| 2.2 | Pomiar oddechów |  |
| 2.2.1 | Zakres pomiaru 5 ÷ 120 odd./min |  |
| 2.2.2 | Możliwość wyboru kanału RA-LA lub RA-LL |  |
| 2.2.3 | Dokładność min. 1 odd./min |  |
| 2.3 | Pomiar saturacji |  |
| 2.3.1 | Pomiar SpO2 w zakresie 0 ÷ 100 % |  |
| 2.3.2 | Zakres pomiaru pulsu minimum 0 ÷ 253 bpm |  |
| 2.3.3 | Pomiar saturacji metodą Nellcor |  |
| 2.4 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |
| 2.4.1 | Zakres pomiaru min. 20 ÷ 260 mmHg |  |
| 2.4.2 | Wybór trybu pomiarowego minimum: ręczny, automatyczny, ciągły |  |
| 2.4.3 | Możliwość ograniczenia maksymalnego ciśnienia pompowania mankietu |  |
| 2.5 | Pomiar temperatury |  |
| 2.5.1 | Zakres pomiaru minimum 0 ÷ 50 OC. |  |
| 2.5.2 | Dwa kanały pomiaru temperatury |  |
| 2.5.3 | Dokładność ±1OC. |  |
| 2.5.4 | Zgodność z czujnikami YSI400 |  |
| 2.6 | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP) |  |
| 2.6.1 | Pomiar ciśnienia 2 kanałowy |  |
| 2.6.2 | Zakres pomiaru minimum: od -50 do 300mmHg |  |
| 2.6.3 | Zakres pomiaru pulsu minimum: od 0 do 300 bpm |  |
| 2.6.4 | Czułość przetwornika poniżej 6μV/mmHg |  |
| 2.7 | Moduł pomiaru kapnografii EtCO2 (w strumieniu bocznym) |  |
| 2.7.1 | Zakres pomiaru: 0 ÷150 mmHg |  |
| 2.7.2 | Dokładność: 0 ÷ 40mmHg ±2 mmHg, 41 ÷ 70mmHg ±5% odczytu 71 ÷ 100mmHg ±8% odczytu, 101 ÷ 150mmHg ±10% odczytu |  |
| 2.7.3 | Częstość oddechu: 2 ÷ 150 odd./min. |  |
| 2.7.4 | Dokładność pomiaru: ±1 oddech na minutę |  |
| 2.7.5 | Linia próbkująca do pomiaru w strumieniu bocznym - 1 kpl. na 1 aparat |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE |  |
| 3.1 | Przewód EKG 3 żyłowy - 1 szt. na 1 aparat |  |
| 3.2 | Mankiety NIBP noworodkowe: - wielorazowy - po jednym w trzech rozmiarach na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) - po 10 szt. w trzech rozmiarach na 1 aparat. |  |
| 3.3 | Czujniki SpO2 noworodkowe: - wielorazowy – 1 szt. na 1 aparat, - jednorazowy (jednopacjentowy) – 5 opakowań (24 szt.) na 1 aparat. |  |
| 3.4 | Czujnik temperatury – 2 szt. na 1 aparat |  |
| 3.4 | Papier termiczny - 2 rolki na 1 aparat |  |
| 4. | INNE |  |
| 4.1 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 4.2 | Złącze LAN do przesyłania danych do centrali |  |
| 4.3 | Wyjście synchronizacji defibrylatora |  |
| 4.4 | Monitor wyposażony w akumulator Li-ion (wolny od efektu pamięciowego) |  |
| 4.5 | Wejście zasilające przystosowane do instalacji karetki 12-18 V DC |  |
| 4.6 | Interfejs LAN do pracy w sieci centralnego monitorowania |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa sterowana elektronicznie współpracująca z posiadanymi stacjami dokującymi Space Station. |  |
|  | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A |  |
|  | Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min. IP 22 |  |
|  | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. |  |
|  | Masa pompy max. 1,5 kg |  |
|  | Wymiary max: szer. 250mm, wys. 70mm, głęb. 155mm |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i poziomej |  |
|  | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
|  | Możliwość łączenia w moduły dwu i trzystrzykawkowe |  |
|  | Możliwość mocowania i współpracy ze stacją dokującą |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200 ml/h w zakresie 99,99ml/h programowana co 0,01ml/h |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Bolus podawany na żądanie |  |
|  | Bolus o określonej objętości |  |
|  | Bolus w określonym czasie |  |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa min. 1 – 1200ml/h |  |
|  | Zakres szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji |  |
|  | Funkcja objętości do podawania w infuzji ustawiana w ml |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – 9 poziomów |  |
|  | Biblioteka leków. Nazwa leku wyświetlana w czasie infuzji |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  |
|  | Blokada nastawień hasłem |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania objętości do podania min. 0,1 – 999 ml w zakresie 99,99ml programowana co 0,01ml |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infuzji od 1 min. |  |
|  | Podświetlany panel sterowania i klawisze (tzw. tryb nocny) |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm pustej strzykawki |  |
|  | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
|  | Alarm okluzji |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna przepływowa– 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Pompa objętościowa do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi oraz z posiadanymi stacjami dokującymi Space Station. |  |
|  | Pompy z możliwością rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o pracę w systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC- Space Glucose Control |  |
|  | Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej |  |
|  | Możliwość podaży kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży. W tym światłoczułych. |  |
|  | Podświetlany panel sterowania i klawisze |  |
|  | Zasilanie AC 230V 50Hz |  |
|  | Klasa ochronności II, typ CF |  |
|  | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 h przy przepływie 100 ml/h |  |
|  | Zasilacz zewnętrzny |  |
|  | Waga max. 1,5 kg |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, jeden na drenie |  |
|  | Możliwość mocowania do rury poziomej i pionowej |  |
|  | Odłączalny uchwyt mocujący |  |
|  | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
|  | Maxymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml |  |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h. Programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h |  |
|  | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200 ml/h, programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 1 do 99,99 ml/h |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji ± 5% |  |
|  | Bolus o określonej objętości |  |
|  | Bolus podawany na żądanie |  |
|  | Bolus w określonym czasie |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1-9999 ml (VTBD) |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup |  |
|  | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
|  | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
|  | Możliwość integracji i pracy z oferowaną stacją dokującą |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. zasilane jednym przewodem bez użycia stacji dokującej |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. Mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
|  | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli |  |
|  | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
|  | Alarm okluzji |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu |  |
|  | Alarm powietrza w linii |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu |  |
|  | Alarm czujnika kropli |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.11 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stanowisko do resuscytacji noworodka– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Parametry ogólne |  |
| 1.1 | Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) 62 cm (±5cm) x 106 cm (±5cm) x 190 cm (±5cm) |  |
| 1.2 | Stabilna konstrukcja osadzona na 4 kółkach, 2 kółka wyposażone w hamulec. |  |
| 1.3 | Ogrzewanie promiennikiem podczerwieni z kwarcowym źródłem iR. Kolumna mocująca promiennik wykonana w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony kolumny). |  |
| 1.4 | Promiennik nagrzewający obracany w płaszczyźnie poziomej o kąt min.170º, w celu wykonania zdjęcia Rtg. Wyposażony w wygodne uchwyty po obu jego stronach. |  |
| 1.5 | Funkcja wstępnego dogrzewania pre-heat – po włączeniu funkcji, stanowisko grzeje na 100 po uzyskaniu temp. Automatycznie przechodzi w tryb manualny |  |
| 1.6 | Ręczna regulacja temperatury grzania |  |
| 1.7 | Regulacja temperatury grzania w układzie servo (pomiar na skórze) w zakresie 34 ÷ 38ºC |  |
| 1.8 | Cyfrowy wskaźnik temperatury nastawionej w OC |  |
| 1.9 | Cyfrowy miernik temperatury skóry noworodka: odczyt z rozdzielczością 0,1 OC |  |
| 1.10 | Regulowane położenie leża noworodka do pozycji Trendelenburga i anty/ Trendelenburga w sposób płynny i cichy (bezstresowo) zakres ± 13º |  |
| 1.11 | Wymiary materacyka dla noworodka 700(±50) mm x 560(±30) mm - poziomica w platformie inkubatora |  |
| 1.12 | Ścianki boczne leża: |  |
|  | wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV |  |
|  | odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych deklarowanych przez producenta |  |
|  | odchylane o kąt 180O |  |
|  | przynajmniej jedna ścianka posiada przepust dla mocowania rur i przewodów |  |
|  | wszystkie ścianki wyposażone w mechanizm wolnego opadania |  |
| 1.13 | Szafka z półką lub szuflada wysuwana na prawą i lewą stronę. |  |
| 1.14 | Wbudowane w kolumnę promiennika oświetlenie zabiegowe LED z możliwością jego włączenia lub wyłączenia, niezależnie od pracy promiennika |  |
| 2 | Alarmy |  |
| 2.1 | Alarmy akustyczne i optyczne |  |
| 2.1.1 | Lampa alarmów umieszczona w sposób dobrze widoczny z odległości kilku metrów |  |
| 2.2 | Przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) w trybie ręcznym i servo |  |
| 2.3 | Brak połączenia czujnika naskórnego – odklejenie czujnika |  |
| 2.4 | Zanik napięcia zasilającego |  |
| 2.5 | Alarmy techniczne – awaria grzałki , uszkodzenie czujnika temp |  |
| 3. | Wyposażenie |  |
| 3.1 | Zegar Apgar zintegrowany z inkubatorem, wyposażony w sygnały dźwiękowe możliwe do ustawienia w 4 interwałach czasowych. |  |
| 3.2 | Krążki odblaskowe do mocowania czujnika naskórnego - 24 szt. |  |
| 3.3 | Czujnik naskórny do kontroli temperatury „servo”, |  |
| 3.4 | Pokrowiec i prześcieradełko na materacyk |  |
| 3.5 | Zintegrowane z lewej lub prawej strony stanowiska urządzenie do resuscytacji noworodków z regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH2O i PEEP 1 ÷ 10 cmH2O. Umożliwia ręczne taktowanie częstości oddechowej. Posiada wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych (zakres ciśnień min.: 20 ÷ 80 cmH2O). |  |
| 3.6 | Mikser tlen/ powietrze na przepływomierzach do tlenoterapii |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)\

Załącznik nr 1.12 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw transportowy Infant Flow – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków |  |
| 2. | Możliwość stosowania u wcześniaków o wadze od 0,5 kg |  |
| 3. | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |  |
| 4. | Tryby oddechowe: |  |
| 4.1 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia |  |
| 4.2. | nCPAP |  |
| 4.3. | NIPPV |  |
| 4.4. | SNIPPV |  |
| 5. | Zasilanie elektryczne |  |
| 6. | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez: |  |
| 7. | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 3,5 do 4 bar |  |
| 8. | Parametry oddechowe regulowane |  |
| 8.1 | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie |  |
| 8.2 | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie |  |
| 9. | Obrazowane parametry oddechowe: |  |
| 9.1 | Przepływ |  |
| 9.2 | Stężenie tlenu w % |  |
| 9.3 | Ciśnienie w układzie oddechowym |  |
| 10. | Alarmy |  |
| 10.1 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne |  |
| 10.2 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym |  |
| 10.3 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym |  |
| 10.4 | Inne alarmy |  |
| 11. | Wyposażenie |  |
| 11.1 | Nawilżacz z układem automatycznej regulacji wilgotności |  |
| 11.2 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) – 10 szt. |  |
| 11.3 | Złączka komorowa umożliwiająca podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowa) do układu oddechowego i noworodka. Ramię wydechowe złączki zakończone przegubem kulistym. |  |
| 11.4 | Końcówka donosowa o rozmiarach mały (10 szt.) , średni (10 szt.) i duży (10 szt.) jednorazowe – na 1 szt. aparatu |  |
| 11.5 | Maseczka donosowa w trzech rozmiarach – po 10 szt. każdy rozmiar na 1 sztukę aparatu |  |
| 11.6 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków - 10 szt. na 1 sztukę aparatu |  |
| 11.7 | Czapeczka mała, średnia i duża po 10 szt. każdy rozmiar na 1 sztukę aparatu |  |
| 11.8 | Smoczek – 1 szt. na aparat |  |
| 11.9 | Sonda Grasby – 1 szt. na aparat |  |
| 12.0 | Czujnik oddechów jednorazowy – 100 szt. |  |
| 12.1 | Filtr wyciszający szum przepływu gazów jednorazowy – 100 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.13 do SIWZ

na dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Neonatologii

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2017

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów (Vapotherm) – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów |  |
| 2. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych |  |
| 3. | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. |  |
| 4. | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. |  |
| 5. | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). |  |
| 6. | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. |  |
| 6.1 | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu |  |
| 7. | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. |  |
| 8. | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. |  |
| 9. | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów |  |
| 10. | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu |  |
| 11. | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. |  |
| 12. | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem np.: Aeroneb. |  |
| 13. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz |  |
| 14. | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy |  |
| 15. | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze |  |
| 16. | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi |  |
| 17. | Waga aparatu max. 5.5 kg |  |
| 18. | Parametry regulowane |  |
| 18.1 | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: |  |
|  | - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min |  |
|  | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu) |  |
| 18.2 | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie |  |
| 18.3 | Temperatura 33-43ºC co 1 ºC |  |
| 19. | Alarmy |  |
| 19.1 | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: |  |
| 19.2 | Przekroczenia temperatury |  |
| 19.3 | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) |  |
| 19.4 | Uszkodzenia układu pacjenta |  |
| 19.5 | Czujnika tlenu |  |
| 19.6 | Braku wody |  |
| 19.7 | Niskiego poziomu naładowania baterii |  |
| 19.8 | Zasilania gazowego |  |
| 20. | Wyposażenie |  |
| 20.1 | Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta do niskich przepływów – 10 szt. |  |
| 20.2 | Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta |  |
| 20.3 | Kaniule nosowe noworodkowe i niemowlęce w 7 różnych rozmiarach po 10 szt w każdym rozmiarze |  |
| 20.4 | Kaniula z jedną końcówką donosową umożliwiającą skuteczną terapię pacjentów o wadze <1100 g lub w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta – 10 szt. |  |
| 20.5 | Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. |  |
| 20.6 | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną |  |
| 20.7 | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, |  |
| 20.8 | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza |  |
| 20.9 | Czujnik pomiarowy tlenu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)