Załącznik nr 1.1 do SIWZ

na dostawę wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej

na potrzeby Chirurgii Naczyniowej, Kardiologii i Kardiochirurgii

Nr sprawy Szp/FZ – 61/2017

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczulenia – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4*) | 5 |
|  | Parametry ogólne |
|  | Aparat do znieczulenia z możliwością powieszenia na kolumnie anestezjologicznej | Tak |  |  |
|  | Blat do pisania, Szuflada na drobne akcesoria | Tak |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu ≥ 60 minut | Tak |  |  |
|  | Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny, dodatkowo 50 szt wkładów jednorazowych | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie; mocowanie typu Dräger – kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | System dystrybucji gazów |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | Tak |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy | Tak |  |  |
|  | Układ oddechowy |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Tak |  |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L | Tak |  |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |
|  | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia | Tak |  |  |
|  | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) | Tak |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Tryby wentylacji |
|  | Tryb ręczny | Tak |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta | Tak |  |  |
|  | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | Tak |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |  |
|  | Tryb PS (PressureSupport) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) | Tak |  |  |
|  | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode | Tak |  |  |
|  | Regulacje |
|  | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4(podać zakres) | Tak |  |  |
|  | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min(podać zakres) | Tak |  |  |
|  | Reg. objętości oddechowej minimum od5 do 1400 ml(podać zakres) | Tak |  |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | Tak |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa ( podać zakres) | Tak |  |  |
|  | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu |  |  |  |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min | Tak |  |  |
|  | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych- opisać | Tak |  |  |
|  | Alarmy |
|  | Niskiej objętości minutowej | Tak |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |
|  | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych | Tak |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |
|  | Stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | Tak |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |
|  | Ciśnienia średniego | Tak |  |  |
|  | Ciśnienia Plateau | Tak |  |  |
|  | Ciśnienia PEEP | Tak |  |  |
|  | Częstości oddychania | Tak |  |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak |  |  |
|  | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania | Tak |  |  |
|  | Prezentacja mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla) | Tak |  |  |
|  | Kapnografia i kapnometria | Tak |  |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | Tak |  |  |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | Tak |  |  |
|  | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość | Tak |  |  |
|  | Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora | Tak |  |  |
|  | Inne |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 1 szt oraz 1 układ oddechowy pediatryczny; pułapka wodna (min. 4 szt.), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA | Tak |  |  |
|  | Ekonometr znieczulenia | Tak |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Aparat do znieczulania i monitor od tego samego producenta | Tak |  |  |
|  | Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych pacjenta – 1 szt. |
|  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji , bez zakłócania pracy monitora | Tak |  |  |
|  | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła | Tak |  |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |  |
|  | Ekran |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4” | Tak |  |  |
|  | Konfigurowany ekran | Tak |  |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5 | Tak |  |  |
|  | Rejestracja danych |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/ drukarkę, przedstawić | Tak |  |  |
|  | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | Tak |  |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | Tak |  |  |
|  | Zasilanie |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut | Tak |  |  |
|  | Mocowanie monitora |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu nad aparatem lub na ramieniu. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki | Tak |  |  |
|  | Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne | Tak |  |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |
|  | EKG | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii | Tak |  |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | Tak |  |  |
|  | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń – 5 szt. na monitor | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5% | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie arytmii |
|  | Monitorowanie arytmii - podstawowe | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii | Tak |  |  |
|  | Pomiar oddechu |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym | Tak |  |  |
|  | Pomiar saturacji ( SPO2 ) |
|  | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | Tak |  |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy (3 szt na monitor) i standardowy czujnik na palec 3 szt. czujnika wielorazowego | Tak |  |  |
|  | System monitorowania NellcorOximax zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas , staza | Tak |  |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 4 godzin | Tak |  |  |
|  | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych | Tak |  |  |
|  | W komplecie przewód (10 szt. na monitor) i zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych: 5 szt. w rozmiarze 8-13 szt., 5 szt. w rozmiarze 12-19 cm, 5 szt. w rozmiarze 17-25 cm., 10 szt. w rozmiarze 23-33 cm, 10 szt. w rozmiarze 31-40 cm., 3 szt. w rozmiarze 31-40 cm, 3 szt. w rozmiarze 38-50 cm; mankiety pomiarowe bez lateksu | Tak |  |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5mmHg | Tak |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |
|  | Inwazyjny Pomiar Ciśnienia dokonywany z min. 2 kanałów; w komplecie kable pomiarowe pod przetworniki wskazane przez Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe |
|  | Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur | Tak |  |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry – 8 szt. na monitor | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0.1 oC | Tak |  |  |
|  | BIS, NMT i inne |
|  | Monitorowanie aktywności mózgowej za pomocą modułu BIS wraz z zestawem min. 25 szt. elektrod dla dorosłych i min. 25 szt. elektrod pediatrycznych | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie NMT za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora wraz z kompletem akcesoriów, czujnik 3D na palec | Tak |  | Z czujnikiem 3D – 10 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o monitorowanie ciśnienia krwi metodą inwazyjną z min. 4 kanałów lub EEG | Tak |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | Tak |  |  |
|  | Układy alarmowe |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności , opisać | Tak |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak |  |  |
|  | Pamięć alarmów | Tak |  |  |
|  | Trendy |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość trendów min. 30 sek. | Tak |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Kompatybilność akcesoriów pomiarowych z monitorami typu Infinity Delta będącymi na stanie Zamawiającego | Tak |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

na dostawę wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej

na potrzeby Chirurgii Naczyniowej, Kardiologii i Kardiochirurgii

Nr sprawy Szp/FZ – 61/2017

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kolumna chirurgiczna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie aparatury chirurgicznej na półkach i doprowadzenie zasilania. | Tak |  |
| 2 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | Tak |  |
| 3 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 120 cm. | Tak |  |
| 4 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
| 5 | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak |  |
| 6 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | Tak |  |
| 8 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej . | Tak |  |
| 9 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | Tak |  |
| 10 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | Tak |  |
| 11 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
| 12 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 Cat. 6a | Tak |  |
| 13 | Wprowadzić 2 kable kable Cat. 6a pozostawione w miejscu montowania kolumn Kable należy zarobić z obu stron modułami z systemu Raichle De Massari cat. 6a. Drugi koniec kabli znajduje się w przestrzeni podłogowej Serwerowni Głównej Szpitala. Należy zakończyć go modułami i wprowadzić do istniejącego patch panela. | Tak |  |
| 14 | Zainstalowane przewody sieci strukturalnej mają posiadać separację | Tak |  |
| 15 | Certyfikat Sieci Strukturalnej | Tak |  |
| 16 | Kabel Światłowodowy 8G50 OM3 pozostawiony w sterowni znajdującej się przy Sali Hybrydowej należy wprowadzić do Kolumny Chirurgicznej i zakończyć tylko 4 włókna. Drugi koniec znajdujący się w Serwerowni Głównej Szpitala należy wprowadzić do Szafy C-0 i zakończyć patch panelem. | Tak |  |
| 17 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.).Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
| 18 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 170 cm | Tak |  |
| 19 | Pierwsze ramię (położone wyżej) krótsze od drugiego ramienia | Tak |  |
| 20 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 120 kg | Tak |  |
| 21 | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). | Tak |  |
| 22 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). | Tak |  |
| 23 | Wyposażenie kolumny: półki – 3 szt. szuflady – 1 szt. | Tak |  |
| 24 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 50 cm - głębokość: min 45 cm | Tak |  |
| 25 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak |  |
| 26 | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | Tak |  |
| 27 | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | Tak |  |
| 28 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 29 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | Tak |  |
| 30 | Szuflada zainstalowana pod najniższą półką. | Tak |  |
| 31 | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

*) Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

na dostawę wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej

na potrzeby Chirurgii Naczyniowej, Kardiologii i Kardiochirurgii

Nr sprawy Szp/FZ – 61/2017

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zawieszenie aparatu do znieczulenia i doprowadzenie zasilania. | Tak |  |
| 2 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | Tak |  |
| 3 | Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm. | Tak |  |
| 4 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
| 5 | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. | Tak |  |
| 6 | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen - 2 szt. - sprężone powietrze - 2 szt. - próżnia - 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. b) odciąg gazów anestetycznych - 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych ściankach głowicy zasilającej. | Tak |  |
| 8 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej . | Tak |  |
| 9 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | Tak |  |
| 10 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | Tak |  |
| 11 | Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar. | Tak |  |
| 12 | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. | Tak |  |
| 13 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak |  |
| 14 | Wprowadzić 2 kable kable Cat. 6a pozostawione w miejscu montowania kolumn Kable należy zarobić z obu stron modułami z systemu Raichle De Massari cat. 6a. Drugi koniec kabli znajduje się w przestrzeni podłogowej Serwerowni Głównej Szpitala. Należy zakończyć go modułami i wprowadzić do istniejącego patch panela. | Tak |  |
| 15 | Zainstalowane przewody sieci strukturalnej mają posiadać separację | Tak |  |
| 16 | Certyfikat Sieci Strukturalnej | Tak |  |
| 17 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
| 18 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej, prawej i tylnej ściance kolumny. | Tak |  |
| 19 | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm | Tak |  |
| 20 | Kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej). | Tak |  |
| 21 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 200 cm | Tak |  |
| 22 | Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 60 cm. | Tak |  |
| 23 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 160 kg | Tak |  |
| 24 | Wysięgnik kolumny oraz głowica zasilająca wyposażone w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 3 przeguby). | Tak |  |
| 25 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). | Tak |  |
| 26 | Uchwyt typu DrägerHolder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi. Uchwyt kompatybilny z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulania. | Tak |  |
| 27 | Uchwyt do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu. | Tak |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

*) Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

na dostawę wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej

na potrzeby Chirurgii Naczyniowej, Kardiologii i Kardiochirurgii

Nr sprawy Szp/FZ – 61/2017

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna | TAK |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2017 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2016 | Tak |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 23 MHz |  | > lub = 23 MHZ – 0 pkt. Największa wartość oferowanego parametru– 10 pkt, Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Dynamika systemu w dB | > 300 dB |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 7 000 000 |  | > lub = 7000000– 0 pkt. Największa wartość oferowanego parametru– 10 pkt, Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX | Min. po 256 |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 4 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 23’’ |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1920 x 1080 |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | TAK |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK |  |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 20 sek | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 200 GB | TAK |  |  |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |  |
|  | Porty USB z obsługą 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | TAK |  | ≥ 45cm – 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji STC i TGC min. po 4 suwaki do regulacji | TAK |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15 | TAK |  |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównania obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 4 ustawienia | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 5 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4-18 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicy zaoferowanej głowicy convex, linia, sektor . Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek. | TAK. Podać min 4 typy sond obsługujących to obrazowanie. |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | TAK, |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 2-8 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii statycznej i dynamicznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Głowica liniowa do badań tarczycy, piersi | TAK |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -14 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości ma 60 +/- 5% mm | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości. Sonda matrycowa typu single crystal, wykonana w technologii aktywnego wysterowania poszczególnych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. | TAK |  |  |
| 1 | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4 -18 | TAK |  |  |
| 2 | FOV głowicy – 45 mm +/- 5% | TAK |  |  |
| 3 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii statycznej i dynamicznej | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VIII | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną sektorową do badań kardiologicznych 2D/3D/4D,zakres częstotliwości pracy min. 2-5 MHz. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD | TAK |  |  |
| 4 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną sektorową do badań przezprzełykowych TEE 2D/3D/4D,zakres częstotliwości pracy min. 2-6 MHz. Tryby pracy 2D/3D/4D/4DCD/PWD/CWD | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia.. Wybierane częstotliwości pracy min. 10-23 MHz, FOV szerokości min. 40 +/- 4 mm. | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia, sektor | TAK Podać typy sond |  |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczny moduł nawigacyjny igły biopsyjnej pozwalający na wyznaczenie toru i śledzenia ruchów igły biopsyjnej pod kontrolą głowicy obrazowej | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość zobrazowania więcej niż dwóch torów biopsyjnych jednocześnie podczas zabiegów np. ablacji | TAK |  | Min. 2 tory – 0 pkt. Największa wartość oferowanego parametru– 5 pkt, Pozostałe wartości proporcjonalnie |
| 9 | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. II.11-17 | TAK/NIE |  | Możliwość rozbudowy- 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10. | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny |  |  |  |
| 10.1 | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek |  |  |  |
| 10.2 | Tkankowy Doppler spektralny |  |  |  |
| 10.3 | Kolorowy Doppler tkankowy |  |  |  |
| 10.4 | Moduł EKG |  |  |  |
| 10.5 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate. | TAK |  |  |
| 10.6 | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  |  |
| 10.7 | Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 10.8 | Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye | TAK |  |  |
| 10.9 | Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczna matrycowa typu single crystal wykonana w technologii aktywnego wysterowania zarówno części środkowej jak i bocznych elementów głowicy – zmiana amplitudy i opóźnienia. Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5 | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o elstografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicach: liniowej, convex. endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, podać głowice |  |  |
| 14 | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |  |
| 15 | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 16 | Elastografii akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 17 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia wyników pomiarowych wyrażonych w kPa, w m/s, obrazu USG 2D na żywo na jednym obrazie | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Inne wymagania | TAK |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS | TAK |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)