Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 57A/2017

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Echokardiograf – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| I. | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJE |  |
| 1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD min 21" o rozdzielczości min 1920x1080 px |  |
| 3 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu |  |
| 4 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja prawo-lewo (+/- 180˚), góra dół (15 cm), pochył przód tył (+/- 45˚) |  |
| 5 | Min 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |
| 6 | Panel dotykowy min 12" wspomagające obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  |
| 7 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min +/- 150˚ |  |
| 8 | Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 35 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk) |  |
| 9 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min 2000 klatek oraz zapis Dopplera min 45 sekund |  |
| 10 | Dynamika aparatu min. 270 dB |  |
| 11 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min 500 GB |  |
| 12 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPEG |  |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min 1,0 MHz do 18 MHz (podać całkowity zakres częstotliwość fundamentalnych nie harmonicznych emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) |  |
| 14 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min 20 cm |  |
| 15 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem sterowany z konsoli aparatu |  |
| 16 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne (wyklucza się UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek. |  |
| 17 | Zainstalowany w aparacie protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM Print Store, Worklist, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych |  |
| II. | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |
| 1 | Zakres głębokości penetracji do min 30 cm |  |
| 2 | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 3 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy |  |
| 4 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min 1400 Hz |  |
| 5 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych |  |
| 6 | Doppler pulsacyjny (PWD) resetowanie prędkości maksymalnie (przy zerowym kącie bramki) min. od -8,2 m/s do 0 oraz od 0 do min. +8,2 m/s; Color Doppler (cd) rejestrowane prędkości maksymalnie min. -200 cm/s do 0 oraz 0 do min. +200 cm/s |  |
| 7 | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
| 8 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1-20 mm |  |
| 9 | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  |
| 10 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  |
| 11 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietami pomiarowymi i raportami z funkcją Dopplera fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -20m/s do 0 oraz od 0 do +20 m/s (przy zerowym kącie bramki); Dopplerem tkankowym kolorowym oraz spektralnym, anatomicznym M-mode |  |
| 12 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych osób dorosłych oraz dzieci, naczyniowych |  |
| III. | FUNKCEJ UŻYTKOWE |  |
| 1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min 8x |  |
| 2 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
| 3 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
| 4 | Automatyczna optymalizacja widna dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |
| 5 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  |
| 6 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych |  |
| 7 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowanie harmonicznego |  |
| 8 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy np. SRI lub równoważne |  |
| 9 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) |  |
| 10 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spectrum Dopplera |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  |
| 12 | Pomiar odległości min. 8 pomiarów |  |
| 13 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| IV. | GŁOWICE ULTRADZIWIĘKOWWE |  |
| 1 | Głowica sektorowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów), szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0-5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90 |  |
| 2 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4,0 - 12,0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 250; Szerokość pola obrazowego głowicy (FOV) max. 39 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
| 3 | Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min 4.0 MHz - 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min 90˚; (ilość elementów min 90). Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  |
| V. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYTEMU |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana z technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 1,0 - 6,0 MHz (+/- 1 MHz), kąt widzenia min 70˚; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 - 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmonicznej; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czołowa głowicy (FOV) max 39 mm. Możliwość zastosowania przystawki bipsyjnej |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia typu Shear Wave do zastosowania w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie do 15 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz - 8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min 90˚; (ilość elementów min 90). Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o: Głowica edowaginalna do badań ginekologiczno - położniczych wykonana z technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 250 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 500 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych min. 3.0 - 11.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 160˚; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne. |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz-8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 - 10.0 MHz (+/- 1 MHz) Kąt widzenia min. 100˚; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 - 12 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500, długość czoła głowicy (FOV) min. 49 mm. Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180˚, tryb pracy: 2D Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej głowicy liniowej i endowaginalnej |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie oraz obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawienia parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 25 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6 MHz, min 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160 (FOV) do obrazowania 3D/4D |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 - 18.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 512; długość głowicy (FOV) 38 mm (+/- 1 mm) |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw speckle tracking) Min ocena generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli oraz 17 - segmentowego wykresu tarczowego (tzw. "oko byka") Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczania objętości lewej komory bazujące na technologii speckle tracking |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o: Głowica konweksowa (microkonvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 8.0 MHz (+/- 1MHz); liczba elementów akustycznych min. 250, kąt widzenia min 100˚ |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o: Głowica endokawitarna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 - 11.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145˚, ilość elementów akustycznych min 250 |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie do porównania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR z obrazami ultrasonograficznymi z możliwością porównania w czasie rzeczywistym zintegrowanych obrazów min. TK, MR z obrazem ultrasonograficznym tzw. fuzja obrazów. |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych pacjenta dający możliwość natychmiastowego wprowadzenia danych i archiwizacji w systemie szpitalnym |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o Głowicę przezprzełykową matrycowa; o zakresie pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne |  |
| VI. | INNE |  |
| 1 | Zasilanie 230 V +/- 10% |  |
| 2 | Kompatybilność z posiadaną na oddziale kardiologii dziecięcej głowicą przezprzełykową X7-2t |  |
| 3 | Kompatybilność z posiadaną na oddziale kardiologii dziecięcej głowicą sektorową S8-3 |  |
| 4 | Waga aparatu maksymalnie 87 kg |  |
| 5 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |
| 6 | Dostęp do płyty głównej aparatu oraz dysków twardych bez użycia narzędzi w czasie do 30s. |  |
| 7 | Poziom głośności pracującego urządzenia <42dBA |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)