Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa zestawu do diagnostyki wideoendoskopowej

Nr sprawy Szp/FZ – 12/2018

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Procesor |
|  | Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. | TAK |  |
|  | Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła. | TAK |  |
|  | Format obrazu 16x9 | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów | TAK |  |
|  | Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek. | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienie struktur i tkanek zawierających hemoglobinę | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG | TAK |  |
|  | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna o pojemności co najmniej 500 GB. | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoznawania podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | TAK |  |
|  | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z zintegrowanym systemem do zarządzania salami operacyjnymi u Zamawiającego | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery | TAK |  |
| Wideoendoskop CCD SDTV |
|  | Pole widzenia min. 90 st | TAK |  |
|  | Głębia widzenia 5-50mm | TAK |  |
|  | Śr. końcówki w zakresie od 3,8 mm do 4,0 mm | TAK |  |
|  | Śr. sondy w zakresie od 3,5 mm do 3,7 mm | TAK |  |
|  | Dł. robocza 300 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki góra/dół 130st | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 st | TAK |  |
|  | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła. | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| Monitor |
| 1. | Przekątna min. 24’’ | TAK |  |
|  | Ratio min. 16:9 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1200 | TAK |  |
|  | Monitor z matrycą podświetlaną LED | TAK |  |
| Wózek endoskopowy |
| 1. | Wózek mobilny, metalowy na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 2. | Wózek wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę | TAK |  |
| 3. | Wózek wyposażony w co najmniej dwie dodatkowe półki | TAK |  |
| 4. | Minimum dwa uchwyt na endoskopy | TAK |  |
| 5. | Uchwyty do przemieszczania, | TAK |  |
| Tester szczelności |
| 1. | Ręczny tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem | TAK |  |
| Pozostałe wyposażenie |
| 1. | Oprogramowanie komputerowe do archiwizacji badań fotowideo, | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)