Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa lasera urologicznego z osprzętem do małoinwazyjnej diagnostyki

i kruszenia kamieni w układzie moczowym

Nr sprawy Szp/FZ – 22/2018

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Laser urologiczny z osprzętem do małoinwazyjnej diagnostyki i kruszenia kamieni w układzie moczowym

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | System laserowy przeznaczony do: - leczenie kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - nacinanie zwężeń dróg moczowych - ablacja powierzchniowych nowotworów dróg moczowych | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne: jednofazowe 230 V +/- 10 %, 50 Hz, pobór prądu max 16 A | TAK |  |
| 3 | Obudowa na podstawie jezdnej w obudowie stojącej, 2 koła wyposażone w hamulce |  |  |
| 4 | Powietrzno-wodny zintegrowany system chłodzenia | TAK |  |
| 5 | Źródło promieniowania HoYag | TAK |  |
| 6 | Długość fali promieniowania 2100 nm | TAK |  |
| 7 | Moc lasera 30 W | TAK |  |
| 8 | 6 aplikacji zaprogramowanych dla lasera fabrycznie: standard, Single Pulse, Dusting, Fragmenting Mode, Advanced Mode, Soft Tissue Mode | TAK |  |
| 9 | Energia impulsów 500 – 3500 mJ | TAK |  |
| 10 | Częstość impulsów 4-20 Hz | TAK |  |
| 11 | Regulacja impulsu 150-500 µs | TAK |  |
| 12 | Wejście na światłowody typu SMA 905 | TAK |  |
| 13 | Prezentacja parametrów pracy dla danego zabiegu na ekranie wbudowanym w obudowę lasera | TAK |  |
| 14 | Regulacja intensywności plamki | TAK |  |
| 15 | Automatyczna detekcja obecności włókna | TAK |  |
| 16 | Automatyczna detekcja światłowodów jedno i wielorazowych | TAK |  |
| 17 | Automatyczne ustawienie mocy i częstotliwości pracy | TAK |  |
| 18 | Brak ograniczenia ilości użyć na włóknie laserowym wielorazowym | TAK |  |
| 19 | Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | TAK |  |
| 20 | Sterowanie laserem za pomocą pedała nożnego bezprzewodowego – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości | TAK |  |
| 21 | Kolorowy ekran dotykowy min 7” | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyświetlania parametrów pracy lasera na torze wizyjnym | TAK |  |
| 23 | Wiązka laserowa naprowadzająca, zielona o mocy do 400 µW | TAK |  |
|  | Wyposażenie |
| 1 | Wielorazowe włókno tego samego producenta, co laser - 400 µm o mocy min 30 W – 3 szt. | TAK |  |
| 2 | Okulary ochronne zgodne z promieniowaniem lasera – 3 szt. | TAK |  |
| 3 | Stripper światłowodów – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Cutter światłowodów - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Nitinolowa spirala zewnętrzna średnica 3 Fr i długość 115 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Nitinolowy koszyczek do ewakuacji kamieni o średnicy zewnętrznej płaszcz 1,3 Fr, średnicy koszyczka 11 mm i długości roboczej 120 cm. - 1 szt | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe |
| 1 | Dostępne w stałej ofercie co najmniej 4 różne grubości światłowodów tj.: - 270 µm - 400 µm - 600 µm - 1000 µm | TAK |  |
| 2 | Posiadanie w stałej ofercie włókien światłowodowych wielokrotnego użytku przez okres minimum 7 lat | TAK |  |
| 3 | Dostępne w stałej ofercie wszystkie włókna producenta lasera o mocy końcowej co najmniej 30 W (również dla najcieńszego włókna 272 µm), przez okres minimum 7 lat | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)