Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa stołu operacyjnego oraz kardiomonitorów

Nr sprawy Szp/FZ – 38/2018

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Stół operacyjny do zabiegów z użyciem robota da Vinci – 1 sztuka

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Stół do operacji bariatrycznych i ogólnochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu, model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany | TAK |  | x |
|  | Osłona podstawy stołu w kształcie prostokąta z wycięciami w dolnej części umożliwiającymi wsunięcie przez operatora stóp pod obrys podstawy. | TAK |  | x |
|  | Podstawa stołu wyposażona w 4 podwójne koła zapewniające stabilność podczas przemieszczania | TAK |  | x |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem i z możliwością doposażenia stołu o napęd własny jeżeli użytkownik uzna, iż taka funkcja jest mu niezbędna. | TAK |  | Możliwość doposażenia stołu o napęd własny – 5 pkt |
|  | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek dynamicznie korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji, | TAK |  | x |
|  | Blokada podstawy sterowana elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie. | TAK |  | Elektrohydraulicznie – 10 pkt. Elektromechanicznie – 0 pkt. |
|  | Blokada podstawy sterowana za pomocą pilota lub panelu awaryjnego. | TAK |  | x |
|  | Obudowa podstawy stołu wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej. | TAK |  | x |
|  | Osłona kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się dodatkowych osłon typu mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów, | TAK |  | x |
|  | Rama nośna blatu stołu bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp ramienia aparatu RTG | TAK |  | x |
|  | Szerokość „okna” dla promieniowania RTG, pomiędzy belkami wsporczymi ramy stołu w płaszczyźnie AP, min 320 mm | TAK |  | Wartość min. 0 pkt wartość max 10 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu min. 1250 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK |  | Wartość min. 0 pkt wartość max 5 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości min. 1200 mm | TAK |  | Wartość min. 0 pkt wartość max 5 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Blat stołu min. 4 – segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: - segment pod głowę, odłączany od segmentu pod plecy; segment pod plecy; segment siedziska; segment pod nogi, dzielony, odłączany od siedziska. | TAK |  | x |
|  | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min. 2100 x 500 mm. | TAK |  | x |
|  | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne układy sterowania i zasilania) | TAK |  | x |
|  | Akumulatory układów napędowych (dwa zestawy) wbudowane w podstawę stołu, Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK |  | x |
|  | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych lub elektromechanicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu | TAK |  | x |
|  | Możliwość uruchomienia funkcji trybu powolnego zapewniającej płynne i bezpieczne ruchy stołu, funkcja dostępna z poziomu pilota i panelu awaryjnego. | TAK |  | x |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu: blokada funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu b) konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji | TAK |  | x |
|  | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie min. 600 – 1200 mm; pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) min. +/- 25°; pochylenie poprzeczne (lewo-prawo) min. +/- 15°; regulacja segmentu siedziska / pod plecy w zakresie min. -40° / +60°; regulacja segmentu głowy min. -40° / +40°; regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” (wzajemnego kąta nachylenia segmentu pod plecy i siedziska) powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK Podać |  | x |
|  | Waga stołu min. 300 kg dla maksymalnej stabilności. | TAK |  | x |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota | TAK |  | x |
|  | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie | TAK |  | x |
|  | Pilot wyposażony we wskaźnik naładowania akumulatorów. | TAK |  | x |
|  | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. +/-30°. | TAK |  | x |
|  | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana dodatkowo, manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. - 90° ÷ +10° w płaszczyźnie pionowej oraz min. +85° w płaszczyźnie poziomej | TAK |  | x |
|  | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK |  | x |
|  | Dopuszczalne dynamiczne obciążenie stołu min. 350 kg (w każdej przewidzianej i dopuszczalnej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu) | TAK |  | Wartość min. 0 pkt wartość max 5 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Dopuszczalne statyczne obciążenie stołu min. 460 kg | TAK |  |  |
|  | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane o grubości min. 60 mm | TAK |  | x |
|  | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów) | TAK |  | x |
|  | Możliwość czyszczenie wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK |  | x |
|  | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  | x |
|  | Podstawa stołu musi umożliwiać swobodny najazd platformy robota da Vinci | TAK |  | x |
|  | WYPOSAŻENIE |
|  | Podpora pod rękę długość min. 570 mm, trzy przegubowa, regulowana jedną centralną dźwignią dająca możliwość płynnej regulacji w poziomie, pionie oraz na boki. | TAK 2 szt. |  | x |
|  | Pas do mocowania tułowia, zapinany na rzep z uchwytami mocującymi do szyn bocznych wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji | TAK 1 kpl. |  | x |
|  | Pasy Nissana o wadze pacjenta do 272 kg i klamrami mocującymi. | TAK 1 kpl. |  | x |
|  | Podpory kolan/podpory nóg z zaciskami | TAK 1 kpl. |  | x |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)