Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Nr sprawy Szp/FZ – 49/2018

Zadanie nr 1 - Pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy  wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów w tym niektórych pacjentów bariatrycznych – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. | TAK |  |  |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów w tym niektórych pacjentów bariatrycznych | TAK |  |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy (co druga komora), z możliwością przełączenia na tryb statyczny. | TAK |  |  |
|  | Komory rurowe, proste, umieszczone w rzędach napełniane powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie - 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | TAK |  | Cykl 10/15/20 – 10 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kąt przechyłu/rotacji regulowany w zakresie do 30 stopni. Czas przechyłu/rotacji regulowany, w zakresie co najmniej 10 do 80 min., moduł wzrostu czasu przechyłu/rotacji nie większy niż 5 minut. Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym. | TAK |  | Kąt przechyłu/rotacji do 30 ° – 10 pkt. > 30 ° – 0 pkt. Maksymalny czas przechyłu do 80 min włącznie - 0 pkt od 81 do 89 min – 5 pkt 90 min i powyżej –10 pkt Moduł wzrostu czasu przechyłu co 5 min. – 10 pkt powyżej 5 min. – 0 pkt. |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w komory boczne służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji. Komory boczne z możliwością niezależnego napełniania i opróżniania. | TAK |  | Max. wysokość napełnionych komór bocznych > 11 cm - 0 pkt. ≤ 5 cm - 5 pkt. > 5 cm do ≤ 11 cm - 10 pkt. |
|  | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta, dodatkowo możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | TAK |  |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z materiału rozciągliwego dwukierunkowo. Dodatkowy pokrowiec do każdego materaca | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | TAK |  |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | TAK |  |  |
|  | Limit wagi pacjenta do 250kg | TAK |  | ≥ 250 kg – 10 pkt < 250 kg – 0 pkt |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godz. | TAK |  | Do 12 godz. – 10 pkt Do 10 godz. 5 pkt Poniżej 10 godz. – 0 pkt |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | TAK |  | 20 min. – 10 pkt. 20 – 30 min. – 5 pkt. < 20 min i > 30 min. – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 - Pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów - 3 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. | TAK |  |  |
|  | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów | TAK |  |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy (co druga komora), z możliwością przełączenia na tryb statyczny. | TAK |  | 1 tryb statyczny - 0 pkt > 1 tryb statyczny - 10 pkt |
|  | Komory umieszczone w rzędach napełniane powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie – 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | TAK |  | Cykl 10/15/20/25/30 – 10 pkt. Inny – 0 pkt. |
|  | Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10 – 30 minut modułem nie większym niż 5 minut Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym. | TAK |  | Moduł wzrostu czasu przechyłu co 5 min. – 10 pkt powyżej 5 min. – 0 pkt. |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 90cm x 21cm± 1cm. | TAK |  |  |
|  | Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta, dodatkowo możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | TAK |  |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z materiału rozciągliwego dwukierunkowo. Dodatkowo po 1 szt pokrowca do każdego materaca | TAK |  |  |
|  | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych | TAK |  |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. | TAK |  |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 255 kg | TAK |  | ≥ 255 kg – 10 pkt < 255 kg – 0 pkt |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godz. | TAK |  | Do 12 godz. – 10 pkt Do 10 godz. - 5 pkt Poniżej 10 godz. – 0 pkt |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | TAK |  | 20 min. – 10 pkt. 20 – 30 min. – 5 pkt. < 20 min i > 30 min. – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)