Załącznik nr 1.2 do SIWZ

dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Nr sprawy Szp/FZ –49/2018

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Respirator transportowy –  3 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Parametry ogólne | - |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 6 kg | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora do 4 kg | TAK |  |  |
|  | Respirator odporny na wstrząsy | TAK |  |  |
|  | Respirator o stopniu ochrony min IP34 | TAK |  |  |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK |  |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK |  |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK |  |  |
|  | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Zasilanie Pneumatyczne |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Zasilanie Elektryczne |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK |  |  |
|  | SIMV z PS | TAK |  |  |
|  | Wentylacja PSV | TAK |  |  |
|  | CPAP | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć | TAK |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |  |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAK |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK |  | Regulacja przepływu powyżej 60 l/min – 5pkt. poniżej 60 l/min – 0 pkt |
|  | Tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt Nie – 0 pkt |
|  | Tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. - do 1 szt., Pomiar min. - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O) W pozostałych możliwość rozbudowy o ten tryb | TAK/NIE |  | TAK – 20pkt Nie – 0 pkt |
|  | Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | TAK |  |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 0,5-10 l/min | TAK |  |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK |  |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie Plateau | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
|  | % Przeciek | TAK |  |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK |  |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂ | TAK |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | TAK |  |  |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | TAK |  |  |
|  | Alarmy |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK |  |  |
|  | Stężenia tlenu min/max | TAK |  |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |  |
|  | Awaria zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej | TAK |  |  |
|  | Rozładowanie akumulatora | TAK |  |  |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |
|  | Dedykowana podstawa jezdna – do 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Dedykowany uchwyt do powieszenia respiratora na ramie łóżka – do 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do systemów HIS po integracji. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK |  |  |
|  | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego – 1 sztuka do każdego respiratora | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)