Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr 1 – pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardioangiograf dwupłaszczyznowy

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) | Warunki dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Cyfrowy system do badań angiograficznych |
|  | System fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
|  | Aparat dwupłaszczyznowy z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn | TAK |  |  |
|  | System składający się z: - 2 pozycjonerów: - pozycjonera na statywie podłogowym – płaszczyźnie A, - pozycjonera na statywie sufitowym – płaszczyźnie B, - 2 generatorów RTG, - 2 lamp RTG, - stołu, - rentgenowskiego toru obrazowania, - cyfrowego systemu rejestracji obrazów. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| B. | Pozycjoner podstawowy (płaszczyzna A) |
|  | Podłogowe mocowania pozycjonera | TAK |  |  |
|  | Położenia pozycjonera umożliwiające wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 20°/s | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 20 °/s | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Możliwość zaprogramowania powyżej 50 pozycji | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera (angulacje) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK |  |  |
|  | Systemy antykolizyjne | TAK, wymienić i opisać |  | 5 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego: elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny, pojemnościowy |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zabezpieczenie pacjenta przed kolizją detektora z ramieniem pacjenta w odwiedzeniu właściwym dla dostępu promieniowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian projekcji realizowanych ruchem statywu i stołu. | TAK/NIE, podać nazwę opcji |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) | TAK |  |  |
| C. | Pozycjoner dodatkowy (płaszczyzna B) |
|  | Sufitowe mocowania pozycjonera | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO nie mniejszy niż 90° | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO nie mniejsza niż 10°/s | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL nie mniejszy niż 90° | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL nie mniejsza niż 10°/s | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na jednoczesne obrazowanie każdą z płaszczyzn odmiennych struktur anatomicznych. Funkcjonalność pozwalająca na jednoczesne obrazowanie przy przesuniętych względem siebie płaszczyznach podłogowej i sufitowej. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) | TAK |  |  |
| D. | Stół |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | TAK |  |  |
|  | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 46 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Długość blatu nie mniejsza niż 280 cm. | TAK, podać |  | Długość = 280 cm - 0 pkt, Długość max - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta nie mniejsza niż 120 cm. | TAK, podać |  | Zakres = 120 cm - 0 pkt, Zakres max - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej nie mniejsza niż 180° | TAK, podać |  | Obrót ≤ 240° - 0 pkt, obrót max - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole nie mniejsza niż 140 cm. | TAK, podać |  | Zakres = 140 cm - 0 pkt, Zakres max - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Radiologiczny stół pacjenta, wykonany z włókna węglowego, przezierny dla promieniowania rentgenowskiego na całej długości blatu o regulowanej wysokości, mocowany na podłodze. Pochłanialność płyty pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż 1,0 mm Al. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania. | TAK, TAK, TAK, TAK, TAK. |  |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Mocowanie przy stole badań paneli sterowania z trzech stron: strona prawa, strona lewa oraz od strony nóg pacjenta | TAK |  |  |
| E. | Generator wysokiej częstotliwości – 2 sztuki (dla płaszczyzny A i B) |
|  | Moc wyjściowa generatora | TAK, ≥ 100 kW, podać |  |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w czasie prześwietlania [W] | TAK, ≥ 2000 W, podać |  |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii - 50 - 125 kV | TAK |  |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii - 60 - 120 kV | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne | TAK |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | TAK |  |  |
| F. | Lampa RTG – 2 sztuki (dla płaszczyzny A i B) |
|  | Lampa rentgenowska dla płaszczyzny A minimum 2 ogniskowa | TAK, podać |  | Lampa 3-ogniskowa – 5pkt Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt |
|  | Lampa sterowana siatką dla płaszczyzny A | TAK |  |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy rtg dla płaszczyzny A nie większe niż 0,5 | TAK, podać |  | Ognisko = 0,5 - 0 pkt, Ognisko najmniejsze - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy rtg dla płaszczyzny A nie większe niż 0,8 | TAK, podać |  | Ognisko = 0,8 - 0 pkt, Ognisko min - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna moc największego ogniska lampy dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 65 kW | TAK, podać |  | Moc = 65 kW - 0 pkt, Moc max - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 3,0 MHU | TAK, podać |  | Pojemność = 3,0 – 0 pkt, Pojemność największa – 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 5,0 MHU | TAK, podać |  | Pojemność = 5,0 – 0 pkt Pojemność największa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Obroty anody [obr/min] dla płaszczyzny A nie mniejsze niż 7000 obr/min | TAK, podać |  |  |
|  | Lampa rentgenowska dla płaszczyzny B minimum 2 ogniskowa | TAK, podać |  | Lampa 3 -ogniskowa – 5 pkt Lampa 2 -ogniskowa – 0 pkt |
|  | Lampa sterowana siatką dla płaszczyzny B | TAK |  |  |
|  | Najmniejsze ognisko lampy rtg dla płaszczyzny B nie większe niż 0,5 | TAK, podać |  | Ognisko = 0,5 - 0 pkt, Ognisko najmniejsze - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy rtg dla płaszczyzny B nie większe niż 0,8 | TAK, podać |  | Ognisko = 0,8 - 0 pkt, Ognisko min - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Moc największego ogniska lampy dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 65 kW | TAK, podać |  | Moc = 65 kW - 0 pkt, moc max – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna anody dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 2,0 MHU | TAK, podać |  | Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, Pojemność największa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 5,0 MHU | TAK, podać |  | Pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, Pojemność największa - 5 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Obroty anody [obr/min] dla płaszczyzny B nie mniejsze niż 7000 obr/min | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |  |
|  | Przesłony prostokątne | TAK |  |  |
|  | Przesłony półprzepuszczalne klinowe | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) | TAK |  |  |
|  | Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3. | TAK |  |  |
| 17. | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 18. | Funkcja przełączania ogniska w przypadku awarii lampy RTG | TAK |  |  |
| G. | Rentgenowski tor obrazowania |
|  | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy | TAK, podać producenta i model |  |  |
|  | Wielkość przekątnej efektywnego pola obrazowania detektora, nie mniejsza niż 39 cm dla płaszczyzny A | TAK, podać |  |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego dla płaszczyzny A | TAK, podać |  |  |
|  | Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny A (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k | TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) dla płaszczyzny A nie mniejsza niż 3. | TAK, podać |  |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] dla płaszczyzny A nie mniejsze niż 73%. | TAK, podać |  | DQE < 80% - 0 pkt, DQE ≥ 80% - 5 pkt |
|  | Wielkość przekątnej efektywnego pola obrazowania detektora, nie mniejsza niż 39 cm dla płaszczyzny B | TAK, podać |  |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego dla płaszczyzny B | TAK, podać |  |  |
|  | Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny B (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k | TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) dla płaszczyzny B nie mniejsza niż 3. | TAK, podać |  |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm [%] dla płaszczyzny B nie mniejsze niż 73%. | TAK, podać |  | DQE < 80% - 0 pkt, DQE ≥ 80% - 5 pkt |
| H. | Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |
|  | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie fluoroskopii w trybie dwupłaszczyznowym z natężeniem dawki nie większym niż 0,1 mGy/s. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji. | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie akwizycji kardiologicznych w trybie dwupłaszczyznowym z częstotliwością 15 klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,025 mGy/klatkę. Wartość potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne z częstotliwością między 20-30 oraz 10-15 obrazów/s oraz jedna wartość poniżej 10 obrazów/s. | TAK, podać |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s. | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, dla 12 bitów nie mniejsza niż 50 000 obrazów | TAK, podać |  |  |
|  | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | TAK, podać nazwę oferowanej funkcjonalności |  |  |
|  | Pętla fluoroskopowa– podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze | TAK, >= 400; podać |  |  |
|  | Możliwość zapamiętywania obrazów prześwietleń z obu płaszczyzn | TAK |  |  |
|  | LIH (last image hold) | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów w naczyniach wieńcowych | TAK, podać nazwę |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów pozwalające na jednoczesną prezentację stentu, prowadnika i znaczników wraz z opcją wizualizacji na obrazie prowadnika w obszarze poza stentem z jednoczesnym usunięciem wizualizacji prowadnika na obrazie w obrębie stentu. | TAK/NIE, podać nazwę |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów dostępna z poziomu panelu dotykowego przy stole zabiegowym | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | TAK |  |  |
|  | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu radiograficznego bezpośrednio na panelu dotykowym przy stole badań | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Angiografia rotacyjna | TAK |  |  |
| I. | Monitory obrazowe |
|  | Wielkoformatowy diagnostyczny monitor (TFT/LCD) o przekątnej min 56” w sali zabiegowej – 1 szt. monitor musi posiadać wyjście sygnału wideo do przesłania sygnału i podłączenia kolejnego monitora. | TAK, podać |  |  |
|  | Ruchome zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora wielkoformatowego TFT/LCD o przekątnej nie mniejszej niż 56” | TAK |  |  |
|  | Liczba pól roboczych nie mniej niż 6 | TAK, podać |  |  |
|  | Okablowanie do podłączenia sygnałów obrazowych: - obraz live i obraz referencyjny z angiografu, - stacji rekonstrukcji 3D, - systemu hemodynamicznego, - obrazy z dwóch (2) urządzeń zewnętrznych generujących sygnały cyfrowe (DVI-D lub VGA) | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy monitor powielający obraz z monitora podstawowego o przekątnej 56” zawieszony po przeciwległej stronie stołu zabiegowego na ramieniu ruchomym zamontowanym do sufitu. | TAK |  |  |
| J. | Niezależna angiograficzna stacja robocza do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów |
|  | Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK |  |  |
|  | RAM | TAK, ≥ 16GB, podać |  |  |
|  | HD | TAK, ≥ 600 GB, podać |  |  |
|  | Rzeczywista ilość obrazów w rozdzielczości 1024x1024, 12 bit, którą system pozwala zapamiętać na HD stacji roboczej | TAK, ≥ 140 000, podać |  |  |
|  | Prezentacja obrazu z dodatkowej, niezależnej konsoli angiograficznej w sali badań na ekranie monitora wielkoformatowego min. 56’’ | TAK, podać |  |  |
|  | 1 monitor obrazowy stacji roboczej sterowni: LCD o przekątnej min. 18’’ | TAK, podać |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do rekonstrukcji 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. | TAK, podać nazwę |  |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji 3D w matrycy 512x512x512 oraz w matrycy 256x256x256 | TAK |  |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | TAK |  |  |
|  | Wykonanie rekonstrukcji obrazu całego przedsionka serca z pojedynczego skanu rotacyjnego | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na prezentacje modeli trójwymiarowych z przełączanie obrazowania typu „obraz od przodu/obraz od tyłu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | VR | TAK |  |  |
|  | MIP | TAK |  |  |
|  | MPVR lub MPR | TAK |  |  |
|  | Transparency view | TAK |  |  |
|  | Opcja wykonywania rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje warstwowe wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej. | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych w tym naczyń, kości z danych uzyskiwanych z tomografii komputerowej | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Roadmapping 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja rekonstrukcji 3D (CBCT) uzyskanych z danych z angiografii rotacyjnej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D, bez konieczności wykonywania dodatkowych projekcji. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ponowna rejestracja rekonstrukcji 3D (CBCT) uzyskanych z danych z angiografii rotacyjnej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu ponownej rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych wykorzystujące akwizycję z prędkością 50 klatek/s. Oprogramowanie pozwala na automatyczną techniki selekcji, korekcję zaszumienia podczas rekonstrukcji w celu redukcji artefaktów. | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję 3D struktur wewnętrznych wykorzystujące akwizycję z prędkością 50 klatek/s. Oprogramowanie pozwala na wyświetlanie obrazów bardzo małych struktur w bardzo wysokiej rozdzielczości poprzez zmniejszenie pola widzenia oraz specjalizowane algorytmy post-processingu | TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rozbudowany pakiet nawigacji trójwymiarowej oparty na technologii Roadmappingu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia. Wykorzystanie do Roadmapping 3D modelu 3D uzyskanego z tomografii komputerowej | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Rejestracja zrekonstruowanego modelu 3D uzyskanego z danych z tomografii komputerowej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ponowna rejestracja zrekonstruowanego modelu 3D uzyskanego z danych z tomografii komputerowej z bieżącym obrazem rentgenowskim – praca w trybie Roadmapu 3D. Do procesu ponownej rejestracji obrazów niezbędne wyłącznie 2 pojedyncze projekcje fluoroskopowe na angiografie. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Specjalizowane pakiet oprogramowania dedykowany do zabiegów kardiologicznych, pracujący w trybie roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu zrekonstruowanego obiektu 3D wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Prezentacja zwapnień 3D w zrekonstruowanym obrazie obiektu 3D wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako składowej maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania |  |  |
|  | Roadmap 3D dostępny dla obrazowania z wykorzystaniem każdej z płaszczyzn angiografu. | TAK |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników pracy specjalizowanego oprogramowania do analizy klinicznej stenoz naczyń na monitorze stacji roboczej (dodatkowy monitor inny niż live i referencyjny angiografu) | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD lub DVD | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | TAK |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wcześniej lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub dodatkową, osobną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji umożliwiające projektowanie modeli struktur anatomicznych wraz z generowaniem pliku końcowego w formacie .STL do wydruków modeli na drukarki 3D lub dodatkowe niezależne oprogramowanie dedykowane do zastosowań medycznych wraz ze stacja roboczą umożliwiające tworzenie modeli 3D z plików DICOM pozyskanych na angiografie, TK, MRI itp. Tworzące pliki .STL do wydruków na drukarkach 3D | TAK |  | Oprogramowanie stacji roboczej kardioangiografu spełniające wymóg – 5 pkt. Dodatkowe oprogramowanie niezależne spełniające wymóg – 0 pkt |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print, Dicom Worklist, Dicom MPPS. | TAK |  |  |
| K. | Akcesoria, wyposażenie dodatkowe |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy rtg wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/ wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie. | TAK |  |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS dla kardioangiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie mniejszym niż 5 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK |  |  |
|  | Elastyczny fartuch ochronny, dwuczęściowy ( kamizelka + spódnica) o konstrukcji odciążającej kręgosłup. Kamizelka z pasami na rzepy krzyżującymi się na plecach. Wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb dla części przedniej. Rozmiary zostaną doprecyzowane na etapie podpisania umowy – 8 sztuk. Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości fartucha – 8 sztuk. Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołową o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku – 3 sztuki. Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołową o równoważniku minimum 0,75mm Pb – 3 sztuki. Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołową o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością z zakładania na okulary korekcyjne – 2 sztuki. Parawany ochronne min. 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Zestaw fantomów służących do przeprowadzania podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK |  |  |
| L. | Wymagania dodatkowe |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym w Polsce prawem | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki angiografu, z możliwością wykonywania zdalnych napraw przy wykorzystaniu połączeń internetowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli aparatu | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych rtg min. 1 raz w roku przez cały okres trwania gwarancji | TAK |  |  |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z kardioangiografem wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi umożliwiającymi wykonanie 50 badań. | TAK |  |  |
| P. | System monitorowania hemodynamicznego |
|  | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | TAK |  |  |
|  | Pakiet startowy, min. 50 przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodilucji | TAK |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja Sp02 | TAK |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 ciśnień inwazyjnych | TAK |  |  |
|  | Pomiar FFR | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, obliczanie przecieków wewnątrz- i zewnątrz- sercowych (Qp:Qs) | TAK |  |  |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań | TAK |  |  |
|  | Kolorowy monitor kontrolny/ monitory kontrolne w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 19” | TAK |  |  |
|  | Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego wraz z monitorami obrazowymi angiografu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD | TAK |  |  |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | TAK |  |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta | TAK, podać producenta |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) | Warunki dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa w konfiguracji: czasza wraz z wysięgnikiem dwuramiennym Zasięg ramiona lampy dostosowany do współpracy z zawiesiem sufitowym angiografu poruszającym się na szynach. Zasięg ramiona min. 1500mm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Średnica czaszy lampy nie mniejsza niż 57 cm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zawieszenie stropowe gdzie ramiona lampy i dodatkowego wyposażenia (ramion monitorów/ osłony radiologicznej) instalowane są współosiowo. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wsięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych (niezabudowanych) śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja czaszy wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię diod świecących LED. Matryca diodowa złożona z co najmniej z 28 punktów LED. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej lub Wszystkie diody białe o tonach zimnych i ciepłych emitujące światło białe Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: 130000 lux | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czasza z wbudowanym mikroprocesorowym systemem monitorującym sprawność diod LED oraz gwarantującym stałą wartość świecenia diod podczas długotrwałej pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcją światła endoskopowego gdzie w trybie endoskopowym natężenie światła stanowi 5% wartości maksymalnej. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja natężenia światła głównego w zakresie: min. 50 -100% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Stała temperatura barwowa : 4500 K (+/- 100 K) lub temperatura regulowana w min. 3 krokach zakres regulacji od min. 4000K – 5000K lub szerszy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 95% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Średnica pola operacyjnego w zakresie nie mniejszym niż 170 mm do 280mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania w zakresie co najmniej: włączenie i wyłączanie lampy, elektroniczną regulację natężenia światła. Panel umiejscowiony przy przegubie kopuły lub na czaszy lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na boku czaszy głównej i satelitarnej uchwyt tzw. brudny – w postaci relingu przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa bezobsługowa z uchwytami centralnymi w osi geometrycznej czaszy, służącymi tylko do pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 4 rękojeści sterylne w komplecie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Żywotność źródła światła: min 40 000 h | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany pojedynczych diod LED lub zespołów max. 3 diody. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kamera przystosowana do instalacji w lampie głównej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik obrazu w kamerze o czułości minimum 12 lux. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość minimalna HDTV min 1080i. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość efektywnych pikseli w rozdzielczości HD min 2 Mpx. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zoom optyczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stop klatka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrót kamery minimum 360°. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja ostrości ręczna i automatyczna. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wzmocnienia ręczna i automatyczna. | TAK |  | Bez punktacji |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – pozycja nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kolumna anestezjologiczna

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) | Warunki dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Medyczna jednostka zasilająca wyprodukowana nie później jak 2018r. | TAK |  |  |
| 2 | Medyczna jednostka zasilająca nowa, nie dopuszcza się urządzeń używanych i poprezentacyjnych. | TAK |  |  |
|  | Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; ISO 14001:2015; EN ISO 7396-1, 2 ; EN 5359; EN ISO 11197; EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE z notyfikacją (załączyć certyfikat CE potwierdzający EN ISO 11197, deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC z późniejszymi zmianami). | TAK |  |  |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych - Kopia Certyfikatu CE, Deklaracja Zgodności CE wydana przez Producenta. Zgłoszenie / Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. | TAK |  |  |
|  | Rury miedziane spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie: miedź i stopy miedzi – rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni. | TAK |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyty przyłączeniowe, zawory serwisowe gazów medycznych, osłona sufitowa, pozioma konsola i inne wyposażenie. | TAK |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestawy przyłączy elektryczno-gazowych w formie płyt interfejsowych. Przyłącza gazów medycznych na płytach podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej elastycznymi przewodami . | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamknięcia dopływu każdego gazu do kolumny oddzielnie w łatwo dostępnym miejscu - zawory serwisowe pod osłoną sufitową przy płycie interfejsowej. | TAK |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę stropową | TAK |  |  |
|  | Pozioma konsola zawieszona do tubusu wykonanego ze stali nierdzewnej pomalowanego farbą proszkową. Średnica wewnętrzna tubusu nad głowicą zasilającą nie mniejsza niż 120mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. | TAK |  |  |
|  | Kolumna jednoramienna łamana z ramionami o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk maksymalnie 1800 mm ±5%. Pierwsze ramię o długości od osi głównej do pierwszego przegubu 1000mm ±5%, drugie ramię realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej o długości w osiach przegubów 800mm ±5% | TAK |  |  |
|  | Ramię kolumny nie realizujące ruch w płaszczyźnie pionowej wykonane z wysokiej jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm ±5% , szerokość zewnętrzna każdego ramienia 150 mm ±5%. Grubość ścianek ramienia minimum 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny. Mając na uwadze parametry plastyczne nie dopuszcza się ramion wykonanych z metali lekkich np. aluminium. | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu Producenta, na który wystawiono znak CE. Nie dopuszcza się rozwiązań autorskich, ramion produkowanych na tzw. „zamówienie” pod projekt. | TAK |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w mechanizm napędzający ruch ramienia tj. silnik elektryczny. | TAK |  |  |
|  | Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz ramienia. Nie dopuszcza się ze względu na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących zabudowanych na przegubie. Zakres regulacji pochylenia ramienia ( zakres opuszczania i unoszenia głowicy) maksimum 500 ±5%. | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia i zakres obrotu konsoli minimum 330 stopni ±3%. | TAK |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne 2 przegubów. | TAK |  |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na samej głowicy) minimum 150kg. | TAK |  | ≥ 150 kg –5 pkt > 150 kg – 0 pkt |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | TAK |  |  |
|  | Kolumna nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2. | TAK |  |  |
|  | Konsola kolumny w układzie poziomym o wysokości: 250 mm ±25%, szerokości: 700 mm ±20%, głębokości: 400 mm ±20%, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. | TAK |  |  |
|  | Pozioma konsola wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 długości 300mm ±3% do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na jej bocznych ścianach. Szyny medyczne umieszczone jedna na lewej a druga na prawej ścianie. Nośność każdej z szyn min 20 kg. | TAK |  | ≥ 20 kg – 5 pkt < 20 kg – 0 pkt |
|  | Szyny medyczne ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd. | TAK |  |  |
| !!!! | Konsola kolumny wyposażona w gniazda elektryczne mocowane w jednej poziomej linii w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy). Ilość gniazd: - 12 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz + PE - 12 x gniazdo, bolec ekwipotencjalny - 2 x gniazdo teleinformatyczne RJ 45 cat. 6 | TAK |  |  |
| !!!! | Gniazda elektryczne, gniazda ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych tj. śrub, nakrętek itp. | TAK |  |  |
|  | Konsola kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w jednej poziomej linii w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy). Ilość i rodzaj punktów poboru: - 2 x tlen, O2 - 2 x sprężone powietrze, AIR - 2 x próżnia, VAC - 1 x podtlenek azotu, N2O - 1 x odciąg gazów anestetycznych z aktywnym inżektorem, AGSS | TAK |  |  |
|  | Punkt poboru odciągu gazów poanestetycznych AGSS zainstalowany na dolnej ścianie konsoli. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem | TAK |  |  |
|  | Konsola kolumny wyposażona w 4 manometry: po 1 sztuce dla każdego gazu medycznego. | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna instalacja gazów medycznych w głowicy wykonana z rur miedzianych przeznaczonych do gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Nad konsolą kolumny zainstalowane dwa obrotowe ramiona infuzyjne o zakresie obrotu min. 180 stopni każde. Pierwsze o długości 500mm +/-10% z uchwytem na drążek ze stali nierdzewnej o długości 500mm. Drugie przegubowe ramię o całkowitej długości 1300mm +/- 5% z uchwytem na drążek który poprzez swoją konstrukcję umożliwia natychmiastową, płynną regulację położenia w pionie w zakresie . 500mm ±5%. Na drążku zamocowany kosz obrotowy na min. 4 butle oraz min. 4 obrotowe haczyki na worki infuzyjne. Wytrzymałość tj. obciążenie 1 - ramienia 30kg. ±3%, wytrzymałość 2 przegubowego ramienia 20kg. | TAK |  |  |
|  | Wytrzymałość i nośność ramion infuzyjnych testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4. | TAK |  |  |
|  | Konsola kolumny umożliwająca w każej chwili użytkownikowi montaż do dolnej ściany konsoli drążków i półek. | TAK |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – pozycja nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Negatoskop

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| L.p. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane | Warunki dokonywania oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEDYCZNA STACJA NEGATOSKOPU CYFROWEGO - |
|  | System operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny umożliwiający wpięcie do domeny Active Directory. Procesor osiągający minimum 6100 punktów w niezależnych testach PassMark CPU. Pamięć operacyjna minimum 16 GB. Karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu. Dysk twardy minimum 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni. | TAK, opisać |  |  |
|  | Kolorowy ekran referencyjny o przekątnej minimum 40” w standardzie FullHD. Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix, kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178 º, jasność minimum 500 cd / m² max 700 cd / m², kontrast monitora 4000:1. Funkcja kalibracji zgodna z DICOM Part 14, oparta o sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT. Matryca SPV-A podświetlanie W-LED zamontowany w ścianie w sposób hermetyczny z panelami zabudowy ściennej gwarantujący łatwość dezynfekcji. | TAK, opisać |  |  |
|  | Klawiatura składana z touch padem i czytnikiem płyt CD / DVD zamontowana do obudowy hermetycznej pod monitorem. | TAK |  |  |
|  | Stacja wyposażona w zintegrowane oprogramowanie systemowe, które umożliwia instalowanie i dostęp do systemów PACS i/ lub HIS. | TAK |  |  |
|  | Stacja dostarczana bez aplikacji klienckiej PACS oraz HIS, aplikacja i licencja po stronie Inwestora. | TAK |  |  |
|  | Stacja posiadająca dwufunkcyjność systemową, wyświetlania dowolnego obrazu ze źródeł wideo oraz dostępu do systemów PACS i/ lub HIS. | TAK |  |  |
|  | SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI ANGIOGRAFII |
|  | System nagłośnienia składający się z głośnika o mocy15 W, wodoodpornego do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej, aktywnego wzmacniacza z pasmem przenoszenia 60 ÷ 15,000Hz i minimum 2 wejściami sygnału liniowego RCA. | TAK, opisać |  |  |
|  | Funkcja odtwarzania muzyki w formacie MP3 zapisanej na jednostce centralnej lub z nośników zewnętrznych. Możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie utworami bezpośrednio z panelu dotykowego. | TAK |  |  |
|  | Funkcja odtwarzania listy utworów muzycznych z urządzeń przenośnych typu smartphone lub iPod. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy systemem a urządzeniami. Funkcja wspierająca urządzenia oparte na systemie firm Apple, Microsoft i Google. | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyciszenia wszystkich odtwarzanych kanałów audio realizowana jednym przyciskiem. | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | System gotowy (kompatybilny) do współpracy z lampami operacyjnymi. | TAK |  |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK, załączyć |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z systemem. | TAK, załączyć |  |  |
|  | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, załączyć certyfikaty |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK |  |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | TAK, załączyć certyfikaty |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)