Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr  2 -

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat echokardiograficzny z wyposażeniem

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
| 1. | Aparat echokardiograficzny mający służyć do diagnostyki dzieci i dorosłych. | TAK |  |
| 2. | Aparat przewoźny o stabilnej konstrukcji, umieszczony na ruchomym wózku, koła jezdne aparatu wyposażone w hamulce. Masa .aparatu max. 110 kg Zasilanie 230V+/-10% | TAK |  |
| 3. | Zainstalowane fabrycznie zasilanie bateryjne (nie UPS) pozwalające na wprowadzanie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 30 sek. A także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  |
| 4. | Aparat wyposażony w monitor LCD min. 21 cali, rozdzielczość min. 1920x1080 px, monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku z możliwością regulacj góra- dół, prawo- lewo, pochył przód- tył, możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsol aparatu. Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 60 % wielkości ekranu | TAK |  |
| 5. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu, pozwalający na zmianę parametrów przy pomocy dotyku (jak w tablecie) min. 12" | TAK |  |
| 6. | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót min. +/-180° | TAK |  |
| 7. | Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki, na konsoli aparatu ograniczona do maksymalne 35 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk) | TAK |  |
| 8. | Min. 4 indywidualnie podświetlane aktywne równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 9. | Podświetlana kieszeń videoprintera | TAK |  |
| 10. | Głowica sektorowa do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych: Zakres częstotliwości pracy od 1 do 5 MHz lub większy ; Ilość elementów akustycznych min. 3000 Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler Jednoczasowe obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn (obu w czasie rzeczywistym) w trybie B-mode i CD | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE - OGÓLNE |  |  |
| 1. | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat | TAK |  |
| 2. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM,AVI,JPG | TAK |  |
| 3. | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 4. | Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
| 7. | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4500 000 Dynamika aparatu min. 310 dB Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2500 Hz | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
| 9. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,5m/s do 0 oraz od 0 do +9,5 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | TAK |  |
| 10. | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 11. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm | TAK |  |
| 12. | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach min. 25 m/s. (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 13. | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | TAK |  |
| 14. | Doppler Tkankowy Kolorowy Spektralny oraz kolorowy | TAK |  |
| 15. | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
| 16. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  |
| 17. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: kardiologicznych pediatrycznych, kardiologicznych osób dorosłych, naczyniowych (w tym TCD), ginekologiczno- położniczych, echokardiograficznych płodu, radiologicznych (m.in. jama brzuszna, narządy powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowe, radiologiczne pediatryczne, urologiczne, stawy biodrowe | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking) | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie | TAK |  |
| 18. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK |  |
| 19. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 20. | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 21. | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK |  |
| 22. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 23. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu mikroconvex oraz liniowych. | TAK |  |
| 24. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK |  |
| 25. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, Rl, HR) | TAK |  |
| 26. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
| 27. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
| 28. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 29. | Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | TAK |  |
| 30. | Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie | TAK |  |
| 31. | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORĘ, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne oraz osób dorosłych, naczyniowe | TAK |  |
| 32. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 33. | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego głowicą przezprzełykową X7-2t | TAK |  |
| 34. | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego głowicą sektorową S8-3 | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1. | Możliwość rozszerzenia zakresu obrazowania o elastografię z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na głowicy liniowej oraz elastografię typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej | TAK |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET/CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu b) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Ratę z badań wykonanych w trybie kolorowegoDopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonaną w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmową o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0-10.0 MHz (+/-1 MHz), Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | TAK |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową neonatologiczną szerokopasmowa(typu Phased Array), o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz-12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy. Efektywna płaszczyzna skanu max. 10x 15mm | TAK |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną szerokopasmową, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 -11.0 MHz (+/-1 MHz); obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145°, ilość elementów akustycznych min. 250 | TAK |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0-18.0 MHz (+/-1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 512; długość głowicy (FOV) max. 39 mm (+/-1 mm )° | TAK |  |
| 13. | Możliwość integracji z systemem PACS firmy Agfa – po stronie Zamawiającego. | TAK |  |
| IV. | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat potwierdzone przez producenta | TAK |  |
| 3. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)