Załącznik nr 6.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr 5 -

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zewnętrzny Stymulator

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zestaw zawiera: - stymulator dwujamowy, - baterię, - osłonę anty-kontaminacyjna, uniwersalną, kompatybilną ze wszystkimi dostępnymi stymulatorami zewnętrznymi, chroniącą przed przypadkową ingerencją pacjenta, - Złącze stymulatora w osłonie o średnicy od 0,9 mm do maks. 2,0 mm, kompatybilne z systemem CONIFIX, fiksacja elektrod nasierdziowych - walizka transportowa | TAK |  |
|  | Funkcje automatyczne w zakresie opóźnienia A-V, PVARP, MTR i czułości. Czynnik wyzwalający pobudzenie przedsionkowe również w trybie DDD. Kontrola elektrody w przypadku zwarcia i przerwania pracy. Podświetlenie wyświetlacza (opcjonalnie można wyłączyć). Zabezpieczenie przed przesłuchem i wyładowaniem defibrylatora. Możliwość zapamiętania ustawień. Wyświetlanie zmierzonego opóźnienia A-V. Wyświetlanie statystyk zdarzeń w zakresie rejestracji i stymulacji. | TAK |  |
|  | Tryby: DDD, VDD, D00, VVI, V00, AAI, AAT, A00, DVI, DAI, VAT, DDD+AT, DAT | TAK |  |
|  | Częstość podstawowa 30 - 220 ppm | TAK |  |
|  | Maksymalna częstość synchronizacji przedsionkowo - komorowej (ang. Maximum Tracking Rate - MTR) 80- 230 ppm | TAK |  |
|  | Stymulacja typu overdrive (przedsionkowa) 70 - 1000 ppm | TAK |  |
|  | Szybka stymulacja komór 180 - 220 ppm | TAK |  |
|  | Amplituda stymulacji 0,1 - 18 V | TAK |  |
|  | Czas trwania impulsu 0,05 - 1,5 ms | TAK |  |
|  | Czułość: - przedsionkowa 0,2 - 20 mV, - komorowa 1,0 - 20 mV, | TAK |  |
|  | Okres refrakcji: - przedsionkowej 250 - 400 ms - PVARP 100 - 500 ms - komorowej 250 - 500 ms - opóźnienie A-V 5 - 400 ms | TAK |  |
|  | Złącza stymulatora: w osłonach o średnicy od 0,9 mm do maksymalnie 2,0 mm kompatybilne z systemem Confix - fiksacja elektrod nasierdziowych. | TAK |  |
|  | Zestaw zawiera: stymulator dwujamowy, baterię, osłonę anty-kontaminacyjna – uniwersalną, kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi stymulatorami zewnętrznymi – chroniącą przed przypadkową ingerencją pacjenta, uniwersalny kabel dla wszystkich typów elektrod z złączem typu: w osłonach o średnicy od 0,9 mm do maksymalnie 2,0 mm walizka transportowa | TAK |  |
|  | Waga z baterią 490 gr. | TAK |  |
|  | Zasilacz wewnętrzny zgodny z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Klasa IP minimum 41. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)