Załącznik nr 6.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr 6 -

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Defibrylator

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | Parametry i warunki | Wartość oferowana | Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru | Parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Parametry ogólne |
|  | Defibrylator przenośny-transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dzieci i dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylator spełnia normę odporności na wibracje w transporcie helikopterem MIL-STD-810F 514.5 Kategoria 9 lub równoważną | TAK |  |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK |  |  |
| III. | Wymiary i waga |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | TAK |  |  |
| III. | Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 5 ". | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min: 640 x 480 pikseli | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo 4 lub więcej krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK |  |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu przy dużym nasłonecznieniu : min 900 cd/m2 | TAK |  | ≥ 900 cd/m2 - 10pkt. < 900 cd/m2 – 0 pkt |
|  | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG | TAK |  |  |
| IV. | Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | TAK |  |  |
|  | Akumulator zapewniający min 100 wyładowań z energią maksymalną | TAK |  |  |
|  | Akumulator zapewniający min 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |  |
| V. | Defibrylacja |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED | TAK |  |  |
|  | Funkcja wspomagania wykonywania CPR. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora graficznych wskazówek wykonania procedury CPR. Funkcja akustycznego narzucania tempa uciśnięć (ud/min) | TAK |  |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 260 J | TAK |  |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | TAK |  |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych i z panelu czołowego | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [J] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym) | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund | TAK |  |  |
|  | Metronom z możliwością ustawienia rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | TAK |  |  |
| VI. | Monitorowanie parametrów życiowych |
|  | EKG Monitorowanie EKG w każdym zaoferowanym defibrylatorze Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x0,5; x1; x2, x4 Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko | TAK |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar EKG przy jednoczesnym wykonywaniu nieinwazyjnej stymulacji. Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 5 poziomów wzmocnienia | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG | TAK |  | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 Pomiar przy użyciu wodoszczelnego czujnika typu klips. Zakres pomiarowy od 0 – 100%. Zakres pomiaru pulsu min. od 30 do 250 uderz/min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 Pomiar CO2 w strumieniu głównym u niezaintubowanych przy użyciu dedykowanych adapterów z jednoczesną możliwością prowadzenia tlenoterapii. Pomiar u zaintubowanych. Zakres pomiarowy min: 0-100mmHg Gotowość do pracy po podłączeniu czujnika pomiarowego max. 10sek | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt |
| VII. | Stymulacja przezskórna |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej | TAK |  |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | TAK |  |  |
| 48. | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |  |
| 49. | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 180 mA | TAK |  | ≥ 10-180mA - 5 pkt. < 10 – 180mA – 0 pkt |
| VIII. | Alarmy |
| 50. | Alarm VPC/PPK | TAK |  |  |
| 51. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
| 52. | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | TAK |  |  |
| 53. | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK |  |  |
| 54. | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK |  |  |
| IX. | Drukowanie |
| 55. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |
| 56. | Wydruki na papierze termicznym | TAK |  |  |
| 57. | Wydruki na żądanie | TAK |  |  |
| 58. | Wydruki automatyczne | TAK |  |  |
| 59. | Pamięć i możliwość wydrukowania min 1500 sekund raportów z defibrylacji | TAK |  |  |
| 60. | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 61. | Możliwość wydrukowania autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. | TAK |  |  |
| 62. | Pamięć z możliwością wydruku min. 24 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | TAK |  | ≥ 24 godz – 5 pkt < 24 godz – 0 pkt |
| 63. | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora minimum nazw minimum 4 leków. | TAK |  | TAK – 10pkt. NIE – 0 pkt |
| X. | Wyposażenie |
| 64. | Każdy zaoferowany defibrylator wyposażony jest w: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do połączenia elektrod – 1szt. - elektrody do stymulacji dla dzieci 5 szt. | TAK |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)