Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1A/2019

Zadania nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Cystofiberoskop  - 2 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | PARAMETR I WARUNKI GRANICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cystofiberoskop |
| 2 | Parametry | TAK |  |
| 2.2 | Pole widzenia 120º | TAK |  |
| 2.3 | Kierunek widzenia 0º | TAK |  |
| 2.4 | Odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |
| 2.5 | Wymiar zewnętrzny 16,5 Fr ( średnica 5,5 mm ) | TAK |  |
| 2.6 | Wymiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr ( szerokość 4,6 ) | TAK |  |
| 2.7 | Wymiar kanału roboczego 7,2 Fr ( średnica 2,4 mm ) | TAK |  |
| 2.8 | Długość robocza 380 mm | TAK |  |
| 2.9 | Długość całkowita 700 mm | TAK |  |
| 2.10 | Wygięcie w górę o 210º | TAK |  |
| 2.11 | Wygięcie w dół 120º | TAK |  |
| 3 | W skład zestawu wchodzi |  |  |
| 3.1 | Zawór biopsyjny– szt.10 | TAK |  |
| 3.2 | Zawór narzędzia irygacji | TAK |  |
| 3.3 | Nasadka do sterylizacji | TAK |  |
| 3.4 | Szczoteczka - szt. 2 | TAK |  |
| 3.5 | Adapter do światłowodu | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie |  |  |
| 4.1 | Światłowód dla endoskopów/optyk: -średnica mniejsza lub równa 4,1 mm, - średnica wiązki 2,8 mm, - średnica zewnętrzna 6,8 mm, - długość 3 m, - waga 237 g | TAK |  |
| 4.2 | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów o wymiarach zewnętrznych: 531x79x255 mm z pokrywą. Miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria. | TAK |  |
| 4.3 | Tester szczelności do endoskopów giętkich | TAK |  |
| 5 | Kleszcze do ureterorenoskopii 27424 F ( krokodylki ) lub równoważne szt.1 | TAK |  |
| 6 | Kleszcze do ureterorenoskopii 27424 Z lub równoważne szt.1 | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)