Załącznik nr 1.1 do SIWZ

dostawa głowic do aparatu USG Philips Epiq 7G

Szp/FZ – 36/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Głowica 3D z oprogramowaniem – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2019

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Głowica |
|  | Głowica sektorowa matrycowa szerokopasmowa, kompatybilna z aparatem Philips Epiq 7G |  |
|  | Zakresie częstotliwości min 1.0-5.0 MHz |  |
|  | min. 2900 elementów akustycznych |  |
|  | Tryby pracy: obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). |  |
|  | Oprogramowanie |
|  | Zapewniające połączenie funkcjonalności podczas używania przetworników zarówno w trybach dwuwymiarowych (2D), jak i na żywo trójwymiarowych (3D). |  |
|  | Zapewniające obrazowanie i pozyskiwanie 2 ortogonalnych obrazów 2D. |  |
|  | Zapewniające wykonywania w czasie rzeczywistym dynamicznych trójwymiarowych obrazów pozwalających na ocenę struktur i ich relacji zarówno w skali szarości i kolorowym dopplerze. |  |
|  | Zapewniające elektroniczne obracanie płaszczyzny obrazowania 2D bez obracania przetwornika zarówno w skali szarości i kolorowym dopplerze |  |
|  | Zapewniające obrazowanie 3D, całej objętości serce zarówno w skali szarości i kolorowym dopplerze. Tryby akwizycji - od 1 do 6 cykli serca. |  |
|  | Zapewniające dostęp do obrazów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym 3D wraz z powiększonym obrazem 3D, pełną objętością 3D i obrazów 3D w kolorowym dopplerze. |  |
|  | Zapewniające możliwość podglądu, kadrowania, krojenia i kwantyfikację, w tym pomiary odległości, powierzchnię, obliczenia objętości w dwóch płaszczyznach lewej komory serca, frakcji wyrzutowej i masy lewej komory serca; zapewnia również możliwość generowania nieograniczonych płaszczyzn anatomicznych z objętości 3D. |  |
|  | Zapewniające wyświetlanie i manipulowanie dynamicznym trójwymiarowym obrazem lewej komory serca. |  |
|  | Zapewniające generowanie nieograniczonych płaszczyzn anatomicznych z objętości 3D lewej komory serca. |  |
|  | Zapewniające pomiar objętości wsierdzia LV, objętości udaru (5V) i rzeczywistej frakcji wyrzutowej 3D przy użyciu półautomatycznego wykrywania granicy w przestrzeni 3D. |  |
|  | Zapewniające obliczanie globalnej i regionalnej objętości lewej komory serca na podstawie modelu 17 segmentów. |  |
|  | Zapewniające wyświetlanie globalnego przebiegu objętościowego lewej komory serca i zapewniające selektywne wyświetlanie 17 regionalnych przebiegów objętościowych. |  |
|  | Zapewniające ocenę czasu dla każdego z 17 minimalnych woluminów regionalnych wraz z określeniem indeksu synchroniczności dla wszystkich segmentów wolumenu lub grupy segmentów wolumenu wybieranej przez użytkownika. |  |
|  | Zapewniające generowanie raportów z podsumowaniem indeksów synchroniczności wraz z wyświetlaniem regionalnych parametrów czasowych i radialnych odkształceń w prezentacji tzw. oka byka. |  |
|  | Zautomatyzowana aplikacja do kwantyfikacji ruchu serca, która automatycznie rysuje obszar zainteresowania na podstawie wybranego widoku anatomicznego (użytkownik może edytować obszar zainteresowania, jeśli jest to pożądane), zapewniając niezależną od kąta analizę regionalnej prędkości mięśnia sercowego, przemieszczenia, odkształcenia, i szybkość odkształcania w technologii śledzenia plamek; Pomiar globalnych i regionalnych funkcji i raportowania ich w tabeli, 17-to lub 18-segmentowym oku byka oraz przebiegów liniowych. Obliczanie frakcji wyrzutowej lewej komory serca, końcowej objętości skurczowej i objętości rozkurczowej lewej komory serca. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

dostawa głowic do aparatu USG Philips Epiq 7G

Szp/FZ – 36/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Głowica 2D – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2019

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Głowica |
|  | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmową, kompatybilna z aparatem Philips Epiq 7G, |  |
|  | Zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz - 8.0 MHz; |  |
|  | obrazowanie harmoniczne; |  |
|  | kąt widzenia min. 9º; |  |
|  | min. 90 elementów akustycznych |  |
|  | Tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)