Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Usługa aktualizacji systemu do elektroanatomicznego mapowania serca

Ensite velocity

Szp/FZ – 39/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aktualizacja systemu do elektroanatomicznego mapowania serca

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2019

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Moduł EnSite Precision do mapowania i ablacji arytmii komorowych oraz migotania przedsionków |
|  | Moduł kompatybilny z systemem elektroanatomicznym Zamawiającego tj. 3D EnSite Velocity |  |
|  | Moduł bazujący na pomiarze impedancyjnym oraz pomiarze pola magnetycznego |  |
|  | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie |  |
|  | Jednostka obliczeniowa – komputer oparty na systemie Linux. Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka |  |
|  | Komplet okablowania i modułów dostosowany do warunków i sprzętu będących na wyposażeniu Pracowni Elektrofizjologii zapewniających poprawną pracę części składowych modułu. |  |
|  | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  |
|  | Oprogramowanie modułu umożliwia tworzenia map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii |  |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwia automatyczne zaznaczanie miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji czy też LSI i FTI. |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni |  |
|  | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badan w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu |  |
|  | Możliwość tworzenia dodatkowych map arytmii bazujących na zapisanych segmentach mapowania w trakcie trwającego zabiegu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Usługa aktualizacji systemu do elektroanatomicznego mapowania serca

Ensite velocity

Szp/FZ – 39/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Generator do ablacji prądem,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2019

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Generator wysokiej częstotliwości RF |
|  | Generator wysokiej częstotliwości RF umożliwiający wykonanie zabiegów ablacji. Kompatybilny z: - systemem elektroanatomicznym 3D EnSite Velocity - pompą chłodzącą CoolPoint |  |
|  | Możliwość wyświetlania danych w układzie do nawigacji trójwymiarowej. |  |
|  | Automatyczna adnotacja efektywnych punktów ablacji (zniszczenia tkanki), w oparciu o parametry m.in.: LSI, FTI. |  |
|  | Zakres mocy w procesie ablacji: od 1 -100 W |  |
|  | Współpracujący z elektrodami chłodzonymi różnych producentów, zarówno z czujnikami termopary jak i termistorem |  |
|  | Ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym |  |
|  | Temperatura nominalna, Min. do 80°C, regulowana w krokach co 1°C |  |
|  | Możliwość regulacji czasu dostarczania prądu RF w krokach co 1 sekundę |  |
|  | Możliwość jednoczesnej rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych w czasie trwania aplikacji prądu RF |  |
|  | Możliwość programowania parametrów odcinających żądanej aplikacji (energia, temperatura, oporność) |  |
|  | Generator wyposażony w moduł umożliwiający zdalne sterowanie tzw. Remote Control – komunikacja przez światłowód mająca na celu zabezpieczenie przed zakłóceniami |  |
|  | Praca w trybie kontroli mocy i kontroli temperatury |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)