Załącznik nr 1.2  do formularza ofertowego

dostawa narzędzi laparoskopowych

Nr sprawy Szp/FZ – 44/2019

Pozycja nr 1- Dwa zestawy narzędzi laparoskopowych

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Dwa zestawy narzędzi laparoskopowych

Nazwa własna……………………………………………………………………………….

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | TAK |  |

| 5 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego - 2 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego - 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z: - gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 15 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji, - zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni, - gwoździa ostrego, piramidalnego - 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 4 szt. | TAK |  |
| 9 | Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą - 4 szt. | TAK |  |
| 10 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 60/10, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz - 20 szt. | TAK |  |

| 11 | Uszczelka zewnętrzna do zaworu trokara, rozmiar 50/4, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami firmy Karl Storz - 10 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej, rozmiar 50/5, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego tulejami gwintowanymi firmy Karl Storz - 10 szt. | TAK |  |
| 13 | Uszczelka zewnętrzna do tulei gwintowanej, rozmiar 60/12, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego tulejami gwintowanymi firmy Karl Storz - 10 szt. | TAK |  |
| 14 | Pierścień wewnętrzny, plastikowy do tulei gwintowanej - 10 szt. | TAK |  |
| 15 | Pierścień wewnętrzny, do tulei gwintowanej - 10 szt. | TAK |  |
| 16 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 6 szt. | TAK |  |
| 17 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu MOURET, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze typu MOURET, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |

| 19 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 21 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obie bransze ruchome, atraumatyczne, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 22 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, jedna bransza ruchoma, atraumatyczne, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |

| 24 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Kleszcze laparoskopowe chwytająco - biopsyjne, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu BLAKESLEY, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 26 | Kleszcze laparoskopowe chwytające typu MANHES, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2x4, jedna bransza ruchoma, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 27 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 28 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |

| 29 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, bransze typu BABCOCK, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze okienkowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, bransze okienkowe, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Kleszcze laparoskopowe preparacyjno-chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, bransze typu KELLY, obie bransze ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy branszy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |

| 34 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Wkład roboczy nożyczek zintegrowany z tubusem, sterylny, jednorazowy, śr. 5 mm, dł. 36 cm, oba ostrza ruchome, kompatybilny z uchwytem instrumentów firmy Storz stanowiącym własność Zamawiającego -10 szt. | TAK |  |
| 36 | Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 37 | Nożyczki laparoskopowe typu METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 43 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: - wkład roboczy ostrzy, - uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF, - tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, - 1 szt. | TAK |  |
| 38 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 39 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, z kanalem ssącym śr. 5 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Uchwyt z zaworem do zastosowania z rurkami ssąco-płuczącymi -1 szt. | TAK |  |
| 41 | Adapter z LUER-Lock, do zast. z 5 mm elektrodami koagulacyjno - preparacyjnymi z kanałem ssącym - 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, monopolarny, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 43 | Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, bipolarny, dł. 300 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 44 | Retraktor wachlarzowy, wysuwany, rozbieralny, rozm. 10 mm, dł. 36 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 45 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 36 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, - 1 szt. | TAK |  |
| 46 | Rurka ssąco-płucząca, śr. 5 mm, dł. 43 cm, wyposażona w: - dwudrożny zawór z rozbieralną dźwignią sterującą ssaniem i płukaniem, - boczne otwory w końcu dystalnym rurki, - 1 szt. | TAK |  |
| 47 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze proste, z wkładką z węglika wolframu, - 2 szt. | TAK |  |
| 48 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 43 cm wyposażone w: - uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, - bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, - 1 szt. | TAK |  |
| 50 | Klipsownica laparoskopowa śr. 10 mm, dł. 36 cm, wielorazowa, do tytanowych klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna na: - uchwyt metalowy z zabezpieczeniem przed przypadkowym zaciśnięciem branszy, - tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, - wkład roboczy, - 2 szt. | TAK |  |
| 51 | Laparoskopowy zacisk naczyniowy, bransze 5 cm, zakrzywione; płaszcz prosty, śr. 10 mm, dł. 30 cm, - 1 szt. | TAK |  |
| 52 | Uchwyt do instrumentów laparoskopowych firmy Karl Storz posiadanych przez Zamawiającego, plastikowy, z funkcją rotacji osadzonego tubusu i wkładu roboczego, z przyłączem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, pierścienie na palce z rozszerzoną powierzchnią kontaktu - 2 szt. | TAK |  |
| II. | Manipulator maciczny – 1 zestaw |  |  |
| 1 | Manipulator maciczny wykorzystywany do mobilizacji macicy i ekspozycji sklepień pochwy podczas całkowitej laparoskopowej histerektomii oraz laparoskopowej amputacji trzonu macicy. Złożony z rękojeści, prowadnicy manipulatora, zestawu nasadek anatomicznych oraz zestawu wkładów roboczych; wszystkie elementy manipulatora demontowalne, wielokrotnego użytku, autoklawowalne; prowadnica manipulatora odpowiednio wyprofilowana; rękojeść manipulatora mocowana do prowadnicy manipulatora poprzez szybkozłącze, zwolnienie rękojeści poprzez przycisk; wkłady robocze wprowadzane do jamy macicy, dopasowujące manipulator do różnych głębokości jamy macicy i kalibru kanału szyjki macicy, mocowanie w części dystalnej prowadnicy manipulatora, wykonane z materiału nieprzewodzącego, w zestawie następujące rozmiary: - wkład roboczy o rozmiarze: 4 mm x 22 mm - wkład roboczy o rozmiarze: 5,5 mm x 42 mm - wkład roboczy o rozmiarze: 4 mm x 52 mm Nasadki anatomiczne dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy. Nasadka przesuwana wzdłuż prowadnicy manipulatora, mocowana poprzez szybkozłącze w części dystalnej prowadnicy, zwolnienie nasadki poprzez przycisk, w zestawie następujące rozmiary: - nasadka anatomiczna rozmiar: 34 mm x 36 mm - nasadka anatomiczna rozmiar: 24 mm x 36 mm - nasadka anatomiczna rozmiar: 42 mm x 36 mm | TAK |  |
| 2 | Klipsownica endoskopowa do klipsów polimerowych rozmiar L - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Klipsownica endoskopowa do klipsów polimerowych rozmiar XL - 1 szt. | TAK |  |

| 4 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] 585 x 255 x 145 mm (±5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane, kompatybilny z narzędziami o długości 43 cm - 1 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2- Sprzęt endoskopowy - Laryngologia

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Sprzęt endoskopowy - Laryngologia

Nazwa własna……………………………………………………………………………….

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Sprzęt endoskopowy |  |  |
| 1 | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne, kompatybilne z uchwytem shavera DRILLCUT-X firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego - 3 szt. | TAK |  |
| 2 | Optyka HOPKINS 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix z nr seryjnym i nr katalogowym optyki - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Optyka HOPKINS 30°, średnica 2,7 mm, długość 18 cm, autoklawowalna, wyposażona: w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix z nr seryjnym i nr katalogowym optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Pinceta bipolarna, zagięta, z kanałem ssącym końcówki tępe, długość 190 mm - 3 szt. | TAK |  |
| 5 | Pinceta bipolarna, zagięta, długość 160 mm - 1 szt. | TAK |  |

| II. | Konsola sterująca napędami - 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak: - shaver do zatok przynosowych, - wiertarka uszna, - wiertarka wewnątrznosowa, - mikropiła oscylacyjna, - dermatom | TAK |  |
| 2 | Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej | TAK |  |
| 3 | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) | TAK |  |
| 4 | Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny | TAK |  |
| 5 | Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości | TAK |  |
| 6 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu | TAK |  |
| 7 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu | TAK |  |
| 8 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu | TAK |  |
| 9 | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy | TAK |  |
| 10 | Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym | TAK |  |
| 11 | Przełącznik nożny wyposażony w 2 pedały i 1 przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki | TAK |  |
| III. | Uchwyt shaver – 1 zestaw |  |  |
| 1 | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą | TAK |  |
| 2 | Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiająca trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu | TAK |  |
| 3 | Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości | TAK |  |
| 4 | Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm | TAK |  |
| 5 | Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 35 000 rpm | TAK |  |
| 6 | Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący | TAK |  |
| 7 | Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych tkanek | TAK |  |
| 8 | Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza | TAK |  |
| 9 | Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji | TAK |  |
| 10 | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC) | TAK |  |
| 11 | Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna tnącego | TAK |  |
| 12 | Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65° | TAK |  |
| 13 | Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych | TAK |  |
| 14 | Maksymalna waga uchwytu wraz z przewodem 375 g | TAK |  |
| 15 | Uchwyt shavera kompatybilny z ostrzami shavera i frezami shavera firmy Storz posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 16 | Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera DRILLCUT-X, - 1 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)