Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2019

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Centrala monitorująca - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | WARUNEK GRANICZNY | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stanowisko monitoringu składa się z komputera klasy PC o parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 8GB RAM - mysz, klawiatura przewodowa - drukarka laserowa - ‘switch’ sieciowy - win 10 w j. polskim oraz interfejs oprogramowania medycznego także w j. polskim | TAK, podać |  |
| 2. | Monitor LED TFT-LCD kolorowy, ekran o przekątnej min. 23” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi. | TAK, podać |  |
| 3. | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). | TAK |  |
| 4. | Monitorowanie jednocześnie min. 6 stanowisk. Możliwość rozbudowy do min. 32 stanowisk. | TAK |  |
| 5. | Wyświetlanie – możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów. | TAK |  |
| 6. | Wyświetlanie w trybie dużych znaków. Możliwość wyświetlania do 10 krzywych dla jednego łóżka. | TAK |  |
| 7. | Możliwość podglądu jednego pacjenta na całym ekranie. | TAK |  |
| 8. | Zapamiętywanie danych: - min. 240 godzin trendów - min. 240 godzin krzywych rzeczywistych - min. 240 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 240 godzin wyników pomiarów NIBP | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość przywołania trendów danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania. | TAK |  |
| 10. | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu (wszystkie dane cyfrowe). Alarmy powiązane z wycinkiem krzywej EKG. | TAK |  |
| 11. | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów. | TAK |  |
| 12. | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów HIS lub CIS. | TAK |  |
| 13. | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG | TAK |  |
| 16. | Gwarancja - min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)