Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2019

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Echokardiograf  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat stacjonarny na kołach z układem blokowania kół | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230V/16A | TAK |  |
| 3 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 40 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) ≥ 2800 fps, w obrazowaniu 2D. | TAK, podać |  |
| 5 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
| 6 | Powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości. | TAK, podać |  |
| 7 | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, nie mniej niż 4 | TAK, podać |  |
| 8 | Monitor wysokiej rozdzielczości LED LCD lub OLED, o minimalnej przekątnej 22” oraz minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli, ponadto: - możliwość obrotu i zmiany wysokości monitora względem konsoli, - możliwość pochylenia monitora, - możliwość zmiany położenia monitora w poziomie | TAK, podać |  |
| 9 | Regulacja wysokości pulpitu (wraz z monitorem lub oddzielnie) min. 20 cm | TAK |  |
| 10 | Regulacja obrotu klawiatury wraz z monitorem, z blokadą ustawionego położenia | TAK |  |
| 11 | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 12” | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i prezentacji |
| 1 | Tryb 2D | TAK |  |
| 2 | Podział ekranu na dwa i cztery niezależne obrazy | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 4 | Tryb 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 5 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 6 | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 7 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 8 | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 9 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D) | TAK |  |
| 10 | Maksymalna mierzona w PW doppler prędkość przepływu, przy zerowym kącie, nie mniejsza niż 10 m/s | TAK, Podać |  |
| 11 | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | TAK |  |
| 12 | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  |
| 13 | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK |  |
| 14 | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od 0° do ± 80° | TAK, Podać |  |
| 15 | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 do 15 mm | TAK, Podać |  |
| 16 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
| 17 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 18 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥ 12,5 m/s | TAK, Podać |  |
| 19 | Kolor Doppler | TAK |  |
| 20 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
| 21 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
| 22 | Power Doppler | TAK |  |
| 23 | Tkankowy Doppler spektralny | TAK |  |
| 24 | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
| 25 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK |  |
| 26 | Możliwość przekształcenia zapisanych na dysku obrazów w trybie kolorowego dopplera tkankowego w obrazowanie Strain i Strain Rate | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, Strain i Strain Rate wybranych punktów mięśnia sercowego. | Tak |  |
| 28 | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | TAK, Opisać |  |
| 29 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, Podać |  |
| 30 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 32 | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z głowicy sektorowej objętościowej z możliwością jednoczesnej akwizycji minimum 2 projekcji | TAK, Podać |  |
| 33 | Obrazowanie 4D z oferowanych głowic objętościowych przezklatkowej i przezprzełykowej | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym serca w ruchu z jednego cyklu przemiatania głowicy objętościowej | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym (minimum 2 płaszczyzny jednocześnie) | TAK, Podać |  |
| 36 | Obrazowanie tomograficzne serca (prezentacja minimum 6 równoległych warstw) | TAK, Podać |  |
| 37 | Rekonstrukcja trójwymiarowa z wykorzystaniem innego, ciemniejszego koloru do cieniowania głębszych lub przysłoniętych struktur | TAK |  |
| 38 | Oprogramowanie do wyznaczania masy lewej komory na obrazach 3D | TAK |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy zastawki mitralnej w obrazach 4D z wyznaczaniem parametrów statycznych i dynamicznych oraz graficzną animacją modelu 3D zastawki w ruchu | TAK |  |
| 40 | Oprogramowanie do analizy ilościowej w obrazowaniu 4D drogi ujścia lewej komory z automatycznym pomiarem średnicy pola powierzchni i obwodu pierścienia aortalnego | TAK |  |
| 41 | Oprogramowanie do oceny pracy wykonanej przez lewą komorę serca w oparciu o zależność odkształcenia podłużnego od obciążenia wyrażonego ciśnieniem skurczowym | TAK |  |
| 42 | Oprogramowanie do wyznaczania funkcji Strain na obrazach 4D | TAK |  |
| 43 | Oprogramowanie do analizy ilościowej w obrazowaniu 4D prawej komory z automatycznym pomiarem TAPSE | TAK |  |
| 44 | Oprogramowanie do wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory na obrazach 4D | TAK |  |
| 45 | Oprogramowanie do automatycznych pomiarów lewego przedsionka w obrazowaniu 4D | TAK |  |
| 46 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
| 47 | Kabel EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami |
| 1 | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, Podać |  |
| 2 | Pomiary kardiologiczne | TAK |  |
| 2a | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK, Podać |  |
| 2b | w prezentacji M: EF, CO | TAK, Podać |  |
| 2c | w trybie Dopplera spektralnego: MVA, VTI, Qp/Qs | TAK, wymienić |  |
| 2d | w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | TAK, wymienić |  |
| 3 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w pomiarach dopplerowskich kardiologicznych | TAK |  |
| 3a | Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR | TAK |  |
| 3b | Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI. | TAK |  |
| 3c | Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory na obrazach 4D | TAK |  |
| 5 | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 5a | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Głowice |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych, wykonana w technice wielorzędowej (matrycowej) o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 1,5 – 4,5 MHz | TAK, Podać częstotliwości |  |
| 1a | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 80 | TAK, Podać |  |
| 1b | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | TAK, Podać |  |
| 1c | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º | TAK, Podać Pow. 100º – 2 pkt |  |
| 1d | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 1e | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego | TAK |  |
| 1f | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, Podać częstotliwości |  |
| 2 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych w pediatrii, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 3,0 – 7,0 MHz | TAK, |  |
| 2a | Ilość kryształów tworzących obraz min 96 | TAK, Podać |  |
| 2b | Głębokość obrazowania nie mniej niż 11 cm | TAK, Podać |  |
| 2c | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º | TAK, Podać Pow. 95º – 2 pkt |  |
| 2d | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, Podać częstotliwości |  |
| 2e | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 2f | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego | TAK |  |
| 2g | Tryb obrazowania: 3D | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 3 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych w neonatologii, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 4,0 – 12,0 MHz | TAK, |  |
| 3a | Ilość kryształów tworzących obraz min 96 | TAK, Podać |  |
| 3b | Głębokość obrazowania nie mniej niż 12 cm | TAK, Podać |  |
| 3c | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º | TAK, Podać Pow. 95º – 2 pkt |  |
| 3d | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, Podać częstotliwości |  |
| 3e | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 3f | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego. | TAK |  |
| 4 | Convexowa , elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologii płodu, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min 2,5 – 8,0 MHz | TAK, |  |
| 4a | Ilość kryształów tworzących obraz min 192 | TAK, Podać |  |
| 4b | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | TAK, Podać |  |
| 4c | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 60º | TAK, Podać |  |
| 4d | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, Podać częstotliwości |  |
| 4e | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 5 | Głowica przezprzełykowa pediatryczna , wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania min 3,5 -8,0 MHz | TAK, Podać typ |  |
| 5a | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 5b | Kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90° | TAK, Podać kąt |  |
| 5c | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta od 0° do 180° | TAK |  |
| 6 | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości min 3,5 -7,0 MHz | TAK, Podać typ |  |
| 6a | Rekonstrukcja trójwymiarowa serca w ruchu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 6b | Rekonstrukcja trójwymiarowa z wykorzystaniem innego, ciemniejszego koloru do cieniowania głębszych lub przysłoniętych struktur | TAK |  |
| 6c | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
| 6d | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 6e | Kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90° | TAK, Podać kąt |  |
| 6f | Ilość kryształów tworzących obraz > 2400 | Tak, Podać |  |
| 6g | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° w zakresie kąta od 0° do 180° | TAK |  |
| 7 | Sektorowa, elektroniczna, głowica objętościowa do badań kardiologicznych, wykonana w technice matrycowej o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 1,5 – 5,0 MHz | TAK |  |
| 7a | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler, CW-Doppler, | TAK |  |
| 7b | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, minimum 2 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, podać częstotliwości |  |
| 7c | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7d | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
| 7e | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 2 płaszczyzny jednocześnie | TAK, podać ilość płaszczyzn |  |
| 7f | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
| 7g | Ilość kryształów tworzących obraz > 3000 | TAK, Podać |  |
| 8 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i bardzo płytko położonych narządów | TAK |  |
| 8a | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie minimum 7-14 MHz | TAK, Podać |  |
| 8b | Apertura pola skanowania max 26 mm. | TAK, Podać |  |
| 8c | Ilość kryształów tworzących obraz min 128 | TAK, Podać |  |
| 8d | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler | TAK |  |
| 8e | Głębokość obrazowania nie mniej niż 11 cm | TAK, Podać |  |
| 9 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i narządów | TAK |  |
| 9a | Zakres częstotliwości pracy przetwornika w zakresie minimum 3-10 MHz | TAK, Podać |  |
| 9b | Apertura pola skanowania max 53 mm. | TAK, Podać |  |
| 9c | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz min 192 | TAK, Podać |  |
| 9d | Obrazowanie w trybach: 2D, kolor Doppler, PW-Doppler | TAK |  |
| 9e | Głębokość obrazowania nie mniej niż 11 cm | TAK, Podać |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o głowicę ołówkową CWD około 2 MHz | TAK, podać typ |  |
|  | Archiwizacja obrazu |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2000 obrazów | TAK, Podać |  |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2000 obrazów | TAK, Podać |  |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji nie mniejsza niż 600s | TAK, Podać |  |
| 4 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK, podać pojemność dysku 1T – 2 pkt. |  |
| 5 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R / DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 6 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R i DVD w formatach jpeg, avi, DICOM 3.0 | TAK |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg i avi na pamięciach typu USB Pendrive. | TAK, gniazdo USB z przodu aparatu |  |
| 9. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| 10. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików w formacie DICOM przy archiwizacji na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy |
| 1 | Oprogramowanie do badań perfuzji z użyciem środków kontrastowych z niskim indeksem mechanicznym | TAK |  |
|  | Podgrzewacz do żelu – 2 sztuki |  |  |
| 1 | Podgrzewacz do żelu na 1 butelkę | TAK |  |
| 2 | Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia równomierne rozłożenie ciepła | TAK |  |
| 3 | Ochrona przed przegrzaniem | TAK |  |
| 4 | Lampka kontrolna temperatury | TAK |  |
| 5 | Podgrzewa żel do temp. 40°C | TAK |  |
| 6 | W zestawie zestaw montażowy do zamocowania na ścianie. | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)