Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – pompa objętościowa jednokanałowa do żywienia pozajelitowego  –  1 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	                 …………………………………………………………………....................

Rok produkcji -  ……………………………………………………………..

| Lp. | Parametr/Warunek graniczny | Wartość oferowana Podać/opisać |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu – dla każdego oferowanego produktu lub wpis do rejestru |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP 32 |  |
|  | Parametry podaży |  |
|  | Pompa objętościowa do dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego, leków onkologicznych |  |
|  | Minimalny zakres szybkości podaży w ml/h 1,0-999 ml/h |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości podaży co 0,1 ml/zakresie w zakresie od 1,0 do 99,9 ml/h. |  |
|  | Praca pompy w minimum dwóch trybach: |  |
|  | - wybór prędkości podaży, |  |
|  | - wybór objętości do podania i czasu, w jakim ma być ona podana (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) |  |
|  | Dokładność podaży min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości podaży bez konieczności zatrzymania pracy pompy |  |
|  | Programowanie objętości całej infuzji |  |
|  | Ciśnienie okluzji – podać wartości [mmHg] – min. 3 poziomy |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji |  |
|  | Możliwość pracy z detektorem kropli |  |
|  | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji |  |
|  | Możliwość podaży krwi i preparatów krwiopochodnych |  |
|  | Możliwość podaży leków onkologicznych w tym TAXOLU za pomocą wielokierunkowych zestawów infuzyjnych – posiadających co najmniej 5 portów Y |  |
|  | Możliwość pracy z zestawami do leków światłoczułych |  |
|  | Możliwość pracy z zestawami do podaży lipidów. |  |
|  | Możliwość pracy z zestawami typu „Low Sorbing” |  |
|  | Szybkość podaży dawki uderzeniowej (bolus) [ml/h] programowana przez użytkownika – zakres min 1,0-999 ml/h |  |
|  | Objętość dawki uderzeniowej (bolusa) od 0 do min 99 ml/h co 1 ml. |  |
|  | Kontrola osiągniętej dawki uderzeniowej (bolusa) w czasie infuzji |  |
|  | Maksymalna objętość antybolusa po zwolnieniu okluzji – 0,6 ml |  |
|  | Wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie |  |
|  | Ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min.4 wielkości, w zakresie od 50 do 500 µl |  |
|  | Uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut |  |
|  | Możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej |  |
|  | Funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego |  |
|  | Funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji) |  |
|  | System zabezpieczeń |  |
|  | Autokontrola urządzenia w trakcie pracy |  |
|  | Alarm wyczerpania baterii |  |
|  | Rozróżniane alarmy okluzji |  |
|  | - drożności drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą |  |
|  | - okluzji pomiędzy pompą a pacjentem |  |
|  | Alarm zatrzymania pompy |  |
|  | Alarm wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie |  |
|  | Alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu |  |
|  | Regulacja głośności alarmów - zakres minimum 7 stopniowy |  |
|  | Wyświetlana na żądanie informacja o stanie naładowania akumulatora |  |
|  | Podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o tym, że pompa jest w stanie alarmu |  |
|  | Podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o wyciszeniu alarmów dźwiękowych w pompie |  |
|  | Podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres min 6 m-cy |  |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Masa - do 1,5 kg |  |
|  | Urządzenie nie wielkich rozmiarów maksymalnie: 140(szer.) x140(wys.) x105(gł.) mm |  |
|  | Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem |  |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Zamawiajacy nie jest zainteresowany zasilaniem pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy |  |
|  | Zasilanie bateryjne – praca min 10h przy prędkości podaży 25 ml/h |  |
|  | Wbudowany, nie odłączalny uchwyt do mocowania pompy do statywu |  |
|  | Wbudowany, nie odłączalny zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej |  |
|  | Możliwość współpracy pompy z systemami zarządzania infuzją |  |
|  | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA oraz RS232 do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)