Załącznik nr1.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Pulsoksymetr  –  1 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji – 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pulsoksymetr w technologii MASIMO SET dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu – pion- poziom. |  |
| 2 | Pomiar saturacji w technologii MASIMO SET – pomiar z krwi tętniczej przy jednoczesnej eliminacji sygnału płynącego z krwi żylnej (powodującego fałszowanie wyników); dokładny pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji. |  |
| 3 | Możliwość wzbogacenia urządzenia o dodatkowe, nieinwazyjne pomiary: - hemoglobina całkowita - methemoglobina - karboksyhemoglobina - PVI (monitorowanie gospodarki wodnej) - indeks rezerwy tlenowej ORI - saturacja całkowita tlenu SpOC |  |
| 4 | Możliwość komunikacji pulsoksymetru z kardiomonitorem pacjenta za pomocą kabla połączeniowego. |  |
| 5 | Ekran graficzny LCD z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu. Rozdzielczość ekranu min. 480 x 270 pikseli. Ekran w technologii obsługującej multidotyk. |  |
| 6 | Możliwość edycji ilości wyświetlanych parametrów oraz ich położenia. |  |
| 7 | Panel przedni wpinany do alternatywnej stacji dokującej daje możliwość rozbudowy o dodatkowe nieinwazyjne pomiary poprzez zewnętrzne moduły: Pomiar czynności mózgu SEDLINE, pomiar oksymetrii regionalnej O3, pomiary gazowe – EtCO2 ISA. |  |
| 8 | Aparat prezentuje dane: SpO2, PR, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji w postaci numerycznej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, stan naładowania baterii, profil pacjenta. |  |
| 9 | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwia użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem na min. 4 godziny. Czas ładowania baterii do 3 godzin. |  |
| 10 | Zakres pomiaru pulsu min. 25 -240 uderzeń na minutę |  |
| 11 | Dokładność pomiaru w całym zakresie min. +/- 3 bpm. |  |
| 12 | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego. |  |
| 13 | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100%. |  |
| 14 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% Bez ruchu: Dorośli/niemowlęta/dzieci +/- 2 cyfry; Noworodki +/- 3 cyfry. |  |
| 15 | Wskaźnik pomiaru perfuzji PI już od 0,02 % (pacjenci ze słabą perfuzją, zimnymi kończynami, krytycznymi parametrami) do 20%. |  |
| 16 | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy (nie słupek baryczny) – parametr pozwalający na dodatkową ocenę stanu pacjenta oraz podczas screeningu. |  |
| 17 | Czas uśredniania pomiarów min. co 2s, 4s (resuscytacja, pacjenci z krytycznymi parametrami – kontrolowanie wszystkich desaturacji) oraz co 8,10 (pacjenci stabilni), co 12, 14 lub 16 sekund (pacjenci bez konieczności częstego monitorowania). |  |
| 18 | Regulowana możliwość opóźnienia alarmów. |  |
| 19 | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX (pacjenci ze słabą perfuzją od 0,02%) i APOD. |  |
| 20 | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich mierzonych parametrów z granicami widocznymi na ekranie głównym. |  |
| 21 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do pulsoksymetru. |  |
| 22 | Możliwość regulacji głośności i czasu wyciszenia alarmu. |  |
| 23 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika, wyładowania akumulatora. |  |
| 24 | Pulsoksymetr posiadający wbudowaną łączność radiową 802.11 oraz bluetooth. Możliwość automatyzowanej dokumentacji danych pacjenta z informatycznym systemem szpitala. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)