Załącznik nr 1.5. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – Aparat EKG –  2 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji –                ………………………………………………………………………………..

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s |  |
|  | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 |  |
|  | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF |  |
|  | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu pozwala na pracę przez minimum 8h na jednym ładowaniu |  |
|  | Urządzenie nie większe niż 225mm x 144mm x 55mm |  |
|  | Masa urządzenia maksymalnie 1,3 kg ( z baterią, bez papieru) |  |
|  | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta micro SD |  |
|  | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę micro SD i ponownego ich importu |  |
|  | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu ładowana od O do 100%pojemności w czasie krótszym niż 3,5h. Czas życia baterii minimum 300 cykli ładowania i rozładowywania. |  |
|  | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o 12 pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora |  |
|  | Dotykowy ekran graficzny LCD z panelem dotykowym, zintegrowany z aparatem o rozmiarze 5" o rozdzielczości 800x480 pikseli |  |
|  | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu - osobno dla każdej elektrody |  |
|  | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo |  |
|  | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s |  |
|  | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto |  |
|  | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum 18 dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią Wi-Fi |  |
|  | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska |  |
|  | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach |  |
|  | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D - za pomocą złącza USB |  |
|  | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR podczas badania |  |
|  | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 80 mm |  |
|  | Obsługa papieru termicznego w formie rolki i składanki |  |
|  | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) |  |
|  | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia. |  |
|  | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s |  |
|  | Funkcja wyboru metody akwizycji sygnału min.: Zapis 10 sekund poprzedzających naciśnięcie przycisku start, Zapis 10 sekund następujących po naciśnięciu przycisku start, Zapis cykliczny z możliwością konfiguracji czasu trwania i czasu odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami. |  |
|  | Akwizycja co najmniej 500 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii |  |
|  | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania Funkcja pozwalająca wyłączyć drukowanie opisu automatycznej analizy oraz obliczeń parametrów (oddzielnie dla opisu i dla obliczeń) |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora |  |
|  | Obliczenie HR, QT i QTc |  |
|  | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T |  |
|  | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy |  |
|  | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV oraz tryb Auto |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50M0 |  |
|  | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 16 000Hz |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca - próbkowanie 16 000Hz na kanał |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +1-700 [mV] |  |
|  | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych z możliwością wyłaczenia |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |  |
|  | Filtr dolno-przepustowy 300, 270, 150, 100, 75 Hz |  |
|  | Filtr DFT — 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz |  |
|  | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +1-1 uderzenie na minutę |  |
|  | Rozpoczęcie badania jednym przyciskiem fizycznym |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR |  |
|  | Informacja na ekranie o staniu naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci |  |
|  | Pasmo przenoszenia - 0,01 Hz do 300 Hz |  |
|  | Sygnalizacja złego podłączenia elektrod dla każdego kanału co najmniej na 3 sposoby |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca |  |
|  | Analiza HRV |  |
|  | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej sieciowej oraz podłączonej bezpośrednio do aparatu |  |
|  | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6'42 /6*2+IR /12*1 |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja |  |
|  | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci |  |
|  | Funkcja pozwalająca wyłączyć wyświetlanie i drukowanie wyniku |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów mim 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty micro SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej |  |
|  | Możliwość współpracy z aplikacją komputerowa pozwalająca na m.in. przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG —tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań |  |
|  | Możliwość wydruku i eksportu badań z archiwum |  |
|  | Eksport badań w formacie PDF |  |
|  | Możliwość eksportu badań w formacie XML, DICOM i SCP |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym |  |
|  | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku 69. |  |
|  | Obsługa protokołu FTP |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł sieci 3G, pozwalający na pracę aparatu w sieci nawet przy braku dostępu do sieci wifi |  |
|  | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC |  |
|  | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna |  |
|  | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub WiFi |  |
|  | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist |  |
|  | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie |  |
|  | Menu serwisowe chronione hasłem |  |
|  | Wbudowane złącze LAN, min 2 złącza USB i 1 slot kart SD |  |
|  | Dedykowany wózek z 5 kołami o średnicy min. 70mm, każde z własną blokadą z koszem oraz ramieniem na przewody EKG |  |
|  | Dedykowany 10 odpr. kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)