Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia –  Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 18 szt.

# Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z pomiarem ciśnienia w linii infuzji - 2 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji –

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pompy infuzyjne z wyposażeniem |
| Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 18 sztuk |
|  | zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, wymagany nie mniej niż IP 32 | TAK, podać |  |
|  | zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą bez zewnętrznych zasilaczy | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | bateria o krótkim czasie ładowania, poniżej 3 godz. do 90% | TAK/nie |  |
|  | czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. min. 5 godzin | TAK, podać |  |
|  | niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania/rozładowania akumulatora w trybie serwisowym | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany, nie demontowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  |
|  | manualne mocowanie i wyjmowanie strzykawki w pompie | TAK |  |
|  | montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |  |
|  | wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  |
|  | ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 2,5 | TAK, podać |  |
|  | duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² | TAK, podać |  |
|  | historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub1rok | TAK, podać |  |
|  | rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd 24 godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie | TAK |  |
|  | praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK |  |
|  | możliwość wyboru różnych producentów strzykawek i różnych objętości wykalibrowanych strzykawek | TAK |  |
|  | zakres szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 1200 ml/godz dla strzykawki 50 ml | TAK, podać |  |
|  | objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml | TAK, podać |  |
|  | możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |  |
|  | dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej – ( ± 2% ) | TAK |  |
|  | możliwość pracy co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży; z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie) | TAK, podać |  |
|  | dozowanie w jednostkach masy w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach masy w stosunku od ciężaru ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK |  |
|  | dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK |  |
|  | możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK, podać |  |
|  | tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji: - automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK, podać |  |
|  | funkcja K.V.O. z możliwością jej wyłączenia programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK, podać |  |
|  | funkcja wypełnienia drenu | TAK |  |
|  | funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK |  |
|  | funkcja „back off” – automatycznego wycofania tłoka celem redukcji objętości bolusa w pełnym zakresie, po zwolnieniu okluzji | TAK |  |
|  | biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków | TAK, podać |  |
|  | podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili | TAK, podać |  |
|  | protokoły do infuzji wprowadzonych do biblioteki leków z kalkulatorem lekowym dla co najmniej 50 jednostek | TAK, podać |  |
|  | możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów twardych i maksymalnych limitów miękkich dla protokołów dawkowania w bibliotece leków | TAK |  |
|  | możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od poniżej 500 gramów do maksymalnie 250 kg | TAK |  |
|  | wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami | TAK |  |
|  | wskaźnik wielkości okluzji, ustawianie granicy ciśnienia okluzji przed jak i w czasie infuzji bez jej przerywania, alarmy okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg | TAK, podać |  |
|  | jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy min: - typ i objętość zastosowanej strzykawki - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - informacja o typie zainstalowanej strzykawki, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - wybranego ciśnienia alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii | TAK, podać |  |
|  | funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu | TAK |  |
|  | możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK |  |
|  | alarmy dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) | TAK |  |
|  | alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK |  |
|  | alarm bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | alarm o przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji | TAK |  |
|  | alarm złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK |  |
|  | alarm rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem | TAK |  |
|  | alarm rozładowania baterii | TAK |  |
|  | do każdej pompy 60 szt. 3 częściowych (20 lub 50/60 ml), bursztynowych strzykawek wraz z przedłużkami do infuzji | TAK |  |

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z pomiarem ciśnienia w linii infuzji - 2 sztuki |
|  | nazwa produktu | podać |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
|  | producent | podać |  |
|  | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2019 | TAK |  |
|  | zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, wymagany nie mniej niż IP 32 | TAK, podać |  |
|  | zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą bez zewnętrznych zasilaczy | TAK/nie |  |
|  | zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | bateria o krótkim czasie ładowania, poniżej 3 godz. do 90% | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. min. 5 godzin | TAK, podać |  |
|  | niezależny wskaźnik wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | niezależny wskaźnik stanu naładowania akumulatora pompy wyświetlający poziom naładowania/rozładowania akumulatora. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia jak i wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania/rozładowania akumulatora w trybie serwisowym | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany, nie demontowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  |
|  | manualne mocowanie i wyjmowanie strzykawki w pompie | TAK |  |
|  | montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |  |
|  | wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  |
|  | ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 2,5 | TAK, podać |  |
|  | duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² | TA |  |
|  | historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub1rok | TAK, podać |  |
|  | rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd 24 godzinnego rejestru objętości płynów podanych we wlewie | TAK |  |
|  | praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK |  |
|  | możliwość wyboru różnych producentów strzykawek i różnych objętości wykalibrowanych strzykawek | TAK |  |
|  | zakres szybkości przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 1200 ml/godz dla strzykawki 50 ml | TAK, podać |  |
|  | objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml | TAK, podać |  |
|  | możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |  |
|  | dokładność systemu przy szybkości 1 ml/godz i powyżej – ( ± 2% ) | TAK |  |
|  | możliwość pracy co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży; z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie) | TAK, podać |  |
|  | dozowanie w jednostkach masy w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach masy w stosunku od ciężaru ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK |  |
|  | dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK |  |
|  | możliwość wyboru trybów pracy po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności wlewu/naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK, podać |  |
|  | tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji: - automatyczny (hands free) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml - ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK, podać |  |
|  | funkcja K.V.O. z możliwością jej wyłączenia programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK, podać |  |
|  | funkcja wypełnienia drenu | TAK |  |
|  | funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK |  |
|  | funkcja „back off” – automatycznego wycofania tłoka celem redukcji objętości bolusa w pełnym zakresie, po zwolnieniu okluzji | TAK |  |
|  | biblioteka leków z protokołami dawkowania oraz limitami, miękkimi i twardymi dotyczącymi parametrów infuzji, minimum 3000 pozycji konfiguracji leków | TAK, podać |  |
|  | podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili | TAK, podać |  |
|  | protokoły do infuzji wprowadzonych do biblioteki leków z kalkulatorem lekowym dla co najmniej 50 jednostek | TAK, podać |  |
|  | możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów twardych i maksymalnych limitów miękkich dla protokołów dawkowania w bibliotece leków | TAK |  |
|  | możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od poniżej 500 gramów do maksymalnie 250 kg | TAK |  |
|  | wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK |  |
|  | możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami | TAK |  |
|  | bezpośredni pomiar ciśnienia między strzykawką, a pacjentem poprzez dedykowany czujnik mocowany w pompie będący częścią linii infuzyjnej | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
|  | programowanie progów ciśnienia okluzji przez użytkownika w zakresie nie mniejszym niż 1-1000mmHg z dokładnością, co 1mmHg | TAK, podać |  |
|  | możliwość zaprogramowania, min. 30 progów alarmowych ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | prezentacja trendów ciśnienia, wyświetlanych na ekranie pompy | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego dobierania poziomu ciśnienia okluzji (po rozpoczęciu infuzji pompa automatycznie dobiera limit ciśnienia okluzji na 30 mmHg powyżej średniego ciśnienia infuzji) | TAK |  |
|  | możliwość pracy pompy w min. 2 trybach: w trybie dedykowanym z czujnikiem ciśnienia w linii infuzji oraz w trybie semidedykowanym z czujnikiem ciśnienia w linii infuzji lub bez czujnika | TAK |  |
|  | jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy min. 8 alfanumerycznych parametrów infuzji i stanu pompy min: - typ i objętość zastosowanej strzykawki - informacja o trwającej infuzji, - informacja o wstrzymaniu infuzji, - informacja o trybie KVO, - informacja o typie zainstalowanej strzykawki, - nazwa leku, - szybkość podaży, - objętość do podania, - objętość podana, - czas pozostały do końca infuzji, - wybranego ciśnienia alarmu okluzji, - ikona stanu naładowania baterii | TAK, podać |  |
|  | funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu | TAK |  |
|  | możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK |  |
|  | alarmy dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) | TAK |  |
|  | alarm okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK |  |
|  | bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego co odpowiada krótszemu czasowi | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | alarm końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości | TAK – 1pkt NIE – 0pkt |  |
|  | alarm o przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji | TAK |  |
|  | alarm złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK |  |
|  | alarm rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem | TAK |  |
|  | alarm rozładowania baterii | TAK |  |
|  | do każdej pompy stojak jezdny | TAK |  |
|  | stojak jezdny na 5 kołach o średnicy kół od 70-80 mm | TAK, podać |  |
|  | koła łożyskowane, min. 2 z hamulcami z elastycznego materiału, samonastawne | TAK |  |
|  | duża zwrotność, stabilność i cichobieżność | TAK |  |
|  | wieszak z ramieniem z maksymalnym obciążeniem 4 kg (min.4 uchwyty ) | TAK, podać |  |
|  | rączka z trwałego tworzywa do wygodnego manewrowania stojakiem podczas przemieszczania, tzw. uchwyt ręczny podporowy | TAK |  |
|  | stalowa podstawa jezdna z nisko rozmieszczonym środkiem ciężkości - gwarancja stabilności | TAK |  |
|  | średnica stalowej podstawy od 50-60 cm | TAK, podać |  |
|  | do każdej pompy 60 szt. 3 częściowych (20 lub 50/60 ml.), bursztynowych strzykawek wraz z przedłużkami do infuzji | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)