Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 48/2019

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia –  Pompa objętościowa – 2 szt.

Nazwa własna 		…………………………………………………………........................……

Oferowany model 	…………………………………………………………...............................

Producent		…………………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia 	…………………………………………………………………....................

Rok produkcji –

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, wymagany nie mniej niż IP 32 | TAK, podać |  |
|  | zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą bez zewnętrznych zasilaczy | TAK – 5pkt NIE – 0pkt |  |
|  | zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 25 ml/godz. min. 10 godzin | TAK, podać |  |
|  | wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | wbudowany, nie demontowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pompy | TAK – 2pkt NIE – 0pkt |  |
|  | zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  |
|  | pompa objętościowa do dożylnej podaży leków i płynów, krwi i produktów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego. | TAK |  |
|  | zabezpieczenie przed swobodnym przepływem niezależnie w pompie i w drenie | TAK |  |
|  | automatycznie uruchamiana blokada swobodnego przepływu w drenie po otwarciu drzwiczek pompy | TAK |  |
|  | dokładność podaży objętościowa min. ± 5% przy szybkości 25 ml/h | TAK |  |
|  | wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  |
|  | ciężar urządzenia w [kg] nie więcej niż 1,5 | TAK, podać |  |
|  | urządzenie niewielkich rozmiarów, max. 140x140x105 | TAK, podać |  |
|  | monitorowanie objętości całej infuzji w zakresie co najmniej 0,1 – 9999 ml | TAK |  |
|  | programowanie objętości całej infuzji w zakresie co najmniej 0-9999 ml | TAK |  |
|  | podaż krwi i preparatów krwiopochodnych poprzez zastosowanie dedykowanych aparatów do infuzji | TAK |  |
|  | możliwość programowania infuzji podstawowej i dodatkowej | TAK |  |
|  | wykrywanie pęcherzyków powietrza w drenie | TAK |  |
|  | ustawianie przez użytkownika wielkości wykrywanych pęcherzyków powietrza – min.4 wielkości, w zakresie od 50 do 500 µl | TAK - podać |  |
|  | uruchamianie alarmu powietrza w drenie w przypadku przekroczenia zakumulowanej objętości pęcherzyków powietrza nie więcej niż 500 µl w czasie nie dłuższym niż 15 minut | TAK |  |
|  | funkcja wypełniania i przepłukiwania przewodu infuzyjnego | TAK |  |
|  | funkcja KVO (utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji) z możliwością regulacji minimum : wyłączona; 1,0-5.0 ml/h co 1 ml/h | TAK |  |
|  | możliwość pracy w min. następujących trybach: szybkość dozowania – w ml/godz.szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży) | TAK |  |
|  | możliwość programowania prędkości podaży od 1 do 999 ml/h. | TAK |  |
|  | możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy | TAK |  |
|  | tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji, ręczny (hands on) z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 1 – 999 ml/h i kontrolą objętości podanego bolusa w zakresie min 0 - 99 ml | TAK, podać |  |
|  | ciśnienie okluzji – podać wartości [mmHg] – min. 3 poziomy | TAK - podać |  |
|  | możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | praca pompy w systemie zarządzającym infuzjami poprzez stację dokującą |  |  |
|  | autokontrola urządzenia w trakcie pracy | TAK |  |
|  | alarm wyczerpania baterii | TAK |  |
|  | rozróżniane alarmy okluzji: |  |  |
|  | - drożności drenu między pojemnikiem z płynem infuzyjnym a pompą | TAK |  |
|  | - okluzji pomiędzy pompą a pacjentem |  |  |
|  | alarm zatrzymania pompy | TAK |  |
|  | alarm wykrywania pęcherzyków powietrza w drenie | TAK |  |
|  | alarm niewłaściwego zamocowania zestawu do przetoczeń i użycia niewłaściwego zestawu | TAK |  |
|  | zabezpieczenie przed swobodnym przepływem niezależnie w pompie i w drenie | TAK |  |
|  | regulacja głośności alarmów - zakres minimum 7 stopniowy | TAK |  |
|  | wyświetlana na żądanie informacja o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o tym, że pompa jest w stanie alarmu | TAK |  |
|  | podświetlana w sposób widoczny na panelu głównym ikona informująca o wyciszeniu alarmów dźwiękowych w pompie | TAK |  |
|  | podtrzymywanie pamięci zdarzeń w pompie nie podłączonej do zasilania 220-240 V przez okres min 6 m-cy | TAK |  |
|  | wyposażenie do każdej pompy: min. 10 zestawów do podaży krwi i preperatów krwiopochodnych, min. 150 zestawów do żywienia dożylnego z filtrem, min. 30 zestawów standardowych do infuzji | TAK, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)