Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 61/2019

Zestawienie minimalnych parametrów technicznych urządzeń medycznych

Pozycja nr 1

Przedmiot zamówienia: Panelowy medyczny system zabudowy ścian wraz z oświetleniem, przyłączami gazów medycznych oraz gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel elektryczno-gazowy wraz z oświetleniem mocowany do ściany wykonany w formie kompletnej zabudowy ściany zakrytej płytą HPL. Panel zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 11197:2016 z deklaracją wytwórcy. | TAK |  |
| 2 | Wymiary: Długość dostosowana do każdego pomieszczenia indywidualnie, panel musi być przedzielony parawanem składanym i chowanym do ściany. Parawan j musi być integralną częścią produktu. Zabudowany pomiędzy płytami, ukryty w przestrzeni ściany, obudowany płytą frontową HPL. Dolna krawędź max. 30cm od podłogi. Wielkość płyty dla jednego stanowiska min. 160cm szerokości x min 170cm wysokości. | TAK |  |
| 3 | Zabudowa dla jednego stanowiska wyposażona w trzy puszki w konstrukcji aluminiowej, front puszki - aluminium szczotkowane anodowane. PUSZKA 1: Poboru gazów medycznych typu SS8752430 lub „AGA” Popychacze gniazd wykonane z trwałego materiału min. metal, aluminium, stopy metali, miedź przeciwdrobnoustrojowa. Ze względów serwisowych Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich produktach. Dla punktów poboru. wystawiona została deklaracja zgodności oraz certyfikat CE. Punkty poboru (sekcja medyczna): - 1x O2 - 1x VAC. PUSZKA 2 (sekcja medyczna): - 2x gniazdo 230V z bolcem uziemiającym zlicowane z powierzchnią, z przesłoną torów prądowych oraz żaluzją otworu, dające płaską powierzchnię bez włożonej wtyczki, - 1x gniazdo do wtyku wyrównania potencjału, - 2x gniazdo RJ45; - 1x włącznik oświetlenia ogólnego zdublowany z włącznikiem przy wejściu na ścianie, - 1x podwójny włącznik oświetlenia ambientnego, z podziałem górnej i dolnej sekcji. PUSZKA 3 (sekcja pacjenta): - 1x włącznik oświetlenia miejscowego, równoległy z włącznikiem na manipulatorze, - 1x włącznik oświetlenia nocnego, równoległy z włącznikiem na manipulatorze, - 1x włącznik lampy punktowej, - 2x gniazdo 230V z bolcem uziemiającym zlicowane z powierzchnią, z przesłoną torów prądowych oraz żaluzją otworu, dające płaską powierzchnię bez włożonej wtyczki, - 2x gniazdo USB z wewnętrznym zasilaczem, - 1x gniazdo radioodbiornikiem oraz wejściem słuchawek JACK 3,5, z wejściem antenowym. Po stronie sieci TV, dostarczenie przewodu antenowego do odbioru fal FM. - 1x system środowiskowego badania otoczenia, z pomiarem tVOC – lotnych cząstek organicznych występujących przy dezynfekcji pomieszczeń oraz cząstek PM min. 2.5 wskazujący alarmy dot. przekroczenia stanu alarmowego. - 1x przygotowanie pod gniazdo systemu przyzywowego z przyciskiem reanimacyjnym. W niniejszej sekcji gniazda nabudowane na drewnie. Puszka zlokalizowana powyżej szafki pacjenta. Front każdej puszki wykonany z anodowanego i szczotkowanego aluminium. Front puszki ściągany od przodu bez odkręcania śrub. Zamawiający dopuszcza systemy magnetyczne lub równoważne. Dostęp do punktów poboru oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych po otwarciu pokrywy puszki. Gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm | TAK |  |
| 4 | 1x lampa przegubowa punktowa min. 5 LED, zintegrowana z konstrukcją panela. Obudowa lampy aluminiowa. Włącznik na sekcji pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Dodatkowe gniazdo elektryczne 230V w module 45x45 zlicowane z powierzchnią płyty HPL, zlokalizowane w dolnej części zabudowy, przeznaczone do podłączenia łóżka pacjenta ze sterowaniem elektrycznym. Każde stanowisko pacjenta wyposażone w jedno gniazdo. | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja nośna - stelaż umożliwiający łatwe ściąganie płyt frontowych. Głębokość max 10cm. | TAK |  |
| 7 | Od frontu jednolita ognioodporna płyta laminowana w klasie min. B-s2 o grubości min. 18mm. | TAK |  |
| 8 | Laminat płyt typu HPL o grubości min. 0,7mm o kolorystyce ustalanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie w formie odrębnej lampy montowanej na powierzchni płyty czołowej. Lampa wykonana z profilu aluminiowego anodowanego i szczotkowanego. Specyfikacja oświetleń: - światło do badań – LED, skierowane w dół, zapewniające min. 300lx średniej na łóżku pacjenta włączane równolegle manipulatorem pacjenta oraz włącznikiem w puszce - światło nocne dla pacjenta – LED, skierowane w dół, zapewniające 30lx średniej na łóżku włączane manipulatorem pacjenta, - światło ambientne na całej długości za panelem w jego górnej i dolnej części, włączane za pomocą przycisku na ścianie Zamawiający wymaga dostarczenia wykresu fotometrycznego obrazujących rozkład światła dla pomieszczenia min. 16m2. | TAK |  |
| 10 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty |  |  |
| 11 | Aprobata CE dla wyrobu medycznego dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK |  |
| 12 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
| 13 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) | TAK |  |
| 14 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMIPB | TAK |  |
| 15 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 18 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |
| 19 | Certyfikat CE 93/42/EEC dla punktów poboru oraz Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 2

Przedmiot zamówienia: 	Kolumnowy system anestezjologiczny

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System medyczny składający się z konsoli zawieszonej na obrotowym łamanym wysięgniku mocowanym do sufitu | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów serwisowych przy płytach interfejsowych na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumn w celach serwisowych. Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, | TAK |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta. | TAK |  |
|  | Kolumnowy system medyczny strony infuzyjnej można obciążyć dodatkowym sprzętem medycznym masie ok.30kg | TAK |  |
|  | Nowoczesne łożyska ramion, o dużej średnicy prześwitu zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. Średnica minimalna otworu na węże i przewody d>=100mm | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię o wymaganych długościach: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu min.1000mm 2 - od przegubu do głowicy kolumny min 1000mm Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie min. 330 stopni. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni. | TAK |  |
|  | Jedno z ramion z możliwością podnoszenia Zakres podnoszenia w pionie min 500 mm. | TAK |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 i o długości ok. 300mm każda do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego. Nośność każdej poszczególnych z szyn medycznych min. 10kg | TAK |  |
|  | Głowica kolumny w układzie poziomym, o wymiarach ok. 60cm x 40cm x 25cm, Zakres obrotu konsoli min 330st. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w 3 hamulce elektropneumatyczne (obie osie ramienia+ głowica). Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach na konsoli. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO9170-1, PN-EN ISO 9170-2,. | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w punkty poboru gazów w systemie DIN lub AGA - do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia: 2 x punkt poboru gazów medycznych Tlen - O2 2 x punkt poboru gazów medycznych Próżnia - VAC 2 x punkt poboru gazów medycznych Spr. Powietrze - AIR 1 x punkt poboru gazów medycznych Podtl. Azotu - N2O Popychacze gniazd wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+). Aprobata dla miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+) Zamawiający wymaga z przyczyn serwisowych i eksploatacyjnych tego samego typu punktów poboru od tego samego wytwórcy we wszystkich urządzeniach medycznych. Należy podać typ i producenta punktów poboru. | TAK |  |
|  | 1 x odciąg AGSS | TAK |  |
|  | 12x gniazdo elektryczne 230V/50hz | TAK |  |
|  | 6x, gniazdo ekwipotencjalne | TAK |  |
|  | 2x przygotowanie pod gniazdo teletechniczne, z zaślepką | TAK |  |
|  | 1x Wieszak z 4 haczykami na płyny infuzyjne. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK |  |
|  | Kolumna z deklaracją zgodności CE z normą PN EN ISO 11197-2016. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK |  |
|  | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) | TAK |  |
|  | Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK |  |
|  | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Certyfikat CE 93/42/EEC dla punktów poboru oraz Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 3

Przedmiot zamówienia: 	Inteligentny system badania i wizualizacji instalacji gazów medycznych

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie podłączone bezpośrednio do sygnalizatorów za pomocą protokołu MODBUS. | TAK |  |
| 2 | Kompaktowa obudowa z LEDami wskazującymi status pracy urządzenia. | TAK |  |
| 3 | Parametry techniczne: obsługa min. 32 urządzeń RS485, obsługa protokołów MODBUS RTU, MODBUS ASCII lub protokoły równoważne zasilanie 230V, wewnętrzny UPS do potrzymania napięcia, port RJ45 - dostęp do LAN/Internet, dostęp do sieci internet po stronie zamawiającego, port kart SDHC lub inny fizyczny nośnik do zapisu, port DB9 - wejsćie RS485, zabezpieczenie antyprzepięciowe RS485, temperatura pracy od 0°C do +50°C, | TAK |  |
| 4 | Rejestracja zdarzeń na kartę SDHC lub inny nośnik min. 32GB w formie txt, | TAK |  |
| 5 | Backup danych na wewnętrzną kartę lub do serwera zewnętrznego | TAK |  |
| 6 | Przesyłanie alarmów poprzez SMS lub e-mail, | TAK |  |
| 7 | Możliwość konfigurowania poprzez zewnętrzną aplikację poziomów alarmowych, częstotliwości wysyłania wiadomości e-mail/sms | TAK |  |
| 8 | Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 11 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 4

Przedmiot zamówienia:	 Zabiegowa lampa chirurgiczna montowana do ściany lub do sufitu

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia czaszy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących oraz trudnych do czyszczenia otworów, zagłębień lub wąskich szczelin. Górna i dolna część czaszy bez żadnych zagłębień, umożliwiająca łatwe utrzymanie czystości. Światło ambientne zlicowane z powierzchnią górną czaszy lampy. Sterownik lampy wbudowany w obudowę czaszy. Nie dopuszcza się nadstawek, nabudowanych elementów, elementów z tworzyw sztucznych utrudniających utrzymanie czystości. | TAK |  |
| 2 | Pozycjonowanie lampy głównej za pomocą centralnego uchwytu (w geometrycznym środku ciężkości czaszy) wyposażonego w sterylizowane, wymienne nakładki. | TAK |  |
| 3 | Ramię nośne zamocowane na obrotowym centralnym zawiesiu sufitowym lub ściennym, z możliwością rotacji całego systemu w zakresie 360° oraz zapewniające możliwość pozycjonowania lamp w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja czaszy odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i alkoholi. | TAK |  |
| 5 | Jednolita konstrukcja czaszy w kształcie prostokąta wykonana z aluminium oraz krystalicznego szkła, bez uchwytów brudnych z boku czaszy, relingów itp. | TAK |  |
| 6 | Sterowanie parametrami lampy przy pomocy przycisków dotykowych umieszczonych z boku czaszy lampy oraz z możliwością podłączenia się protokołem Bluetooth do czaszy pomocniczej i głównej przez dowolne urządzenie z oprogramowaniem Android lub iOS. | TAK |  |
| 7 | Czasza wyposażona wyłącznie w białe diody LED (o różnych temperaturach bieli) | TAK |  |
| 8 | Natężenie światła dla czaszy 130000 [lx] +/-5%. | TAK |  |
| 9 | Żywotność diod LED ≥ 50 000 h dla czaszy | TAK |  |
| 10 | Regulowana wielkość plamy świetlnej dla w zakresie 150-280mm dla czaszy główniej oraz pomocniczej. | TAK |  |
| 11 | 5 stopniowy zakres regulacji wielkości pola świetlnego | TAK |  |
| 12 | Zakres ściemniania elektronicznego w zakresie od 40 do 130 klx dla czasy pomocniczej oraz 40 do 160 klx dla czaszy głównej | TAK |  |
| 13 | Ramię nośne lampy o długości min. 910mm i udźwigu min. 21 kg | TAK |  |
| 14 | Odwzorowanie barw Ra ≥ 96 | TAK |  |
| 15 | Oddawanie barw R9 ≥ 96 | TAK |  |
| 16 | Stała temperatura barwowa = 4900°K +/-5%. | TAK |  |
| 17 | Ograniczenie wzrostu temperatury wokół głowy chirurga maksymalnie około 1°C. | TAK |  |
| 18 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 przy 20% ≥ 1100mm dla czaszy | TAK |  |
| 19 | Światło ambientne mocowane z tyłu czaszy w 20 kombinacjach koloru | TAK |  |
| 20 | Ilość diod LED ≥ 76 | TAK |  |
| 21 | Pobór mocy dla czaszy pomocniczej ≤ 40W | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model lampy | TAK |  |
| 23 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
| 24 | Potwierdzenie zgłoszenia do URPLWMIPB | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK |  |
| 27 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego |  |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 5

Przedmiot zamówienia: 	Panel nadłóżkowy wzmożonego nadzoru 3 stanowiskowy

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany/ Punktacja | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta zgodne z PN-EN ISO 11197:2016-06 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów, głębokość max 80mm (bez szyn) | TAK |  |
| 3 | Mocowany do ściany poziomy panel jednostanowiskowy do zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi, | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, RJ45 od frontu w specjalnym zatrzaskowym kanale dla modułów 45x45mm | TAK |  |
| 5 | Dla każdego stanowiska: Od frontu dostępne gniazda gazowe, kompatybilne z systemem AGA: - gniazdo VAC 2 szt - gniazdo AIR 2 szt - gniazdo O2 2 szt Popychacze gniazd wykonane z trwałego materiału min. metal, aluminium, stopy metali. Ze względów serwisowych Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich produktach. Zamawiający wymaga z przyczyn serwisowych i eksploatacyjnych tego samego typu punktów poboru od tego samego wytwórcy we wszystkich urządzeniach medycznych. Należy podać typ i producenta punktów poboru. 6x gniazdo 230V z bolcem uziemiającym zlicowane z powierzchnią, z przesłoną torów prądowych oraz żaluzją otworu, dające płaską powierzchnię bez włożonej wtyczki. 2x gniazdo podwójne RJ45 min. Kat 6a ekranowana 3x gniazdo PE 1x podwójny włącznik oświetlenia pacjenta, i nocnego równoległy z włącznikami w manipulatorze systemu przywoławczego, - 1 szt. przygotowanie pod system przyzywowy Gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm Oświetlenie nocne, pacjenta i ogólne spełniające wymagania obowiązujących norm oświetleniowych. Oświetlenie typu LED. Na całej długości zamocowane dwie szyny 10x25mm, szyna górna i dolna. | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty |  |  |
| 6 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC | TAK |  |
| 7 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) | TAK |  |
| 9 | Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB | TAK |  |
| 10 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 13 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |
| 14 | Certyfikat CE 93/42/EEC dla punktów poboru oraz Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 6

Przedmiot zamówienia: 	Sygnalizatory gazów medycznych

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sygnalizator stanu gazów medycznych czytający dane z przetworników ciśnienia 4-20mA | TAK |  |
| 2 | Sygnalizator LCD, montowany na drzwiczkach strefowego zespołu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo. | TAK |  |
| 3 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz wskazujący cyfrowo ciśnienie w bar lub kPa dla min. 6 gazów w jedym czasie. Rozdzielczość wskazań: 10kPa i niższa Wskazanie poziomów alarmu gazu MAX i MIN zgodny z PN-EN ISO 7396-1:2016 | TAK |  |
| 4 | Możliwość przesyłania danych bezpośrednio z sygnalizatora przez port RS485 w protokole MODBUS-ASCII | TAK |  |
| 5 | Menu z możliwością wprowadzenia hasła lub inny system zabezpieczający przed niepowołanym wejsciem do menu konfiguracyjnego | TAK (opisać) |  |
| 6 | Wskazanie ciśnienia gazów oraz stanów alarmowych wraz z sygnałem świetlnym i dźwiękowym zgodnym z PN-EN ISO 7396-1:2016 z możliwością czasowego wyciszenia alarmu. | TAK |  |
| 7 | Sygnalizator gazów medycznym z wyświetlaczem LCD zasilany prądem 12-24VDC, automatycznie przechodzący na zasilanie bateryjne. Bateria/akumuator w zestawie. | TAK |  |
| 8 | Urządzenia zamknięte w obudowie z wyświetlaczem na zewnątrz obudowy. | TAK |  |
| 9 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urządzenia | TAK |  |
| 10 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
| 11 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) | TAK |  |
| 12 | Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB (załączyć) | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 16 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Pozycja nr 7

Przedmiot zamówienia: 	Tablice poboru gazów medycznych

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| L.p. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane – należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyrób medyczny posiadający aprobatę CE jednostki notyfikowanej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC | TAK |  |
| 2 | Gniazda poboru gazów medycznych montowane na płycie montażowej wykonanej ze szczotkowanego aluminium. | TAK |  |
| 3 | Tablica wyposażona w punky poboru gazów medycznych w systemie AGA – do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia. Ilości punktów poboru zgodnie z dokumentacją projektową. Popychacze gniazd wykonane z trwałego materiału min. metal, aluminium, stopy metali. Ze względów serwisowych Zamawiający wymaga punktów poboru tego samego wytwórcy we wszystkich produktach. | TAK |  |
| 4 | Tablica w wykonaniu podtynkowym. | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla urządzenia | TAK |  |
| 6 | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim oraz jeśli wyrób jest zagraniczny w oryginalnym języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem (opis, fotografia, DTR, Karta katalogowa oraz inne podobne materiały) | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) |  |  |
| 8 | Potwierdzenie powiadomienia do URPLWMIPB | TAK |  |
| 9 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 12 | Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego | TAK |  |
| 13 | Certyfikat CE 93/42/EEC dla punktów poboru oraz Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca typ i model punktu poboru oraz zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 9170-1:2009 | TAK |  |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA !

Jeżeli w dokumentacji przetargowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu były wyprodukowane przez jednego wytwórcę.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)