Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 27/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat rtg z ramieniem C  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Punktacja | Szczegółowy opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. Generator |
| 1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz | Bez punktacji |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% | Bez punktacji |  |
| 3 | Moc generatora | min.2,0 kW, max. 3 kW | ≥2,5 kW – 10 pkt ≤ 2,4 kW – 0 pkt |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | ≥40 kHz | Bez punktacji |  |
| 5 | Prąd dla trybów fluoroskopii | ≥25 mA | Bez punktacji |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Prąd radiografii konwencjonalnej i cyfrowej | ≥20 mA | Bez punktacji |  |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | ≥40-110 kV | Bez punktacji |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Skopia pulsacyjna i ciągła | ≤ 8 pulsów | Bez punktacji |  |
| 12 | Fluoroskopia ciągła | Tak | Bez punktacji |  |
| III. Lampa X - RAY |
| 1 | Lampa min. jednoogniskowa ze stacjonarną anodą | Tak | Lampa jednoogniskowa – 0 pkt, dwuogniskowa – 10 pkt |  |
| 2 | Totalna filtracja | ≥ 3,3 mm Al. | Bez punktacji |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody | ≥ 70 kHU | ≥ 76 kHU – 10 pkt, < 75 kHU – 0 pkt |  |
| 4 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU | Bez punktacji |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 37 kHU/min | Bez punktacji |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia kołpaka | ≥ 12,5 kHU/min | Bez punktacji |  |
| 7 | Kolimator typu IRIS | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. Wózek z ramieniem C |
| 1 | Głębokość ramienia C | ≥66 cm | Bez punktacji |  |
| 2 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | ≥76 cm | Bez punktacji |  |
| 3 | Odległość SID | min. 97 cm | ≥ 100 cm – 10 pkt, < 99 cm – 0 pkt |  |
| 4 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20 cm | Bez punktacji |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 42 cm | ≥ 43 cm - 10 pkt |  |
| 6 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (WigWag) | min. ±100 | Bez punktacji |  |
| 7 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | ±205° | Bez punktacji |  |
| 9 | Zakres ruchu orbitalnego | ≥120° | Bez punktacji |  |
| 10 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Pojedyncza dźwignia służąca do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym z obu stron aparatu, aretaż kół względem osi stołu z możliwością zahamowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Do pracy pedał nożny bezprzewodowy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu montowany niezależnie na wózku. | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Panel min. 10” z możliwością obrotu o min. 260° Rozdzielczość panelu dotykowego min. 1280x800 | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Szerokość wózka ramienia C | ≤ 78cm | Bez punktacji |  |
| 18 | Waga wózka z ramieniem C | ≤ 315 kg | Bez punktacji |  |
| V. Wzmacniacz obrazu |
| 1 | Średnica nominalna | ≥ 9” | Bez punktacji |  |
| 2 | Ilość pól wzmacniacza obrazu | ≥ 3 | Bez punktacji |  |
| 3 | Rozdzielczość kamery CCD | ≥1024 x 1024 | Bez punktacji |  |
| 4 | Współczynnik DQE | ≥65% | Bez punktacji |  |
| 5 | W pełni cyfrowy przekaz obrazu | Tak | Bez punktacji |  |
| VI. Monitor, tor wizyjny |
| 1 | Monitor umieszczony na wspólnym wózku z ramieniem C z prezentacją jednoczasową obrazu żywego i referencyjnego w pełnej wielkości w pełnym formacie (nie miniatury) (obraz żywy i referencyjny) | Monitory, rozdzielczość ≥1920 x1080 i luminacji ≥ 600 cd/m² | Bez punktacji |  |
| 2 | Monitor medyczny | Przekątna monitora ≥27” | Bez punktacji |  |
| 3 | Możliwość ustawienia monitora ze wszystkich czterech stron systemu. Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu . | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania | Tak/Nie | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Zakres ruchu monitora w osi pionowej bez zmiany wysokości kolumny ≥ 40 cm | Tak/Nie | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Regulacja pozycji monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Kąt widzenia obrazu | ≥ 175° | Bez punktacji |  |
| 8 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | ≥16 obrazów | Bez punktacji |  |
| 10 | Matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu | ≥ 1024 x 1024 pikseli ≥32bit | Bez punktacji |  |
| 11 | Pojemność pamięci na dysku twardym | ≥100 000 obrazów | Bez punktacji |  |
| 12 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Archiwizacja obrazów w formacie JPG, RAW lub BMP z możliwością rozbudowy o archiwizację poprzez USB obrazów w formacie DICOM z automatycznym dogrywaniem przeglądarki zdjęć | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | ZOOM | ≥x 4 | Bez punktacji |  |
| 17 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze, obraz lustrzany, obraz lustrzany | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Średnica widocznego obrazu | ≥ 29 cm | Bez punktacji |  |
| 20 | Obrazowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie metalu w polu operacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Automatyczne dopasowanie obszaru badania | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Wyświetlanie obrazów testowych umożliwiających wykonanie testów specjalistycznych. Obrazy wgrane do aparatu bądź na urządzeniu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Bezpośredni pomiar dawki promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Raport dawki pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| VII. Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Oprogramowanie DICOM 3.0 | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Włącznik nożny bezprzewodowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu i monitora | Tak | Bez punktacji |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)