Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia  –  fotel wielofunkcyjny do podawania cytostatyków – szt. 2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Fotel 3-segmentowy przeznaczony do długotrwałych terapii i zabiegów |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, kolumnowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Konstrukcja stabilna umożliwiająca wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR. Kolorystyka ramy stalowej dostępna w min. 8 wariantach. |  |
|  | Całkowita długość: 2150 (± 30 mm) Całkowita szerokość (wraz z podłokietnikami): 850 mm (+ 30 mm) Szerokość leża: 600mm (1 30 mm) Wysokość siedziska: 500mm (± 30 mm) |  |
| 4 . | Segment pleców w celu zapewnienia większego komfortu pacjenta profilowany oraz w części brakowej poszerzony do szerokości 750mm (± 30 mm) |  |
| 5 | Regulacja segmentu podparcia pleców w zakresie min. O --750 uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
| 6 | Regulacja segmentu podudzia w zakresie min. 0 — 45° uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
|  | Elektryczna funkcja Trendelenburga min. 10'realizowana poprzez pilot przewodowy. Oznaczenie funkcji na pilocie w kolorze czerwonym |  |
|  | Elektryczna pozycja wyjściowa uzyskiwana po naciśnięciu jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie przewodowym z max. uniesionym segmentem pleców i max. opuszczonym segmentem nóg — pozycja ułatwiająca pacjentowi wejście i opuszczenie fotela. |  |
|  | Jednoczesna i niezależna regulacja segmentem pleców i segmentem nóg. |  |
|  | Segment podudzia wyposażony oparcie stóp wykonane z płyty laminatowej o elektrycznie regulowanym wysuwie w zakresie min. 160 mm. Regulacja uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym. |  |
|  | Segmenty fotela wykonane z płyty RH, z materacem piankowy 2 elementowy | _ |
|  | (segmentu pleców oraz segmnt siedziska i nożny razem) o obłym kształcie i zaokrąglonych krawędziach. Materac duży segmentu siedziska i nóg odejmowany bez konieczności użycia narzędzi, umożliwiający łatwe dotarcie do segmentów fotela oraz spodniej części materaca w celach mycia i dezynfekcji. Tapicerka wykonana ze zmywalnego materiału ognioodpornego: o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych potwierdzonych certyfikatem. Tapicerka dostępna w min. 20 kolorach. |  |
| 12 | Materac segmentu pleców wyposażony w wbudowaną pompowaną poduszkę w części lędźwiowej zapewniającą większy komfort dla pacjenta. |  |
|  | Podstawa oraz siłowniki sterujące pod segmentem siedziska zabudowane osłonami z tworzywa ABS. Fotel wyposażony w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą min. 2 kół. Blokada dostępna z obu stron fotela za plecami pacjenta. |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podłokietniki tapicerowane, odejmowane, profilowane w formie rynienki, z regulacją: - kąta nachylenia w płaszczyźnie pionowej +1- 15°, - kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej +1- 90°, - odchylane do góry min. 75° w celu łatwego wsiadania pacjenta na fotel. Podłokietniki zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej poziomej przy jednoczesnym ruchu segmentem pleców bez konieczności korygowania ustawienia przez personel medyczny. |  |
|  | Możliwość udźwigu maksymalnej masy ciała pacjenta min. 200 kg |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyty na pilota przy każdym podłokietniku, - stojak kroplówki montowany do konstrukcji podstawy fotela, |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)