Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:     Materac przeciwodleżynowy , pneumatyczny, chłodzący i osuszający ciało pacjenta – dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów -  szt.1

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, parametry nie modyfikowane dla potrzeb przetargu. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego producenta. |  |
| 2 | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów. |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy, dynamiczny, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. |  |
| 4 | Komory umieszczone w rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 10- minutowym. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. |  |
| 5 | Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne. |  |
| 6 | Minimum połowa komór materaca wyposażona w dodatkowe wewnętrzne komory powietrzne (komora w komorze) celem centralizacji pacjenta oraz zapobiegania możliwości zsunięcia się pacjenta z materaca. |  |
| 7 | Materac o wymiarach 203cm x 85cm ± 1cm. Wysokość 11,5 cm. |  |
| 8 | Materac wyposażony w zintegrowany pokrowiec na przewód elektryczny. |  |
| 9 | Materac z funkcją owiewu powietrzem ciała pacjenta posiadający mikrootworki, przez które wypływa powietrze osuszające i chłodzące ciało pacjenta. |  |
| 10 | Rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta i regulującym samoczynne i bezobsługowa ciśnienie zależnie od wagi i pozycji pacjenta. Dodatkowa możliwość ręcznej regulacji komfortu leżenia. |  |
| 11 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem -przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. W celu łatwego mocowania pokrowca ma on posiadać trwałe oznakowanie pozycji głowy bądź stóp pacjenta. |  |
| 12 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: -pracę materaca -brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. -przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową -niski stan naładowania akumulatora - konieczność przeprowadzenia czynności serwisowych |  |
| 13 | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny posiadający cztery narożne taśmy stabilizujące |  |
| 14 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. Nie dopuszcza się zaoferowania zaworu w postaci taśmy, zawleczki pociąganej mechanicznie. |  |
| 15 | Limit wagi pacjenta 200kg |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie 10 godz. +/- 2 godz. Funkcja transportu włącza się automatycznie poprzez odłączenie przewodów powietrznych materaca od pompy. |  |
| 17 | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 15 minutach |  |
| 18 | Możliwość dołączenia do pompy modułu zintegrowanych akumulatorów zapewniającego normalną (statyczną i dynamiczną) pracę materaca przez min. 6 godzin. Pompa z modułem akumulatorowym powinna stanowić jedną całość o rozmiarach nie większych niż 400x310x130mm (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem); waga zasilacza do 4kg (łącznie ze zintegrowanym akumulatorem o wadze do 1,2kg). |  |
| 19 | Zasilanie 230V 50Hz |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)