Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:     Pompa infuzyjna objętościowa-  szt.10

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pompa_objęłościowa do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. |  |
| 2 | Pompy z możliwością opcjonalnego rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o pracę w systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC- Space Glucose Control |  |
| 4 | Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej |  |
| 5 | Możliwość podaży kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży. W tym światłoczułych. |  |
| 6 | Podświetlany panel sterowania i klawisze |  |
| 7 | Zasilanie AC 230V 50Hz |  |
| 8 | Klasa ochronności II, typ CF |  |
| 9 | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 h przy przepływie 100 ml/h |  |
| 11 | Zasilacz zewnętrzny szt t |  |
| 12 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 13 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów — jeden w pompie, jeden na drenie _ |  |
| 14 | Możliwość mocowania do rury poziomej i pionowej |  |
| 15 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji —zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 17 | Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml |  |
| 18 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu . |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200 |  |
| 21 | ppmpa_objęłościow_ajdo żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi ml/h, programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 1 do 99,99 ml/h |  |
| 22 | Dokładność prędkości infuzji t 5% |  |
| 23 | Bolus o określonej objętości |  |
| 24 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 25 | Bolus w określonym czasie |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1 – 9999 ml ( VTBD ) |  |
| 27 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup |  |
| 28 | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
| 29 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
| 30 | Możliwość integracji i pracy z oferowaną stacją dokującą |  |
| 31 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. zasilane jednym przewodem bez użycia stacji dokującej |  |
| 32 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
| 33 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 34 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, pg, 1E, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. Mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 35 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 36 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli |  |
| 37 | Akustyczno — optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 38 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 39 | Alarm okluzji |  |
| 40 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 42 | Alarm braku lub źle założonego zestawu |  |
| 43 | Alarm powietrza w linii |  |
| 44 | Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu |  |
| 45 | Alarm czujnika kropli |  |
| 46 | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)