Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – . MONAKO - scentralizowany system monitorowania

i nadzoru okołoporodowego – 1 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYPOSAŻENIE SYSTEMU MONACO |  |
| 1 | MONAKO - scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego - 1 szt. |  |
| 2 | Oprogramowanie systemu MONAKO. (rozbudowa o dodatkowe 8 stanowisk nadzoru okołoporodowego) - 1 szt. |  |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 4 | kompatybilność wersji systemu z posiadaną bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako |  |
| 5 | bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (8 stanowisk) |  |
| 6 | automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. - alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach |  |
| 7 | alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach |  |
| 8 | wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) |  |
| 9 | - możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka |  |
| 10 | możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). |  |
| 11 | archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat |  |
| 12 | wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej |  |
| 13 | identyfikacja typu skurczów macicy |  |
| 14 | możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska nadzoru okołoporodowego |  |
| 15 | możliwość rozbudowy o kolejne stacje monitorujące i podglądowe |  |
| 16 | Moduł transmisji danych (bezprzewodowy) - 8 szt. |  |
| II. | SPRZĘT KOMPUTEROWY ( parametry minimalne) |  |
| 1 | Stanowisko monitorujące ( patologia ciąży) oprogramowanie komputer AIO min. 22 " drukarka laserowa - kpl.1 |  |
| 2 | Stanowisko poglądowe ( patologia ciąży ) Oprogramowanie Komputer AIO min. 22 " - 1 kpl. |  |
| 3 | Materiały instalacyjne (gniazda systemowe, kable, przewody, osłony). - 1 kpl. |  |
| 4 | Instrukcje obsługi wraz z medycznym podręcznikiem użytkownika. - 1 kpl. |  |
| III. | KARDIOTOKOGRAF do ciąży pojedynczej szt. 2 |  |
| 1 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm |  |
| 2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu |  |
| 3 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz |  |
| 4 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 |  |
| 5 | Znacznik zdarzeń |  |
| 6 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna |  |
| 9 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min |  |
| 10 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru |  |
| 11 | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG |  |
| 12 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |
| 13 | Wodoszczelność przetworników (głowic) |  |
| 14 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu |  |
| 15 | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) |  |
| 16 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) |  |
| 17 | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg |  |
| 18 | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako |  |
|  | Wyposażenie |  |
| 19 | przetwornik Toco - - szt.1 |  |
| 20 | przetworniki Cardio - 1 szt. |  |
| 21 | znacznik ruchów płodu dla pacjentki |  |
| 22 | Wózek pod KTG - szt. 1 |  |
| 23 | Pas mocujący - szt. 2 |  |
| 24 | Kabel sieciowy szt.1 |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)