Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – USG ginekologiczne z kompletem głowic- 1 szt. – ZADANIE NR 1

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu max. 150 kg | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1800x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED, OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 22”. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
|  | Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą na ekranie dotykowym). | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 12 cali do sterowania aparatu | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 8.000.000 kanałach przetwarzania. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu, min. 270 dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 2,0-16,0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 4000. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 300s | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
|  | B - mode. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od 2,0 – 45,0 cm. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | TAK, opisać |  |
|  | M-mode, M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w opplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±85° | TAK, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą z oferowanej głowicy convex | TAK |  |
|  | Niedopplerowskie obrazowanie do badania wolnych przepływów, oparte na technice śledzenia plamek (speckle tracking) | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości przedramienia płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości) | TAK |  |
|  | Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA (min. wg. LR2, Simple Rules) | TAK |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący min. 2,5 – 5,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą, sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | GŁOWICA ENDOVAGINALNA do badań ginekologicznych i położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min.5,0 – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min 192. | TAK, podać |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK, podać |  |
| 51. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący min. przedział 4,0 – 9,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 90º | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą, sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 52 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 800 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 53 | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 1 TB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 54 | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK |  |
| 55 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |
| 56 | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: VGA, DVI (HDMI). | TAK |  |
| 57 | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| 58 | MOŻLIWOŚC ROZBUDOWY (na dzień składania ofert) | TAK |  |
| 59 | Obrazowanie 3D/4D z głowic volumetrycznych | TAK |  |
| 60 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK, podać |  |
| 61 | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000 | TAK |  |
| 62 | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK |  |
| 63 | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 100 | TAK |  |
| 64 | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |
| 65 | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej z analizą ilościową i obliczeniami funkcji Ratio i Strain. | TAK |  |
| 66 | Elastografia Sharewave z oferowanej głowicy convex | TAK |  |
| 67 | GŁOWICA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) TYPU CONVEX do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º | TAK, podać |  |
|  | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx80º | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 68 | GŁOWICA ENDOVAGINALNA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 9,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 185º | TAK, podać |  |
|  | Obszar skanowania 3D/4D minimum 175ºx110º | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 68 | GŁOWICA LINIOWA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) do badań płytko położonych narządów | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 6,0 – 15,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 69 | Głowica liniowa | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 4,0 - 13,0 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Szerokość obrazowania 50mm+/-5% | TAK |  |
|  | Ilość kryształów min 1000. | TAK |  |
| 69 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 70 | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |
| 71 | Anatomiczny M-mode | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – KTG- 1 szt. - ZADANIE NR 2

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA PARAMETRY TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ≤ 7 cali | TAK, podać |  |
| 2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy US 50 ÷240 bpm | TAK, podać |  |
| 4 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK, podać |  |
| 5 | Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 5mW/cm2 | TAK, podać |  |
| 6 | Monitorowanie tętna matki (MHR) | TAK |  |
| 7 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 8 | Znacznik dla personelu | TAK |  |
| 9 | Alarm w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US | TAK |  |
| 10 | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | TAK |  |
| 11 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
| 12 | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
| 13 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK TAK |  |
| 14 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco |  |  |
| 15 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 16 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK, podać |  |
| 18 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako) | TAK |  |
| 19 | Podłączenie aparatu do posiadanego systemem nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o klawiaturę i myszkę | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie: - przetwornik Toco (1 sztuka) - przetwornik Cardio (2 sztuki) - znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) - moduł transmisji danych MT2W (1 kpl.) - wózek pod KTG (1 sztuka) | TAK, podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Inkubator noworodkowy - 1 szt. - ZADANIE NR 3

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji: 2020

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany / punktowany | Parametr oferowany przez Wykonawcę | PARAMETRY OFEROWANE *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Konstrukcja |
|  | Inkubator otwarty | umieszczony na podstawie jezdnej na kołach wyposażonych w hamulce | TAK |  |
|  | Ścianki boczne | przezierne, wykonane z materiału odpornego na UV, odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych, - zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, | TAK |  |
|  |  | opuszczane oraz w celu dostępu do dziecka demontowane przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości położenia materacyka względem poziomu podłogi | płynna, realizowana za pomocą podnośnika elektrycznego | TAK |  |
|  | Podstawa materacyka | zapewniająca płynną regulację pochylenia materacyka do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga, dokonywana przy użyciu jednej ręki w zakresie min. ±12° | TAK Należy podać |  |
|  |  | ze zintegrowaną wagą elektroniczną, z zakresem pomiaru min. 300-8000 g | TAK Należy podać |  |
|  |  | obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych | TAK |  |
|  |  | materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych | TAK=1 pkt NIE= 0 pkt |  |
|  | Szuflada lub prowadnice do wprowadzenia kasety RTG | pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Szuflady, pojemniki | min. 2 dostępne po obu stron inkubatora. max. Obciążenia 6,5kg | TAK Należy podać |  |
|  |  | Max. Obciążenie 6,5kg | TAK |  |
|  | Szyny | min. 2 do mocowania dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  |  | z potrójnymi płaszczyznami mocowania | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |  |
|  | Promiennik grzejny | umożliwiający wykonanie zdjęcia rtg | TAK |  |
|  |  | z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego, w zakresie regulacji mocy od 0 do 100% | TAK Należy podać |  |
|  |  | zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka, bez konieczności odsuwania/odchylania o mocy min. 350W | usytuowany pod kątem po stronie panelu sterującego bez konieczności odsuwania/odchylania = 3 pkt zawieszony równolegle nad leżem pacjenta odsuwany/odchylany = 1 pkt |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury | automatyczna i ręczna regulacja temperatury bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min.: 35 ÷ 37,5 °C ze skokiem 0,1°C | TAK Należy podać |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta | min. 32 ÷ 41 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK Należy podać |  |
|  | Zintegrowany pomiar saturacji krwi noworodka metodą Masimo: Czujnik saturacji MAssimo wielorazowy 1 szt. Czujnik temperatury wielorazowy 1 szt. | wymagany | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz na panelu sterującym, typu LCD, umożliwia prezentację parametrów nastawnych i monitorowanych oraz prezentację graficzną cyklu pomiarowego, co najmniej: | min. 6" | TAK Należy podać |  |
|  |  | trendy do 60-minut, w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie: -temperatura nastawiona, -moc grzewcza, -temperatura noworodka, -waga noworodka - saturacja | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |  |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa, o regulowanym natężeniu, umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta, stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia | min. 2000 lux | TAK Należy podać |  |
|  | Zintegrowane oświetlenie ogólne | pojedyncze lub podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta | podwójne = 2 pkt pojedyncze = 1 pkt |  |
|  | Gniazda elektryczne | min. 2 wbudowane w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | ≥ 2 = 1 pkt < 2 = 0 pkt |  |
| Alarmy |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | co najmniej : przekroczenia nastawionej temperatury pracy (przegrzania) spadku temperatury (niedogrzania) zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
|  |  | opis alarmu wyświetlany bezpośrednio na ekranie bez konieczności wyboru opisu z pozycji menu | TAK = 1 pkt NIE = 0 pkt |  |
|  |  | wyciszane, podczas wykonywania procedur medycznych, w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu zapobiegający kontaktowi z częścią niesterylną urządzenia | TAK = 3 pkt NIE = 1 pkt |  |
|  |  | głośniki alarmów usytuowane w podstawie inkubatora, w celu ograniczenia poziomu hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK |  |
|  | Resuscytacja | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | Wbudowany = 3 pkt Nie zintegrowany = 1 pkt |  |
|  |  | Wbudowany ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem | Wbudowany = 3 pkt Nie zintegrowany = 1 pkt |  |
| Testy pracy inkubatora |  |
|  | Test po włączeniu do sieci | wykonywany automatycznie | TAK |  |
|  | Test sprawdzający w trakcie pracy inkubatora | wykonywany okresowo w celu kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK = 2 pkt NIE = 0 pkt |  |
| Zestaw startowy |
|  | Zestaw startowy materiałów zużywalnych | Zintegrowany pomiar saturacji krwi noworodka metodą Masimo: Maski z układami lub same układy bez masek 1op./10 szt. Przylepce do czujnika temperatury 1op./50 szt. Czujnik Masimo set 3-20 kg jednopacjentowy 1op./20 szt. | TAK Należy podać |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)