Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat RTG z ramieniem C - 1 sztuka

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2020

|  | Parametr | Wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| APARAT Z RAMIENIEM C MOBILNY |
| 2 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) > 67 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Odległość SID >105 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C >20 cm | Tak, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 5 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |
| 5 | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | Tak/Nie |  | Tak - 15 pkt, Nie - 0 pkt |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C > 41 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 7 | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C > 145° | Tak, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 5 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |
| 9 | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±220° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) > 80 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | Bez punktacji |
| 15 | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | Bez punktacji |
| 16 | Blokada kół | Tak |  | Bez punktacji |
| 17 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 18 | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak |  | Bez punktacji |
| 19 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
| 20 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne oraz manualne z możliwością wyłączenia napędów elektrycznych i sterowania oraz hamowania ręcznego wszystkich hamulców, sterowanie manualne | Tak |  | Bez punktacji |
| 21 | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolo-rami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak |  | Bez punktacji |
| 22 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 23 | Monitor dotykowy minimum 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 24 | Monitor dotykowy minimum 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 25 | Monitor dotykowy minimum 640x480 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora mocowany do stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 26 | Syganlizacja promieniowania na wózku z monitorami oraz na monitorach kolorowych do sterowania aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
| 27 | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| 28 | Możliwość programowania punktu izocentrycznego | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| 29 | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 30 | - joystick do sterowania obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal | Tak |  | Bez punktacji |
| 31 | - joystick do sterowania ruchem wzdłużnym i pionowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 32 | - programowalne min. 2 pozycje ramienia | Tak, opisać |  | 2 pozycje - 0 pkt, każda dodatkowa -5 pkt |
| 33 | - ruch ramienia C izocentryczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 34 | - możliwością określania ruchów zgodnie z ułożeniem pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 35 | - przycisk „0” do ustawienia ramienia C w pozycji zerowej AP | Tak |  | Bez punktacji |
| 36 | - przycisk bezpieczeństwa wyłączający urządzenie | Tak |  | Bez punktacji |
| 37 | Sterowanie ramieniem przy pomocy joysticków umożliwiające szybkie manewrowanie położeniem ramienia C | Tak |  | Bez punktacji |
| 38 | Joystick zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | Tak |  | Bez punktacji |
| 39 | Możliwość definiowania kierunku ruchów zgodnie z życzeniem operatora w zależności od strony ustawienia aparatu względem stołu | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| 40 | Szerokość wózka z ramieniem C max 85cm | Tak |  | Bez punktacji |
| GENERATOR |
| 41 | Generator wysokiej częstotliwości min. 40kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, typu monoblock | Tak |  | Bez punktacji |
| 42 | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | Tak |  | Bez punktacji |
| 43 | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25pulsów/s | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 44 | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji min. 5-40ms | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 45 | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 46 | Tryby fluoroskopii | Tak |  | Bez punktacji |
| 47 | Tryby radiografii w tym radiografia cyfrowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 48 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 49 | Zakres prądów dla trybów fluoroskopii ciągłej i pulsacyjnej min. 2 do 240mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 50 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 240mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 51 | Automatyczny dobór poziomu dawki | Tak |  | Bez punktacji |
| 52 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| LAMPA I KOLIMATORY |
| 53 | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 54 | Lampa 2-ogniskowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 55 | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 56 | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 57 | Całkowita filtracja ≥ 4.1 mmAl w tym co najmniej min. 0,1mmCu | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 58 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | Bez punktacji |
| 59 | Kolimator typu Irys | Tak |  | Bez punktacji |
| 60 | Szybkość rotacji anody min. 2800obr/s | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 61 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | Bez punktacji |
| 62 | Pojemność cieplna anody > 300kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 63 | Pojemność cieplna kołpaka > 8000kHU | Tak, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |
| 64 | Prędkość chłodzenia anody >70kHU/min | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 65 | Prędkość chłodzenia kołpaka >90kHU/min | Tak, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |
| 66 | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 67 | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | Tak |  | Bez punktacji |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD) |
| 68 | Wymiary detektora cyfrowego min. 20cm x 20cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 69 | Skala szarości detektora min. 14bit | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 70 | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70lini/cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 71 | Kratka przeciwrozproszeniowa zdejmowana | Tak |  | Bez punktacji |
| 72 | Rodzaj detektora typu CMOS |  |  | Bez punktacji |
| 73 | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | Tak |  | Bez punktacji |
| 74 | Matryca detektora min. 2000x2000 pikseli | Tak, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 15 pkt. Minimalna wartość oferowanego parametru 0 pkt. |
| 75 | Trzy pola detektora obrazu | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 76 | Wartość dynamiki detektora min. 83dB | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 77 | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 78 | Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu. | Tak, Nie opisać |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
| 79 | Ilość obrazów w pamięci min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 80 | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  | Bez punktacji |
| 81 | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak |  | Bez punktacji |
| 82 | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
| 83 | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr/sek | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 84 | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 85 | Obraz lustrzany | Tak |  | Bez punktacji |
| 86 | Wzmocnienie krawędzi i szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
| 87 | Regulacja kontrastu | Tak |  | Bez punktacji |
| 88 | System nanoszenia opisów | Tak |  | Bez punktacji |
| 89 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 90 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | Bez punktacji |
| 91 | Funkcja generowania raportu dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak |  | Bez punktacji |
| 92 | Minimum 4 wielkości powiększenia obrazu Zoom | Tak |  | Bez punktacji |
| 93 | Skala szarości w post-procesingu min. 24bit | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| WÓZEK Z MONITORAMI/MONITORY |  |
| 94 | Ilość monitorów 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 95 | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 96 | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli, monitory działające w wewnętrznej sieci bezprzewodowej aparatu, transmitujące obraz live, rozwiązanie montowane fabrycznie przez producenta do sufitu na wysięgniku i szynie, posiadające certyfikat CE, wyrób medyczny |  |  | Bez punktacji |
| 97 | Luminacja monitorów min. 950cd/m2 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 98 | Contrast Ratio min 950:1 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 99 | Sygnalizacja włączonego promieniowania na pulpitach sterowania i na monitorach głównych | Tak |  | Bez punktacji |
| 100 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | Bez punktacji |
| 101 | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 102 | DICOM 3.0, Funkcje Storage, Storage Commitment Worklist | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 103 | Drukarka termiczna wbudowana w aparat | Tak |  | Bez punktacji |
| 104 | Port USB z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  | Bez punktacji |
| 105 | Gotowość do podłączenia strzykawki automatycznej: Medrad Mark 7 Arterion | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |  |
| 106 | Bezprzewodowy Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/ akwizycji, zapisu zdjęć i oraz zmiany trybów pracy min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak, Nie podać |  | bezprzewodowy - 10 pkt, przewodowy - 0 pkt |
| 107 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 108 | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak |  | Bez punktacji |
| 109 | Protokół wykonania testów akceptacyjnych przez autoryzowany serwis lub laboratorium | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 110 | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej i elektronicznej | Tak |  | Bez punktacji |
| 111 | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 112 | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 113 | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)