Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 1 - Kardiomonitor - różne rodzaje (Oddział Kardiologiczny) – 4 szt.

Zadanie nr 1 – Pozycja nr 1

Przedmiot zamówienia – kardiomonitor – kompaktowo-modułowy  - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Monitor kompaktowo-modułowy przeznaczony dla dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 1xTemp. |  |
| 2 | Ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1000x700 dpi. Waga do 10kg. |  |
|  | Konstrukcja monitora zawierająca uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. |  |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. |  |
|  | Prezentacja co najmniej 10 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość zapisania min. 10 ekranów użytkownika. |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 5 dni. Pamięć wszystkich krzywych „full disclosure” z okresu min. 48 godz. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO. |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. |  |
|  | Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru min. trybu: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze. |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do min. 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 8 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do max.5 godzin. |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Opcjonalnie możliwość aktualizacji oprogramowania oraz aktualizacja ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG do 12 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Rozpoznawanie min. 15 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. |  |
|  | Prezentacja zmian ST na wykresie kołowym. |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo Rainbow SET lub FAST. |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów w technologii Nellcor, Masimo oraz własnej producenta. |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z jednego kanału. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  |
|  | Opcjonalnie - inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. |  |

|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) bez udziału serwisu. |  |
|  | Drukarka termiczna. Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. |  |
|  | Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, rączką) na 5 kołach lub uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach – do wyboru przez zamawiającego |  |
|  | Akcesoria dla 1 kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 3-żyłowy + komplet odprowadzeń - zestaw 3 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - sensor SPO2 wielorazowy typu klips, oryginalny sensor producenta zaoferowanej technologii saturacji - czujnik temperatury wielorazowy lub opcjonalnie 10 sztuk czujników jednorazowych - 1 bateria. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 1 – Pozycja nr 2

Przedmiot zamówienia – kardiomonitor – kompaktowo-modułowy z modułem transportowym  - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych. Monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. |  |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15cali (rozdzielczość min. 1280 x 768), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. |  |
|  | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia 35 stopni C. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze <1,5 kg, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2000mAh ze wskaźnikiem naładowania. |  |
|  | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP32. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia. |  |
|  | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. |  |
|  | Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy >5,5” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). |  |
|  | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 6 różnych krzywych dynamicznych. |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 10 zapamiętywanych ekranów). |  |
|  | Wbudowane min 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. |  |
|  | Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. |  |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca. Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 20 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz o monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG. |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. |  |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiani 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. |  |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. |  |
|  | Wszystkie pomiary dokonywane z czujnika przy technologii Masimo Rainbow SET. |  |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy |  |
|  | Pomiar temperatury, zakres pomiarowy min. 0 – 45oC. |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. |  |
|  | Możliwość opcjonalnej rozbudowy monitora o pomiar temperatury w błonie bębenkowej poprzez pomiar temperatury w uchu pacjenta, wykorzystując promieniowanie podczerwone. |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – 2 kanały |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów |  |
|  | Na wyposażeniu kardiomonitora mocowanie do aparatu do ściany/modury/rury zapewniające ruch w min. 3 płaszczyznach z koszem na akcesoria lub podstawa jezdna z koszem na akcesoria do 1 kardiomonitora. |  |
|  | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 5-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (4 rozmiary) x1 kpl. - czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy x1 - czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy x1, opcjonalnie 10 sztuk czujników jednorazowych, - przewód do ciśnienia krwawego |  |

|  | Aparat kompatybilny z posiadaną stacją centralnego monitorowania (opcjonalnie). |  |
| --- | --- | --- |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2  do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor (Oddział Transplantologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. Miejsce na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem kardiomonitora. |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS, - kapnografii w strumieniu bocznym lub głównym. |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał ekg oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3  do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor (Oddział Angiologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. Miejsce na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem kardiomonitora. |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS, - kapnografii w strumieniu bocznym lub głównym. |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał ekg oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4  do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 4

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor (Oddział Chirurgii Onkologicznej) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. Miejsce na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem kardiomonitora. |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS, - kapnografii w strumieniu bocznym lub głównym. |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał ekg oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5  do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 5

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor (Oddział Nefrologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. Miejsce na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem kardiomonitora. |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - pomiaru stopnia uśpienia BIS, - kapnografii w strumieniu bocznym lub głównym. |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał ekg oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód i mankiet średni. |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
|  | możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, |  |
|  | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie z koszykiem na akcesoria |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 6

Przedmiot zamówienia – ECMO (Oddział Kardiologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Zasilanie 230V/50Hz i zasilanie 11-28 Volt DC (2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce) |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu, - baterie litowo-jonowe, (typ 2 x Li-ion), 10,8 V/6450 mAh - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - alarmy kolorystyczne i akustyczne |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego |  |
|  | Awaryjny napęd ręczny głowicy |  |
|  | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 10kg |  |
|  | Wyświetlacz LCD – touchscreen, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss |  |
|  | Nastawy przepływu co 0,01 l/min |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: Tryb RPM – obroty na minutę Tryb LPM – litry na minutę |  |
|  | Zakres przepływu od 0 do 10 l |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień w czasie rzeczywistym |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 temperatur w czasie rzeczywistym |  |
|  | Żylna głowica pomiarowa pozwalająca na bezinwazyjny monitoring poziomu w czasie rzeczywistym: - hemoglobiny - hematokrytu - saturacji krwi żylnej |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB – eksport danych |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim |  |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur: ECMO V-V (żylno-żylne), ECMO A-V (żylno-tętnicze), oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR |  |
|  | Zestawy jednorazowe do przeprowadzenia procedury ECMO V-V, ECMO V-A opcjonalnie w dwóch powłokach: - heparynowo-albuminowa - czas działania 30 dni - biokompatybilna dla pacjentów z HIT - czas działania 5 dni Oxygenator ECMO Max przepływ krwi: 0,5-7l/min Powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2 Wypełnienie: 273 ml Wypełnienie zestawu wraz z drenami: 600 ml |  |
|  | Urządzenie certyfikowane do transportu wewnątrz- i międzyszpitalnego |  |
|  | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena. |  |
|  | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z półkami i masztem infuzyjnym |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy: - procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % - dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 500 ml/min do 10 000 ml/min. |  |
|  | Wodny podgrzewacz z przyłączeniami |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 7

Przedmiot zamówienia – Tor wizyjny z wideobronchoskopem (Oddział  AiIT) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080 |  |
|  | Wyjścia typu: Min: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C |  |
|  | Możliwość ustawienia informacji (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora min: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - licznik sekwencji filmowych dla badania - komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB |  |
|  | Funkcja ZOOM min 2x |  |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim |  |
|  | Redukcja szumów w min 3 stopniach |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora |  |
|  | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. |  |
|  | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: - 0,25 sek - 0,5 sek - 1,0 sek |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB |  |
|  | Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min: - imię i nazwisko pacjenta - data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) - nazwa procesora - numer seryjny procesora i endoskopu |  |
|  | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 |  |
|  | Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 150W |  |
|  | Temperatura barwy min 6000 K |  |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  |
|  | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora |  |
|  | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va |  |
|  | Videobronchoskop HDTV- 1 szt |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 5,2 mm |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm |  |
|  | Długość robocza 580mm – 600mm |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów |  |
|  | Możliwość sterylizacji w Sterrard |  |
|  | Długość całkowita min 875 mm |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF |  |
|  | Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC |  |
|  | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm |  |
|  | Jednorazowe lub wielorazowe, odłączane przyłącze ssaka |  |
|  | Jednorazowy lub wielorazowy, odłączany zawór ssący |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody |  |
|  | Monitor medyczny HD- 1 szt |  |
|  | Przekątna min 24 cale z matrycą LCD |  |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni |  |
|  | Rozdzielczość min 1920x1080 |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D |  |
|  | Min 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast min 1000:1 |  |
|  | Panel sterujący |  |
|  | Standard mocowania: Vesa |  |
|  | Wózek medyczny - 1 szt |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół |  |
|  | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami |  |
|  | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 150 Kg |  |
|  | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka |  |
|  | Waga wózka max 70 Kg |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | T |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 8

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna (Oddział Angiologiczny) - 6 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| 1 | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 32 |  |
| 2 | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Nie dopuszcza się zasilania pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy. |  |
| 3 | Zasilanie bateryjne |  |
| 4 | Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do 90% |  |
| 5 | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin |  |
| 6 | Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. |  |
| 7 | Wskaźnik poziomu naładowania/rozładowania akumulatora pompy. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia lub wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym |  |
| 8 | Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej o średnicy Ø 25mm oraz na masztach infuzyjnych o minimalnym zakresie średnicy Ø od 15mm do 45mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów |  |
| 9 | Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy |  |
| 10 | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej |  |

| 11 | Manualne mocowanie strzykawki w pompie |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. |  |
| 13 | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej |  |
| 14 | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej |  |
| 15 | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami |  |
| 16 | Wbudowane gniazdo RS232 |  |
| 17 | Ciężar urządzenia wraz z przewodem zasilającym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem do szyny medycznej w [kg] nie więcej niż 2,5 |  |
| 18 | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² |  |
| 19 | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1rok |  |
| 20 | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |
| 1 | Praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml |  |
| 2 | Możliwość wyboru, co najmniej 14 różnych modeli i minimum 39 objętości skalibrowanych strzykawek |  |
| 3 | Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h |  |
| 4 | Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml |  |
| 5 | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji |  |
| 6 | Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1% |  |
| 7 | Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie |  |
| 8 | Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji |  |
| 9 | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana |  |

| 10 | Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji |  |
|  | Możliwość podaży bolusa automatycznego z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10-1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml. |  |
|  | Możliwość podaży bolusa ręcznego z prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h z kontrolą objętości bolusa od 0,1 do 25 ml przy jednorazowym przytrzymaniu przycisku bolusa. Nie dopuszcza się osiągnięcia maksymalnej objętości powyższego zakresu poprzez wielokrotne przytrzymywanie przycisku bolus. |  |
|  | Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu) |  |
| 12 | Funkcja KVO z możliwością jej wyłączenia, programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 14 | Funkcja wypełnienia drenu |  |
| 15 | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu |  |
| 16 | Biblioteka dla minimum 3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku |  |
| 17 | Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili |  |
| 18 | Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 50 jednostek dawkowania |  |

| 19 | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów miękkich oraz maksymalnych limitów twardych dla protokołów dawkowania w bibliotece leków |  |
| 21 | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od 200g do maksymalnie 250kg |  |
| 22 | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie |  |
| 23 | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami |  |
| 24 | Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji) |  |
| 25 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy: Typ i objętość zastosowanej strzykawki Informacja o trwaniu infuzji Informacja o wstrzymaniu infuzji Informacja o trybie KVO Informacja o nazwie leku Informacja o stężeniu leku Informacja o szybkości podaży leku Informacja o dawce podaży leku Informacja o objętości do podania Informacja o objętości podanej Czas pozostały do końca infuzji Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji Ikona stanu naładowania baterii Nazwa profilu |  |
| 26 | Funkcja CZUWANIA (Stand-By) bez ograniczenia czasu |  |
| 27 | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami |  |

|  | ALARMY |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) |  |
| 2 | Okluzji z zatrzymaniem infuzji |  |
| 3 | Bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego, co odpowiada krótszemu czasowi |  |
| 4 | Końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości strzykawki |  |
| 5 | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji po podaniu zaprogramowanej objętości do podania |  |
| 6 | Złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło |  |
| 7 | Rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem |  |
| 8 | Rozładowania baterii |  |
|  | Stojak do każdej pompy (po 1 szt.) |  |
| 1 | Stojak przeznaczony do mocowania pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych |  |
| 2 | Liczba kół 5 szt. |  |
| 3 | Średnica kół min 70-80 mm |  |
| 4 | Koła łożyskowane z elastycznego materiału, samonastawne |  |
| 5 | Liczba hamulców na kolach |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 11 kg |  |
| 7 | Duża zwrotność stabilność, cichobieżność |  |
| 8 | Wieszak z ramieniem, z maksymalnym obciążeniem 4 kg (min.4 uchwyty ) |  |
| 9 | Wolno opadający teleskopowy górny pręt/słup |  |
| 10 | Rączka z trwałego tworzywa do wygodnego manewrowania stojakiem podczas przemieszczania przez pacjenta podłączonego do kroplówek tzw. uchwyt ręczny podporowy |  |
| 11 | Możliwość zawieszenia stojaka na ramie łóżka pacjenta przez zintegrowany w uchwycie ręcznym adapter |  |
| 12 | Stalowa podstawa jezdna z nisko rozmieszczonym środkiem ciężkości - gwarancja stabilności |  |

| 13 | Wysokość stojaka : Z górnym prętem rozłożonym min. 250 cm. Z górnym prętem złożonym max. 175 cm. ( obie wysokości mierzone od poziomu podłogi do najwyższego punktu stojaka ) |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Średnica stalowej podstawy max. 60 cm. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9  do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie 9

Przedmiot zamówienia – laryngoskop (Oddział Kardiologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| 1 | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi |  |
| 2 | Kamera/Monitor |  |
| 3 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala |  |
| 4 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi |  |
| 5 | Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min. |  |
| 6 | Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań |  |
| 7 | Port Micro-US8 do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji |  |
| 8 | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze |  |
| 9 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora |  |
| 10 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min |  |
| 11 | Optyka |  |
| 12 | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora |  |
| 13 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym |  |
| 14 | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką |  |
| 15 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji |  |
| 16 | Automatyczne wyłączenie po 30 min. |  |
| 17 | Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h |  |
| 18 | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach |  |
| 19 | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI |  |
| 20 | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem |  |
| 21 | Jednorazowe nakładki / łyżki |  |
| 22 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami |  |
| 23 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |  |
| 24 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do - 7.5 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |  |
| 25 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły |  |
| 26 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic |  |
| 27 | Stacja dokująca/ładowarka |  |
| 28 | Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora |  |

| 29 | Inne |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Waga całego zestawu 340 g |  |
| 31 | W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka – 2 szt. - Stacja dokująca – 2 szt. - Jednorazowe nakładki - 100 szt. |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu |  |
| 33 | Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów) |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10 do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 10 –dozowniki tlenu, reduktor tlenowy

Zadanie nr 10 poz. 1

Przedmiot zamówienia – dozownik tlenu - 10 szt. (SOR)

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji - 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Dozownik tlenowy |  |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Ciśnienie wejściowe 5bar |  |
|  | Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań 5+/-0,5bar |  |
|  | Zakres regulacji przepływu 0-17 l/min |  |
|  | Podłączenie do punktu poboru AGA |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza o pojemności 300 ml lub tulei na wąż lub pojemnika jednorazowego RespiFlo. Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. |  |
|  | Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia |  |
|  | Wydajność ok. 12ml wody/h przy przepływie gazu 17 l/min |  |
|  | Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% |  |
|  | Dokładność odczytu +/-10% |  |
|  | Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem |  |
|  | Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła |  |
|  | Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania |  |
|  | Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką 0 - 17 l/min |  |
|  | Dozownik w komplecie z jednorazową wodą destylowaną o pojemności 325 ml lub 500 ml |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10 poz. 2

Przedmiot zamówienia – reduktor tlenowy - 2 szt. (SOR)

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji – 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Reduktor tlenowy nastawny |  |
|  | Przewidziany do pracy w zestawie z butlą tlenową wysokociśnieniową, wyposażoną w zawór zamykający. Jego głównym celem jest redukcja ciśnienia i przepływ gazów medycznych do pacjentów. |  |
|  | Gwint reduktora butlowego do podłączenia z butlą tlenową - G3/4" |  |
|  | Wyjście reduktora zaopatrzone w gniazdo AGA oraz tuleję tlenową (kruciec). |  |
|  | Reduktor nastawny Ciśnienie wejściowe: Pl= 200 bar. Ciśnienie wyjściowe: P4<5.5 bar. Regulacja przepływu: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12- 15-25 l/min. Obrotowy manometr — kąt obrotu 360°. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)