Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Szp/FZ–48A/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 6

Przedmiot zamówienia – ECMO (Oddział Kardiologiczny) - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji – 2020

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu | Parametr oferowany (należy opisać zaoferowane parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Zasilanie 230V/50Hz i zasilanie 11-28 Volt DC (2 m kabel przystosowany do zasilania w karetce) |  |
|  | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu, - baterie litowo-jonowe, (typ 2 x Li-ion), 10,8 V/6450 mAh - monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii - alarmy kolorystyczne i akustyczne |  |
|  | Automatyczne załączanie baterii, w przypadku braku zasilania sieciowego |  |
|  | Awaryjny napęd ręczny głowicy |  |
|  | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 10kg |  |
|  | Wyświetlacz LCD – touchscreen, kolorowy Format daty: dd/mm/rrrr Format czasu: gg/mm/ss |  |
|  | Nastawy przepływu co 0,01 l/min |  |
|  | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: Tryb RPM – obroty na minutę Tryb LPM – litry na minutę |  |
|  | Zakres przepływu od 0 do 10 l |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień w czasie rzeczywistym |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 temperatur w czasie rzeczywistym |  |
|  | Żylna głowica pomiarowa pozwalająca na bezinwazyjny monitoring poziomu w czasie rzeczywistym: - hemoglobiny - hematokrytu - saturacji krwi żylnej |  |
|  | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB – eksport danych |  |
|  | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim |  |
|  | Dostępne aplikacje do różnych procedur: ECMO V-V (żylno-żylne), ECMO A-V (żylno-tętnicze), oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR |  |
|  | Zestawy jednorazowe do przeprowadzenia procedury ECMO V-V, ECMO V-A opcjonalnie w dwóch powłokach: - heparynowo-albuminowa - czas działania 30 dni - biokompatybilna dla pacjentów z HIT - czas działania 5 dni Oxygenator ECMO Max przepływ krwi: 0,5-7l/min Powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2 Wypełnienie: 273 ml Wypełnienie zestawu wraz z drenami: 600 ml |  |
|  | Urządzenie certyfikowane do transportu wewnątrz- i międzyszpitalnego |  |
|  | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena. |  |
|  | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z półkami i masztem infuzyjnym |  |
|  | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy: - procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % - dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 500 ml/min do 10 000 ml/min. |  |
|  | Wodny podgrzewacz z przyłączeniami |  |
|  | Możliwość transportu zewnątrzszpitalnego (czyli pomiędzy jednostkami zewnętrznymi) |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)