Dostawa i montaż kolumny chirurgicznej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi 
w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej – etap I”

ZAKRES ZAMÓWIENIA

PRACE BUDOWLANE:

- Wykonanie podkonstrukcji dla kolumny chirurgicznej,

- Modyfikacja rozdzielni układu IT (układ separacyjny) z 12 na 18 obwodów,

- Dostarczenia transformatora separacyjnego o odpowiedniej mocy,

- Dostarczenia UPS o odpowiedniej mocy,

- Zmiana zasilania rozdzielnicy z 1-faz na 3-fazową,

- Dodatkowa instalacja gazów medycznych – zasilanie kolumny w gazy:

- sprężone powietrze- AIR,

- próżnia – VAC,

- tlen – O2,

- dwutlenek węgla – CO2,

- Dodatkowe opracowania projektowe i obliczeniowe instalacji oraz wymagane opinie techniczne.

KOLUMNA CHIRURGICZNA (dwuramienna sufitowa kolumna z pionową konsolą typu L15 o wysokości 1500mm):

- Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej.

- Jednostka medyczna wyprodukowana zgodna ze standardami zawartymi                        w normach, deklaracja Producenta: EN ISO 11197 ed. 2:2016; EN ISO 13485:2016 ; EN ISO 11197:09; EN 60601-1:94; EN ISO 14971; EN 60601-1 ed.2:2007+A1:2014; EN 60601-1-2 ed.3:2016

- Sufitowa jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyty przyłączeniowe, zawory serwisowe gazów, osłona sufitowa.

- Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestawy przyłączy elektryczno-gazowych w formie płyt interfejsowych. Przyłącza gazów medycznych na płytach podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do zaworów serwisowych przy płycie interfejsowej elastycznymi przewodami.

- Możliwość zamknięcia dopływu każdego gazu do kolumny oddzielnie w łatwo dostępnym miejscu - zawory serwisowe pod osłoną sufitową przy płycie interfejsowej.

- Kolumna wyposażona w maskownicę stropową

- Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: 1600 mm. Ramiona oraz konsola są produkowane przez jednego i tego samego producenta.

- Pierwsze ramię o przekroju poprzecznym gwarantującym bardzo dużą sztywność podczas ruchu kolumny tj.: ramiona kolumny wykonane z wysokiej, jakości stali zapewniającej sztywność, wytrzymałość oraz nośność kolumny o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. Wysokość zewnętrzna ramienia: 100 mm, szerokość zewnętrzna ramienia 150 mm. Grubość ścianek ramienia 5 mm. Podane wymiary są ergonomiczne i zapewniają optymalną przestrzeń wewnętrzną na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne przy ewentualnej rozbudowie kolumny.

- Kolumna wyposażona w tzw. łamane przegubowe ramię o wymaganych długościach: 1 - od osi głównej do pierwszego przegubu 800mm; 2 - od przegubu do głowicy kolumny 800mm ; Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska w zakresie 330 stopni. Konsola obrotowa w zakresie min. 330 stopni.

- Nośność netto kolumny (rozumiana, jako waga zewnętrznej aparatury medycznej, jaką można posadowić na samej głowicy) 130kg.

- Ramiona nośne wyposażone w hamulce pneumatyczne obrotu, blokowane 2 przeguby, pneumatycznie.

- Pionowa głowica wyposażona w 2 poziome szyny medyczne 25x10mm zgodne z normą PN-EN ISO 19054 długości 300mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego zainstalowane na jej tylnej ścianie. Szyny medyczne umieszczone jedna na górze a druga na dole konsoli. Nośność każdej z szyn medycznych 20 kg

- Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości: 1500 mm, szerokości: 410 mm,, głębokości: 210 mm, pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego, bez dołączanych z boku modułów. Zakres obrotu 330 stopni ±3%. Głowica wyposażona w 2 pionowe prowadnice o długości 1480mm każda, zewnętrzne prowadnice do montażu półek i mocowania dodatkowego sprzętu medycznego.

- Szyny medyczne wykonane ze stali nierdzewnej bez widocznych elementów montażowych, śrub, nakrętek itd.

- Gniazda elektryczne 230V umieszczone na głowicy w jednym pionowym rzędzie w specjalnie do tego przeznaczonym panelu w separowanym kanale instalacyjnym.

- Pionowa głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne w module francuskim 45x45 mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na przedniej lub tylnej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do gniazd elektrycznych i  zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów elektrycznych. Ilość gniazd elektrycznych:

8 x gniazdo elektryczne białe 230 V/50Hz z diodą LED + PE

8 x gniazdo elektryczne zielone 230 V/50Hz z diodą LED +PE

8 x gniazdo elektryczne pomarańczowe 230 V/50Hz z diodą LED + PE

24 x gniazdo ekwipotencjalne

8 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat.6

- Głowica kolumny wyposażona w punkty poboru gazów medycznych mocowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu (na bocznej ścianie głowicy) panelu umiejscowionym pod kątem 90 stopni, względem płaszczyzny podłogi, co zapewnia wygodny ergonomiczny dostęp do punktów poboru gazów medycznych i zapewniającym wygodny dostęp do nich i minimalizując ryzyko przypadkowego wyrwania przewodów instalacji gazów medycznych. Ilość i rodzaj punktów poboru:

2 x tlen, O2

3 x sprężone powietrze, AIR

3 x próżnia, VAC

1 x dwutlenek węgla CO2

Wszystkie punkty poboru zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem.

- Głowica wyposażona w manometry: po 1 sztuce dla każdego gazu medycznego.

- Dostęp oraz wszelkie naprawy dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła jednostki. System poprzez swoją modułową budowę umożliwiający w przyszłości użytkownikowi w miejscu użytkowania montaż dodatkowych punktów poboru gazów medycznych. Podstawa punktów poboru jest połączona z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnych złącz co umożliwia użytkownikowi w przypadku awarii kompletną wymianę punktu poboru na nowy, zgodnie z PN EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych Część 1: Systemy rurociągowe do gazów medycznych i próżni " pkt. 11 "Instalacja rurociągowa" ppkt. 11.3 "Połączenia rurociągów".

- Głowica kolumny wyposażona w: 4 x półka o wymiarach powierzchni odkładczej: 650mm x 550mm montowaną do dwóch pionowych prowadnic umiejscowionych na zewnątrz głowicy. Półka z płynną lub skokową regulacją wysokości. Na jednej z półek na frontowej ścianie zainstalowany manipulator do sterowania hamulcami w poszczególnych przegubach. Powierzchnia półek wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania kolumną (krawędzie wystające ponad poziom półki).

Górna powierzchnia półek gładka, bez żadnych otworów. Rogi półek wyoblone. Półki wyposażone w dwie boczne szyny medyczne DIN 25x10mm.

- Głowica kolumny wyposażona w 1 x półka o wymiarach powierzchni okładczej: 650mm x 550mm montowaną do dwóch pionowych prowadnic umiejscowionych na zewnątrz głowicy. Półka z płynną lub skokową regulacją wysokości. Pod półką szuflada. Uchwyt do otwierania szuflady poza obrysem półki. Powierzchnia półki wyprofilowana w taki sposób, aby elementy na niej postawione nie zsuwały się podczas poruszania kolumną (krawędzie wystające ponad poziom półki). Górna powierzchnia półki gładka, bez żadnych otworów. Rogi półki wyoblane. Półki wyposażone w dwie boczne szyny medyczne DIN 25x10mm.